Zestawienie parametrów technicznych											Zał. nr 9 do SIWZ

Pulsoksymetr- zadanie nr 1

Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………/ numer katalogowy ……………………………………….

Producent: ……………………………………..…………………………............................./ Rok produkcji ………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

| Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 3 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 4 | Zasilanie AC 100-240 [VAC] 50 [Hz]+/-10% | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin pracy | TAK, podać |  |
| 6 | Waga maksymalna 1,7 [kg] | TAK, podać |  |
| 7 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego | TAK |  |
| 10 | Interfejs przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiaru saturacji 1-100 [%] | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie: Dorośli: 70% - 100% +/- 2 cyfry, Noworodki: 70% - 100% +/- 3 cyfry | TAK |  |
| 13 | Zakres pomiaru pulsu min. 20 –250 [uderzeń na minutę] +/- 3 [uderzeń na minutę] | TAK, podać |  |
| 14 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
| 15 | Wskaźnik perfuzji 8-segmetowy | TAK |  |
| 16 | Wskaźniki wizualne: wyszukiwanie tętna, wyciszenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych, wskaźnik zakłóceń, ładowanie baterii i zegar zarządzający alarmami Satseconds, Pleth | TAK |  |
| 17 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | TAK |  |
| 18 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji | TAK |  |
| 19 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | TAK |  |
| 20 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika/kabla | TAK |  |
| 21 | Alarm dźwiękowy zdjętego czujnika | TAK |  |
| 22 | Alarm dźwiękowy i wizualny rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
| 23 | Możliwość regulacji głośności alarmu | TAK |  |
| 24 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu. | TAK |  |
| 25 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu pulsu z możliwością prezentacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 26 | Regulacja dolnej I górnej granicy alarmowej SpO2 | TAK |  |
| 27 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | TAK |  |
| 28 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | TAK |  |
| 29 | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | TAK, podać |  |
| 30 | Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC | TAK Załączyć |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

###### Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych wytwórcy lub polskiego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów wymaganych i ocenianych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku wszystkich wymaganych parametrów w karcie katalogowej Zmawiający dopuszcza załączenie instrukcji obsługi urządzenia lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu parametrów wymaganych.

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

………………………………….

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pompa strzykawkowa- zadanie nr 2

Oferowany model/typ: ……………………………………………………………………………/ numer katalogowy ……………………………………….

Producent: ……………………………………..…………………………............................./ Rok produkcji ………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………..………………………….............................

PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

| Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
| 2 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 3 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, podać |  |
| 4 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
| 5 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | TAK |  |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, podać |  |
| 8 | Masa pompy ok. 1,4 kg | TAK, podać |  |
| 9 | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK, podać |  |
| 10 | Pompa zajmująca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | TAK |  |
| 11 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | TAK |  |
| 12 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | TAK |  |
| 13 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia zestaw 2 i 3 pomp zasilanych jednym przewodem. | TAK |  |
| 14 | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | TAK |  |
| 15 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 16 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | TAK |  |
| 17 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 19 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK, podać |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, podać |  |
| 21 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h | TAK |  |
| 22 | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h | TAK |  |
| 23 | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK |  |
| 24 | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK |  |
| 25 | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK |  |
| 26 | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
| 27 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
| 28 | Możliwość skonfigurowania do 50 oddziałów w jednej pompie. | TAK |  |
| 29 | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | TAK |  |
| 30 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | TAK |  |
| 31 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 32 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | TAK |  |
| 33 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającym się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | TAK |  |
| 34 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | TAK |  |
| 35 | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. np. pompa 1, pompa 2. | TAK |  |
| 36 | Automatyczne przenoszenie do pompy obliczonej wartości podaży insuliny przez system do kontrolowanej insulinoterapii. | TAK |  |
| 37 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | TAK |  |
| 38 | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu | TAK |  |
| 39 | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. | TAK |  |
| 40 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 41 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 42 | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | TAK |  |
| 43 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg | TAK |  |
| 44 | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 45 | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach 2mmHg, 8mmHg, 20mmHg | TAK, podać |  |
| 46 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 47 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 48 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 49 | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | TAK |  |
| 50 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 51 | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | TAK |  |
| 52 | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | TAK |  |
| 53 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | TAK |  |
| 54 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 55 | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów | TAK |  |
| 56 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 57 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
| 58 | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | TAK |  |
| 59 | Zużycie energii - pobór mocy przez jedną pompę maksymalnie 8VA | TAK |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

###### Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych wytwórcy lub polskiego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów wymaganych i ocenianych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku wszystkich wymaganych parametrów w karcie katalogowej Zmawiający dopuszcza załączenie instrukcji obsługi urządzenia lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu parametrów wymaganych.

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

………………………………….

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy