PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-74-13/18                                                  	 Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu modyfikacja

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i testów, dzierżawę zautomatyzowanego systemu analizy moczu, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Z uwagi na okres świąteczny czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 04.01.2019 r?

Odp. Tak.

- Zamawiający w załączniku nr 9 zapisał „Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych..” jednocześnie w SIWZ Zamawiający pisze że wezwie wykonawcę którego oferta zostanie oceniona najwyżej do przedstawienia „Karta katalogowa (instrukcje użytkowe, ulotki itp.) dotycząca produktu zaoferowanego w zadaniu nr 1B celem sprawdzenia czy zaoferowane urządzenie spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego w SIWZ”. Czy dokumenty te mają być dołączone do oferty czy na wezwanie ?

Odp. Dokumenty przedstawione na wezwanie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu nie wymagającego wykonywania kalibracji przez Użytkownika? Aparat jest kalibrowany fabrycznie, a poprawność kalibracji sprawdzana jest podczas przeglądu technicznego aparatu przez autoryzowany serwis producenta. Weryfikacją poprawności działania jest codzienna kontrola jakości.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie modułu do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych w moczu pracującego w oparciu o cyfrową analizę obrazu mikroskopowego z dokumentacją fotograficzną? Dla każdej próbki wykonywane jest 500 zdjęć.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu umieszczanych w specjalnych statywach producenta bez możliwości pomyłki,  gdzie rodzaj materiału kontrolnego jest rozpoznawany po miejscu w  statywie?

Odp. Tak, materiały kontrolne od tego samego producenta

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych do monitorowania analitów moczowych przeznaczonych do stosowania z oferowanym analizatorem, gdzie materiały biologiczne stosowane w zestawie kontroli nie są pochodzenia ludzkiego?

Odp. Nie.

- Czy ze względu na technologię zastosowaną w oferowanym przez Wykonawcę analizatorze do oceny elementów upostaciowanych moczu, która nie wymaga wirowania próbki przed wstawieniem do analizatora, jak również na jego pokładzie, a tym samym nie prowadzi do powstania osadu (analiza elementów morfotycznych odbywa się w nieodwirowanej próbce moczu,  Zamawiający uzna za spełniony każdy punkt  SIWZ oraz Zał. nr 9, w którym pojawia się wyraz „osad”?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do pracy analizatora podstawowego były gotowe do użycia, bez konieczności przygotowania ich poza analizatorem?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści moduł do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, w którym stabilność pasków testowych w aparacie wynosi 5 dni? Zamawiający zamierza wykonywać 64 oznaczenia moczu dziennie, w związku z tym przy maksymalnym załadowaniu pojemnika pasków (300 pasków) dla oferowanego analizatora Zamawiający wykorzysta paski w okresie ich stabilności.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści analizator do odczytu pasków, w którym barwa i klarowność mierzone są bezpośrednio na podstawie pomiaru światła przechodzącego i rozproszonego w próbce?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski do oznaczania parametrów fizykochemicznych były wkładane na pokład aparatu w sposób ciągły bez przerywania pracy analizatora?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści czytnik pasków z zewnętrznym skanerem kodów kreskowych innego producenta niż analizator główny? W przypadku braku możliwości wykonywania badań na analizatorze głównym Wykonawca zapewni nieodpłatnie paski, materiały kontrolne oraz materiały zużywalne do analizatora pomocniczego przez cały okres trwania umowy.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści analizator z intuicyjnym interfejsem oraz oprogramowaniem częściowo w języku polskim, gdzie wszystkie ostateczne parametry medyczne wyniku są podane w j. polskim?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści analizator, gdzie każdy element morfotyczny jest fotografowany i archiwizowany, a jednostka przeliczenia jest wybierana w zależności od użytkownika?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym wynik jest wyświetlany po zakończeniu badania i zachowywany w pamięci analizatora?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści analizator, który automatycznie klasyfikuje i zlicza elementy morfotyczne moczu (12 predefiniowanych kategorii oraz 27 definiowanych subkategorii), a Użytkownik może edytować i weryfikować wykryte elementy moczu w pełnych obrazach mikroskopowych?

Odpowiedź winna brzmieć „Nie”.

- Czy podane przez Zamawiającego ilości  oznaczeń uwzględniają testy przeznaczone na kalibracje i kontrole?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatów fabrycznie nowych nie starszych niż 2018 rok?

Odp. Tak.

Pytania do umowy odczynniki

- §10 ust.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt h)   „Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

Odp. Nie.

Pytania do umowy dzierżawa

- §9 ust 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na „Czas reakcji serwisu i naprawy urządzeń wynosi 48 godz. w dni robocze i 72 godzin w dni wolne od pracy od chwili zgłoszenia awarii. „ ?

Odp. Nie

- §9 ust 4 ust  a  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Wydzierżawiający zobowiązuje się do:

- pokrycia różnicy kosztów wykonywania badań Dzierżawcy na zewnątrz lub…” ?

Odp. Nie.

- §9 ust 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Wydzierżawiający wyraża zgodę na wymianę dostarczonego urządzenia z powodów technicznych tj. częstych awarii (minimum 3 awarie tego samego elementu )  w trakcie trwania niniejszej umowy.”?

Odp. Nie.

- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora pomocniczego w postaci czytnika pasków o wydajności min. 400 ozn./godz nie wymagającego wykonywania kalibracji przez użytkownika, gdzie przy podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń, wydajność 400 ozn/godz w pełni zapewni szybkie oraz płynne wykonanie badań w przypadku awarii analizatora głównego? Przy każdym odczycie paska aparat wykonuje kalibrację, co likwiduje ryzyko błędnej interpretacji wyniku badania?

odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby pomiar w module oceny osadu moczu był wykonywany w komorze po0miarowej, bez konieczności używania kuwet jednorazowych?

Odp. Tak, zgodnie z odpowiedzią  z dnia 21 grudnia br. znak: DA271-74-7/18