P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-14-8/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 22 lutego 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 6

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach 67,6x73x193,5cm? Podany dopuszczalny zakres wymiarów przez Zamawiającego po doliczeniu +10% to 66x66x190,3cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 0ºC do 8ºC?

Standardowo, temperatura przechowywania szczepionek i leków mieści się w podanym przez nas zakresie?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy nie doszło do pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu chłodziarki była dodatkowa półka zintegrowana na dnie. Informujemy, że profesjonalna chłodziarka na leki, posiada wymuszony obieg powietrza chłodzonego, aby utrzymać stabilną temperaturę w komorze i umieszczenie w niej dodatkowej półki zintegrowanej na dnie jest niemożliwe. Półka, która jest umieszczona najbliżej spodu chłodziarki jest umiejscowiona w odległości 10cm od dna chłodziarki. Dodatkowo producent zabrania umieszczania na spodzie leków, aby nie zaburzać cyrkulacji powietrza.

Odp. Zamawiający dopuszcza chłodziarkę na leki bez dodatkowej zintegrowanej półki na dnie.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wadze 94 kg?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o mocy wejściowej 200W+7W?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o sterowaniu elektronicznym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z czynnikiem ekologicznym chłodniczym R290. Opisany w opisie przedmiotu zamówienia R600 a podobnie jak R290 należą do grupy węglowodorów nasyconych HC-czyli ekologicznych.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt.8

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki z termometrem elektronicznym,                                  z dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć, z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.