P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-26-8/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 18 kwietnia 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 6

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 0ºC do 8ºC ?

Standardowo, temperatura przechowywania szczepionek i leków mieści się w podanym przez nas zakresie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy nie doszło do pomyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu chłodziarki była dodatkowa półka zintegrowana na dnie. Informujemy, że profesjonalna chłodziarka na leki, posiada wymuszony obieg powietrza chłodzonego, aby utrzymać stabilną temperaturę w komorze i umieszczenie w niej dodatkowej półki zintegrowanej na dnie jest niemożliwe. Półka, która jest umieszczona najbliżej spodu chłodziarki jest umiejscowiona w odległości 10cm od dna chłodziarki. Dodatkowo producent zabrania umieszczania na spodzie chłodziarki leków, aby nie dochodziło do zaburzenia cyrkulacji powietrzachłodzacego.

Odp. Zamawiający dopuszcza chłodziarkę na leki bez dodatkowej zintegrowanej półki na dnie.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o mocy wejściowej 220W+240 W?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o sterowaniu elektronicznym zamiast wymaganego termometru analogowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt.5

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności zaoferowanego sprzętu zgodnego z dyrektywą medyczną. Produkt jaki chcemy zaoferować jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, posiada deklarację zgodności i Certyfikat i jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Jako wyroby medyczne klasyfikowane są tylko chłodziarki do przechowywania krwi i zamrażarki niskotemperaturowe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.