PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-50-17/19                                                  	       Nowy Sącz, dnia 4 września 2019 r.

Dotyczy: zapytanie nr 12 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający nałoży obowiązek posiadania autoryzacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 26? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów przez przeszkolony personel. Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług.

Odp. Nie ma obowiązku autoryzacji.

- Czy defibrylatory Zoll (pakiet nr 26) będą wymagały wymiany akumulatorów w trakcie trwania umowy? Informacja ta jest niezbędna do właściwego obliczenia kosztów usługi.

Odp. W zakres przeglądu defibrylatorów wchodzi również wymiana zestawów serwisowych i akumulatorów. W ramach przeglądów zestawy serwisowe, akumulatory nie muszą – lecz mogą – być wymienione w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez serwis. Dlatego, Wykonawca winien zawrzeć w swojej ofercie m. innymi wymianę akumulatorów, jak również wymianę części –zgodnie z zaleceniami Producenta.  Wykonawca wypełnia odpowiednio formularz cenowy Załącznik nr 2do SIWZ z wyszczególnieniem, co wchodzi w skład ceny (materiały ,czynności cena jednostkowa) w przypadku braku konieczności wymiany w/w elementów Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę niższa – cenę za faktycznie wykonaną usługę i części wykorzystane przy przeglądzie. Zamawiający podaje w SIWZ termin kolejnego przeglądu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 4-6 tygodni w przypadku defibrylatorów Zoll (pakiet nr 26)? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych może trwać dłużej niż wymaga Zamawiający, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w sugerowanym przez Państwa terminie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.