Zadanie 1 B

Przedmiot Zamówienia: Analizator

Nazwa i typ/model:

Producent:

Rok produkcji …………………………….

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana (opisać) * | Numer strony na której występuje potwierdzenie parametru* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator |  |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019, w pełni automatyczny w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do sieci informatycznej i wydrukowania. | Tak |  |  |
| 2. | Wydajność analizatora musi wynosić minimum 45 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA | Tak |  |  |
| 3. | Analizator musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie badania wyszczególnione w SIWZ z krwi pełnej pobranej na EDTA. | Tak |  |  |
| 4. | Analizator z minimum 100 miejscami na próbki badane , wyposażony w magazyn na odczynniki /mikrokarty/ o pojemności minimum 220 mikrokart. | Tak |  |  |
| 5. | Analizator wyposażony w dwa niezależne tory pomiarowe / dwa ramiona pipetujące, oddzielne wirówki. | Tak |  |  |
| 6. | Grupa krwi noworodka, oraz Potwierdzenie Dawcy z odczynnikiem wykrywającym kategorię DVI(+) naniesionym fabrycznie na kartę | Tak |  |  |
| 7. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – Random Access ( w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy nasilenia reakcji, muszą być dostępne w kolorze. | Tak |  |  |
| 8. | Analizator umożliwiający wykonanie badań pilnych Dostępna funkcja - CITO/STAT. | Tak |  |  |
| 9. | Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych mikrokart przez automatyczny analizator (automatyczne przenoszenie mikrokart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora ). | Tak |  |  |
| 10. | Analizator musi podawać w czasie realnym aktualny stan mikrokart, odczynników, płynów myjących, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań | Tak |  |  |
| 11. | Automatyczny analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów : wirówki: kontrola prędkości wirowania inkubatora: kontrola temperatury inkubacji igły/głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania | Tak |  |  |
| 12. | Analizator wykonujący zawiesinę krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach lub opakowaniach po Diluencie. | Tak |  |  |
| 13. | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym - Eskulap , znajdującym się w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej -podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w laboratorium Zamawiającego. | Tak | . |  |
| 14. | Manualny system back up wykorzystujący takie same odczynniki /mikrokarty/ co system automatyczny, w skład zestawu wchodzi -urządzenie do automatycznego wirowania min 24 mikrokart i odczytania nasilenia reakcji w mikrokolumnie oraz archiwizację kolorowego obrazu reakcji w oprogramowaniu urządzenia. |  |  |  |
| 15. | Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymywania napięcia /UPS/ analizatorowi/om i komputerom. | Tak |  |  |
| 16. | W ramach wartości umowy wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz walidacja urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia /analizator/y automatyczny/e, system manualny, system informatycznego/, serwis gwarancyjny UPS, przez okres trwania umowy | Tak |  |  |
| 17. | Czas naprawy aparatu: do 24 godzin od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii -w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz | Tak |  |  |
| 18. | Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej i wyczerpującej instrukcji obsługi , konserwacji i usuwania problemów oraz błędów powstałych w trakcie użytkowania, w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej(płyta CD) | Tak |  |  |
| 24. | Bezpłatna obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy- uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Zapewnienie Infolinii serwisowej dla analizatorów przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8-20. Przynajmniej raz na 12 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy serwisowe – wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7- 18. | Tak |  |  |
| 25. | Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, | Tak |  |  |
| 26. | Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury | Tak |  |  |
| 27. | Dostarczenie analizatora wciągu 4 tygodniu od podpisania umowy | Tak |  |  |
| 28. | W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego zapewnienie stołu na kółkach pod analizator automatyczny | Tak |  |  |
| II | Chłodziarka medyczna |  |  |  |
| 1 | Zastosowanie do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych | Tak |  |  |
| 2 | Pojemność min 500 l | Tak |  |  |
| 3 | Zakres temperatury +2 st. C +/- 6 st. C | Tak |  |  |
| 4 | Max ilość worków z krwią (450 ml) – 330 szt | Tak |  |  |
| 5 | Min 2 czujniki temperatury | Tak |  |  |
| 6 | Alarmy dźwiękowe i świetlne | Tak |  |  |
| 7 | System podtrzymywania bateryjnego BACK-UP pracy sterownika w przypadku awarii zasilania do min 48 godz. | Tak |  |  |
| III | Zamrażarka |  |  |  |
| 1 | Pojemność min 400 L. | Tak |  |  |
| 2 | Zakres temperatur -20 st. C - -40 st. C | Tak |  |  |
| 3 | Podtrzymanie bateryjne sterownika przez min 72 godz. | Tak |  |  |
| 4 | Alarm wizualny i akustyczny | Tak |  |  |
| 5 | Ustawialny alarm niskiej i wysokiej temperatury | Tak |  |  |
| 6 | Alarm braku zasilania, awarii sondy temperatury, awarii zewnętrznych instrumentów, otwartych drzwi | Tak |  |  |
| IV | Łaźnia sucha do rozmrażania osocza | Tak |  |  |
| 1 | Na min 2 osocza równoległe | Tak |  |  |

Parametry oceniane

| Lp. | Oceniane warunki | Skala punktowa | Oferowane/ strona oferty* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa trzecia wirówka w analizatorze dedykowana tylko na próbki CITO | Tak- 10pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2. | Zdublowane pojemniki na płyny systemowe, pozwalające na wykonanie wymiany płynów bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego analizatora. | Tak- 10pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwość załadowania jednorazowo do 180 próbek badanych | Tak- 10pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4. | Wydajność analizatora powyżej 45 badań na godz. w zakresie wykonania grupy krwi z izoaglutyninami, screeningu przeciwciał. | Tak- 10pkt. Nie - 0 pkt. |  |

*- wypełnia Wykonawca

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru, urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

UWAGI:

- 1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

- 2. Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta.

- 3. Niespełnienie jednego i więcej z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- 4. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

………………………………… podpis