P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-24/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 19 do przetargu – zestaw 19

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytania do Zadania nr 1

Pyt. nr 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr: 12, 16, 25. Jest to aparatura odstająca specyfiką od pozostałych pozycji w tym zadaniu i umożliwi na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty, co może przełożyć się na ekonomiczne zalety dla zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do Zadania nr 1 – Dostawa mebli medycznych, socjalnych oraz drobnego wyposażenia poz. 12, 25

Pyt. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do przewożenia pacjenta równoważnego do opisanego, a spełniającego poniższe parametry:

Wózek umożliwiający przewóz pacjenta w pozycji leżącej

Konstrukcja wózka stalowa, lakierowana proszkowo.

Podstawa wyposażona w układ jezdny z kołami o średnicy 150 mm, z czego 2 powinny umożliwiać blokadę jazdy i 2 blokadę obrotu

Wózek wyposażony w składane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia

Wózek wyposażony w materac obszyty materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych dostosowany do wymiarów leża

Leże dwusegmentowe przezierne dla promieni RTG

Kąt nachylenia podgłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° - 70°

Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga - regulacja kąta nachylenia leża 0° - 14°

Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe w ramie wózka

Wózek wyposażony w hydrauliczną regulację wysokości za pomocą pedałów nożnych,

Wymiary: Długość: 2075 mm Szerokość: 750 mm Wysokość regulowana w zakresie min. 560-930 mm

Dopuszczalne obciążenie 225 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Zadania nr 1 – Dostawa mebli medycznych, socjalnych oraz drobnego wyposażenia poz. 16

Pyt. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotelu ginekologicznego równoważnego do opisanego, a spełniającego poniższe parametry:

Fotel ginekologiczny na kołach z elektryczną regulacją nachylenia kąta siedziska przy pomocy pilota

Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym

Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego

Oparcie regulowane za pomocą siłownika elektrycznego

Wysokość regulowana za pomocą pilota nożnego, regulacja siedziska za pomocą pilota ręcznego

Fotel z chowanym podnóżkiem

Podkolanniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (kpl)

WYMIARY: Długość: 140 cm Szerokość: 65 cm Wysokość regulowana w zakresie: min. od 59 cm do 88 cm

Kąt nachylenia oparcia pleców: -7 ° do +70°

Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg

Waga: 75 kg

Wyposażenie: pojemnik ze stali nierdzewnej wieszak na podkład w rolce uchwyty rąk (kpl) podkolanniki (kpl)

Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Zadania nr 2 – Dostawa stołu operacyjnego poz. 1

Pyt. nr 1 dot. pkt 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu operacyjnego składającego się z 7 sekcji:

- Podgłówek o szerokości blatu

- Sekcja pleców

- Sekcja lędźwiowa

- Sekcja siedziska

- Sekcja z wycięciem ginekologiczny

- 2x sekcja nóg (prawa i lewą noga)

Budowa sekcji pozwala na ich odłączanie i podłączanie co umożliwia skrócenie, wydłużenie lub odwrócenie pozycji  stołu w celu dopasowania do pacjenta lub konkretnego zabiegu. Wszystkie segmenty wyposażone w listwy do mocowania wyposażenia

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 2 dot. pkt 4, 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z blatem o całkowitej długości 2300 mm oraz szerokości materaca 550 mm, a szerokości blatu z szynami bocznymi 615mm. Są to parametry równoważne bądź nadrzędne względem wymaganych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 3 dot. pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu o następujących parametrach regulacji:

- Regulacja wysokości blatu (mierzona od górnej powierzchni materaca): 725 – 1085 mm

- Sekcja pleców 70°/-35°

- Regulacja podgłówka w dwóch osiach +26°/-58° z możliwością podniesienia o 135mm

- Przechyły boczne ±20°Tredelenburg/antytrendelenburg 30°/30° lub 35°/25° (do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia)

- Przesuw wzdłużny (realizowany elektrycznie) 300mm

Powyższe parametry różnią się nieznacznie względem wymaganych, a np. parametr elektrycznego przesuwu wzdłużnego jest parametrem nadrzędnym. Pozwala na precyzyjną  elektryczna regulację przesuwu wzdłużnego (pozostałe ruchy blatu z pozycji pilota osiągane są dzięki siłownikom hydraulicznym), co niweluje potrzebę ingerencji anestezjologa w polu sterylnym podczas zabiegów, gdzie występuje potrzeba przesunięcia blatu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 4 dot. pkt 15

Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z parametru funkcji „stand-by”, który jest parametrem bardzo kontrowersyjnym i w przypadku potrzeby natychmiastowej zmiany pozycji pacjenta może stanowić zagrożenie zdrowia a nawet życia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 5 dot. pkt 16, 18, 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu z regulacją realizowaną z pilota:

- Regulacja wysokości

- Przechyły boczne

- Przechyły wzdłużne

- Nachylenie segmentu oparcia pleców

- Nachylenie segmentów nóg

- Poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

- Przesuw wzdłużny blatu

- Blokowanie stołu (stópki)

Oraz regulację manualną (sprężyny gazowe, zębatki):

- Przechyły podgłówka

- Dodatkową regulacją obu sekcji nóg

Pilot wyposażony w diodowy wskaźnik ładowania oraz niskiego stanu baterii, a także przycisk zmiany orientacji. Możliwość wyboru pilota przewodowego lub bezprzewodowego w technologii bluetooth na etapie zamówienia przez zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 6 dot. pkt 20, 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu o konstrukcji z wysokiej jakości stali konstrukcyjnej odizolowanej od zewnętrznego środowiska przy pomocy obudowy że stali nierdzewnej. Rozwiązanie jest równoważne do wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność stołu. Podstawa stołu w kształcie litery „Y” zapewniająca równie dobry dostęp chirurga do blatu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 7 dot. pkt 24

Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że wymaga zamontowania w stole prowadnicę na kasety RTG. Jest to coraz rzadziej wykorzystywane rozwiązanie

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pyt. nr 8 dot. pkt 28

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy jako podkolanniki rozumie podpory nóg Goepl’a?

Odp. Podkolanniki z uchwytami mocującymi dla potrzeb zabiegów ginekologicznych.

Pyt. nr 9 dot. pkt 28

Prosimy Zamawiającego o informację czy wymaga wyposażenia stołu w podstawowe pozycjonery żelowo-piankowe takie jak: podkładka pod głowę, podkładki pod kostki. Wykorzystanie pozycjonerów pozwala na zapobiegnięcie występowania niepożądanych skutków długotrwałego leżenia w jednej pozycji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Zadania nr 7 – Dostawa aparatury medycznej

Pyt. nr 1 dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kolumny anestezjologiczne równoważne do opisanych spełniające poniższe parametry:

Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną zbudowany z poniższych elementów: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, pionowa głowica zasilająca wraz z wyposażeniem.

Stropowa płyta montażowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Przyłączeniowa listwa elektryczna z odpowiednią ilością zacisków dla przyłączenia/odłączenia obwodów zasilania elektrycznego Przyłączeniowy zestaw z zaworami serwisowymi gwarantującymi odcięcie zasilania gazowego kolumny przez personel użytkownika lub serwis producenta.

Kolumna z ramieniem pojedynczym-łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osiach łożysk min.1200 mm - ramiona wysięgnika równe

Ramiona wysięgnika wykonane ze stopów lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej - ramiona o kształcie prostokąta z zaoblonymi bokami o zaokrąglonych krawędziach łatwych do czyszczenia

Pozycjonowanie ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie 340o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion - co 22,5.

Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 2 przeguby)

Obydwa przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce elektromagnetyczne i cierne. Konstrukcja hamulców zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny

Manewrowanie głowicą za pomocą poziomego dwuręcznego uchwytu zainstalowanego na froncie półki.

Przeguby wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwany przez ten przycisk przegub oznaczone takim samym znacznikiem lub kolorem (innym niż pozostałe przyciski drugiego ramienia). Osobne przyciski dla każdego z zestawu hamulców ramienia

Przyciski zlokalizowane w dwuręcznym uchwycie do pozycjonowania

Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą

Wysokość głowicy zasilającej zapewniająca łatwo dostępne rozlokowanie mediów - 600mm lub więcej jeżeli będzie tego wymagać ilość gniazd

Głowica wyposażona we wbudowane na całej wysokości pionowe prowadnice do instalowania półek, dodatkowych szyn i innego wyposażenia. Prowadnice wbudowane we front

Ściany głowicy płaskie, jednorodne lakierowane proszkowo na kolor biały

Głowica zasilająca z wbudowanymi w tylny panel gniazda gazów medycznych w standardzie AGA lub DIN : - tlen (O2) – 2 szt. - sprężone powietrze (SP) - 2 szt., - próżnia (VAC) - 2 szt. - podtlenek azotu (N2O) – 1 szt. - odciąg gazów (AGSS) – 1 szt.

Punkty poborów z głowicami wykonanymi z metalu lub tworzywa odporne na środki dezynfekcyjne.

Punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32

Gniazda zasilające elektryczne rozlokowane na bocznym panelu głowicy.

Brak gniazd elektrycznych w jednym panelu z punktami poboru gazów medycznych

Gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz kontrolką lub sygnalizatorem LED na obecność napięcia w poszczególnych gniazdach. Gniazda rozmieszczone w układzie poziomym lub pionowym w sposób zapobiegający kolizji wtyczek oraz kabli zasilających. - 8 sztuk 230V na 2 obwodach 230V - 8 sztuk zacisków PA

Gniazda 230V z klapkami ochronnymi

Gniazda teletechniczne umieszczone w bocznym panelu kolumny. - 2 x RJ45 - 1 x profil mocujący dla 2xRj45 - 2 x rurka + pilot do wciągnięcia kabla

Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 100 kg

Półka pod aparaturę medyczną Wymiary 570x 490 x 25 Powierzchnia półki gładka Z 2 boków szyny 25x10 do zawieszenia dodatkowego sprzętu Naroża półek i szyn o zaokrąglonym kształcie chroniące przed uszkodzeniem sprzęt medyczny oraz personel. - 1 sztuka Brak półek z blatami wykonanymiz plastiku i innych tworzyw sztucznych.

Nośność półki 40 kg. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości

Pod półką zamontowana szuflada na drobny osprzęt medyczny -1 sztuka

Nie dopuszcza się aby uchwyt szuflady służył do ustawiania kolumny

Szuflada w kolorze białym

Wieszak z rurą dla pomp infuzyjnych z drążkiem wysuwnym zakończonym 4 haczykami dla kroplówek

Wieszak z możliwością mocowania po obu stronach głowicy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. nr 2 dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolumny chirurgiczne równoważne do opisanych, a spełniające poniższe parametry:

Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną zbudowany z poniższych elementów: system mocowania do sufitu, przyłączeniowe płyty sufitowe, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, pionowa głowica zasilająca wraz z wyposażeniem.

Stropowa płyta montażowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Przyłączeniowa listwa elektryczna z odpowiednią ilością zacisków dla przyłączenia/odłączenia obwodów zasilania elektrycznego Przyłączeniowy zestaw z zaworami serwisowymi gwarantującymi odcięcie zasilania gazowego kolumny przez personel użytkownika lub serwis producenta.

Kolumna z ramieniem pojedynczym-łamanym o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osiach łożysk min.1400 mm

Ramiona wysięgnika wykonane ze stopów lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej - ramiona o kształcie prostokąta z zaoblonymi bokami o zaokrąglonych krawędziach łatwych do czyszczenia

Pozycjonowanie ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie 340o. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion - co 22,5o

Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 2 przeguby)

Obydwa przeguby wysięgnika wyposażone w hamulce elektromagnetyczne i cierne. Konstrukcja hamulców zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny

Manewrowanie głowicą za pomocą poziomego dwuręcznego uchwytu zainstalowanego na froncie półki.

Przeguby wysięgnika i przyciski zwalniające hamulce oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwany przez ten przycisk przegub oznaczone takim samym znacznikiem lub kolorem (innym niż pozostałe przyciski drugiego ramienia). Osobne przyciski dla każdego z zestawu hamulców ramienia

Przyciski zlokalizowane w dwuręcznym uchwycie do pozycjonowania

Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą

Wysokość głowicy zasilającej zapewniająca łatwo dostępne rozlokowanie mediów - 600mm lub więcej jeżeli będzie tego wymagać ilość gniazd

Głowica wyposażona we wbudowane na całej wysokości pionowe prowadnice do instalowania półek, dodatkowych szyn i innego wyposażenia. Prowadnice wbudowane we front

Ściany głowicy płaskie, jednorodne lakierowane proszkowona kolor biały

Głowica zasilająca z wbudowanymi w tylny panel gniazda gazów medycznych w standardzie AGA lub DIN : sprężone powietrze (SP) - 2 szt., próżnia (VAC) - 2 szt.,

Punkty poborów z głowicami wykonanymi z metalu lub tworzywa odporne na środki dezynfekcyjne.

Punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32

Gniazda zasilające elektryczne rozlokowane na bocznym panelu głowicy.

Brak gniazd elektrycznych w jednym panelu z punktami poboru gazów medycznych

Gniazda elektryczne 230V z klapką ochronną oraz kontrolką lub sygnalizatorem LED na obecność napięcia w poszczególnych gniazdach. Gniazda rozmieszczone w układzie poziomym lub pionowym w sposób zapobiegający kolizji wtyczek oraz kabli zasilających. - min. 8 sztuk 230V na 2 obwodach 230V - min. 8 sztuk zacisków PA

Gniazda 230V z klapkami ochronnymi

Gniazda teletechniczne umieszczone symetrycznie w bocznych panelach kolumny. Nie dopuszcza się rozmieszczenia gniazd elektrycznych na ścianach bocznych lub ściance tylnej - 2 x RJ45 - 1 x otwór + zacisk mocujący dla 2xRj45 - 2 x rurka + pilot do wciągnięcia kabla

Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 100 kg

Półka pod aparaturę medyczną Wymiary robocze:570 x 490 x 25 Powierzchnia półki gładka Z 2 boków szyny 25x10 do zawieszenia dodatkowego sprzętu Naroża półek i szyn o zaokrąglonym kształcie chroniące przed uszkodzeniem sprzęt medyczny oraz personel. - 1 sztuka Nie dopuszcza się półek z blatami wykonanymiz plastiku i innych tworzyw sztucznych.

Nośność półki 40 kg. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości

Pod półką zamontowana szuflada na drobny osprzęt medyczny -1 sztuka

Nie dopuszcza się aby uchwyt szuflady służyłdo ustawiania kolumny

Przednia część szuflady w wybranym przed dostawą kolorze RAL

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. nr 3 dot. poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby kolumny miały specjalną budowę pozwalającą na ograniczenie wykorzystania miejsca na Sali operacyjnej przez umiejscowienie zawiesia (między ramieniem, a głowicą) w punkcie centralnym nad półkami, a nie na tylnym panelu głowicy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Zadania nr 8 – Dostawa lamp poz. 1 i poz. 3

Poz.1 lampa bezcieniowa – 1 szt (jezdna), poz. 2 lampa medyczna (diagnostyczno – zabiegowa) – 5 szt.

Pyt. nr 1 dot. pkt 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy na ramieniu o długości 87 cm składającego się z części sztywnej o regulowanym kącie, oraz części giętkiej (gęsia szyja) o długości 59 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 2 dot. pkt 5, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o oprawie w kształcie koła o średnicy 130 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 3 dot. pkt 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z oprawą wyposażoną w 7 diod LED. Jest to parametr nadrzędny i pozwala to na zapewnienie wyższych parametrów świetlnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 4 dot. pkt 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy z oprawą wyposażoną o średnicy pola roboczego 180mm. Jest to parametr zdecydowanie lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 5 dot. pkt 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o temperaturze barwowej 4400K. Taka temperatura jest bardziej zbliżona do światła dziennego i nie męczy oczu lekarza.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 6 dot. pkt 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy bez regulacji natężenia światła. Lampy zabiegowe o niskich wartościach maksymalnego natężenia światła nie wymagają regulacji światła, takiej jak w lampach o wysokich parametrach maksymalnego natężenie jak zabiegowo-operacyjne i operacyjne. Dodatkowo regulacja natężenia może prowadzić do znacznego obniżenia żywotności lampy. Oferowana lampa bez regulacji charakteryzuje się żywotnością na poziomie min. 50 000h

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do Zadania nr 8 – Dostawa lamp poz. 2

Pyt. nr 1 dot. pkt 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga lampy ściennej czy sufitowej. W pkt 1 Zamawiający pisze o „podkonstrukcji dystansowej” wykorzystywanej w lampach sufitowych, a w pkt 2 Zamawiający pisze o „obrocie dookoła zawieszenia sufitowego” parametry te nie dotyczą lamp mocowanych do ściany.

Odp. Zamawiający wymaga lampy ściennej.

Pyt. nr 2 dot. pkt 5, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o średnicy 24 cm, wyposażonej w 19 diod LED, są to parametry nieznacznie różniące się od wymaganych i nie wpływające na funkcjonalność lampy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 3 dot. pkt 11, 12, 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o następujących parametrach:

- Natężenie oświetlenia w odległości 1m: 75 000 lx

- Wgłębność oświetlenia: 140 cm

- Temperatura barwowa: 4 800K

Są to parametry wyższe niż wymagane, jednak zamawiający nie umieścił informacji, że parametry w tabeli są parametrami minimalnymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 4 dot. pkt 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o poborze mocy na poziomie 40 W. Wyższy pobór mocy wynika z wyższych niż wymagane parametrów oferowanej lampy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. nr 5 dot. pkt 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy o gwarantowanej żywotności lampy 40 000h. Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego i nie wyklucza poprawnego działania układu świetlnego przez dłuższy czas.

Odp. Zamawiający dopuszcza.