P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-10/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 8 - Dostawa lamp - 1 szt.

Poz. 1. Lampa bezcieniowa - 1 szt. (jezdna)

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. “gęsia szyja”)  o długości 80 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. “gęsia szyja”)  o długości 110 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści oprawę o średnicy zewnętrznej wynoszącą 12 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści oprawę o natężeniu oświetlenia wynoszącą 6 000 LX w odległości 1 m? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści oprawę o współczynniku odwzorowania barw wynoszącą 88 Ra? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada blokady przy kołach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 8

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 Lampa medyczna (diagnostyczno-zabiegowa) - 6 szt.

Lampa medyczna (diagnostyczno-zabiegowa ścienna) - 1 szt.

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści średnicę kopuły wynoszącą 30 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści średnicę kopuły wynoszącą 23cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści lampę z kopułą, która posiada jedynie wymienny uchwyt sterylizowany? (z 2 uchwytami w komplecie).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą jedynie uchwyt brudny znajdujący się przy czaszy lampy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści lampę z 12 diodami LED? Parametr ten  nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę z  21 diodami LED? Parametr ten  nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia 70 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia wynoszącą 80 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barw, wynoszący 93Ra? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową lampy wynoszącą 4500 K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową wynoszącą 4300 K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści lampę, gdzie regulacja natężenia oświetlenia jest wykonywana w czterech krokach, w zakresie 25-100%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści lampę, gdzie regulacja natężenia oświetlenia jest wykonywana w dziesięciu krokach w zakresie 10-100%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści wagę lampy wynoszącą 30 kg? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 16

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Lampa medyczna (diagnostyczno-zabiegowa) - 5 szt.

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. “gęsia szyja”)  o długości 80 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. “gęsia szyja”)  o długości 110 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści oprawę o średnicy zewnętrznej wynoszącą 12 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści oprawę o natężeniu oświetlenia wynoszącą 6 000 LX w odgległości 1 m? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści oprawę o współczynniku odwzorowania barw wynoszącą 88 Ra? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za rówanoważny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę która nie posiada blokady przy kołach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 7

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 8

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 2 - Dostawa stołu operacyjnego - 1 szt.

Pyt. 1

Czy Zamawiający w rozumieniu opisu stołu operacyjnego (Zadanie nr 2) dopuści stół o parametrach lepszych lub równoważnych opisanych poniżej:

Stół do operacji ogólnochirurgicznych. Napęd stołu elektromechaniczny

Stół operacyjny posiada: podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, oparcie pleców, płytę lędźwiową, podnóżki: lewy i prawy.

Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.

Długość stołu z blatem wynosząca 2080 mm.

Całkowita szerokość blatu wynosząca 550 mm

Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm. (Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca).

Stół posiada regulację oparcia pleców: - 20°  do +75°

Ręczna regulacja podgłówka: - 90°  do +45°

Przechyły boczne w obie strony: po 15°

Przechył Trendelenburga: 25°

Przechył anty –Trendelenburga: 25°

Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90°  do +45°

Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0°  do 90° .

Elektromechaniczny przesuw wzdłużny blatu: 300 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu).

Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: zmiana wysokości, przechyły wzdłużne, przechyły boczne, poziomowanie jednym przyciskiem, przesuw wzdłużny, regulacja segmentu pleców, regulacja segmentu nóg

Pilot przewodowy z możliwością podłączenia do podstawy stołu.

Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu

Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe

Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu

Stół przejezdny z systemem blokowania.

Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C  – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska.

Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca 50 mm.

Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): 200 kg

Obciążenie statyczne (tylko dla zmiany wysokości wypoziomowanego blatu) 200 kg

Wyposażenie stołu :

- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.

- ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 kpl.

- podkolanniki z uchwytami mocującymi – 1 komplet

- materac o właściwościach przeciwodleżynowych z pamięcią kształtu

- pozycjoner do pozycji bocznej 2 szt.

- podpórka ramion 2szt.

- podpórka stóp 2szt.

Powierzchnia stołu odporna na środki dezynfekcyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3

Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 6 tygodni?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.