P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-12/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu – zestaw 7

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 8 – Dostawa lamp, Poz. 1. Lampa bezcieniowa – 1 szt. ( jezdna)

Pytanie 1: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8 Poz. 1, pkt. 4 dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja”) o długości 93 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt.5 dopuści oprawę lampy w kształcie zaokrąglonego prostokąta z uchwytem przy oprawie ułatwiającym pozycjonowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1 pkt. 7 dopuści oprawę lampy o kompaktowych wymiarach 188 mm x 82 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 10 dopuści średnicę pola światła d10 – odległość 0,5 m równą 18cm, d50 – odległość 0,5 m równą 10 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 : Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 12 dopuści oprawę o temperaturze barwowej 4400 K? Jest to temperatura najbardziej zbliżona do naturalnego światła słonecznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 :Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 13 dopuści lampę z jednostajnym światłem o wysokich parametrach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 Lampa medyczna (diagnostyczno – zabiegowa) – 6 szt.,

Lampa medyczna ( diagnostyczno – zabiegowa ścienna) – 1 sztuka

Pytanie 7 : Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, poz. 2, pkt. 2 może wyjaśnić zapis „obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego” w parametrach lampy w zawieszeniu ściennym?

Odp. Zapis punktu 2 – zadanie nr 8 poz.2 (lampa medyczna (diagnostyczno – zabiegowa ścienna)) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 2 | Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia ściennego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 8 : Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 4 dopuści zaokrąglony kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 : Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 5 dopuści wymiary kopuły 300 mm x 310 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 : Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 9 dopuści 3 moduły świetlne po 15 białych diod w każdym w połączeniu z soczewkami zapewniającymi doskonałe parametry świetlne i bezcieniowość?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 11 dopuści maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1m 100.000 lux?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 12 dopuści jeszcze większą wgłębność oświetlenia (L1+L2): 1645 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 14 dopuści nieznacznie mniejszą temperaturę barwową 4.300 K?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 2, pkt. 15 dopuści większy stopień regulacji natężenia oświetlenia realizowany w pięciu krokach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Lampa medyczna ( diagnostyczno – zabiegowa) – 5 sztuk

Pytanie 15: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8 Poz. 1, pkt. 4 dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja”) o długości 93 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt.5 dopuści oprawę lampy w kształcie zaokrąglonego prostokąta z uchwytem przy oprawie ułatwiającym pozycjonowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1 pkt. 7 dopuści oprawę lampy o kompaktowych wymiarach 188 mm x 82 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 8 dopuści oprawę ze źródłem światła w postaci 7 wysokiej jakości diod LED? Liczba ta daje optymalne parametry świetlne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 10 dopuści średnicę pola światła d10 – odległość 0,5 m równą 18cm, d50 – odległość 0,5 m równą 10 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 12 dopuści oprawę o temperaturze barwowej 4400 K? Jest to temperatura najbardziej zbliżona do naturalnego światła słonecznego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21: Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 8, Poz. 1, pkt. 13 dopuści lampę z jednostajnym światłem o wysokich parametrach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.