Wykonawcy

wszyscy

DA.271-24-9/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 16 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- W punkcie 2., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga sterowania ruchami gantry i stołu z wszystkich stron gantry (przód strona prawa i lewa oraz tył strona prawa i lewa). Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację parametru i dopuszczenie sterowania ruchami stołu z przodu gantry (lewa/prawa strona). Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- W punkcie 6., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga automatycznego pozycjonowania pacjenta do wybranego na panelu gantry punktu referencyjnego (co najmniej trzy różne pozycje referencyjne). Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację parametru i dopuszczenie systemu z możliwością programowania 2 własnych pozycji stołu.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- W punkcie 7., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga trybu badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań.  Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację punktu 7. i zmianę na parametr punktowany.

Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- W punkcie 11., części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga dwumonitorowego stanowiska operatorskiego z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19”. Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację parametru i dopuszczenie systemu z jednym, większym monitorem 24”. Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza jeden monitor 24”.

- Dot. pkt. 14. części II „Gantry, stół, konsola operatorska”, Załącznika nr 7 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaprogramowania (prospektywnie) zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania bez opcji współbieżności.

W proponowanym przez nas rozwiązaniu zaplanowane zadania rekonstrukcyjne wykonywane są nie w tym samym czasie, tylko kolejkowo -  jedno po drugim.

Zmiana powyższego zapisu pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty bez znaczącego wpływu na pracę technika, z uwagi na szybkość wykonywaniuch rekonstrukcji aż do 60 obrazów/s.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- W punkcie 2.,części IV „Technologie ograniczające dawkę pochłaniana przez pacjenta”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga dynamicznego kolimatora, ograniczającego promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego. Pragniemy poinformować, iż proponowane przez nas rozwiązanie z oprogramowaniem uDose, dobiera parametry ekspozycji zgodnie ze specyfiką badania i anatomią pacjenta ograniczając niepotrzebną dawkę podaną pacjentowi zgodnie z art. 33c ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe  Dz.U.2018.0.79. Wobec powyższego, prosimy o zamianę na punkt oceniany, ponieważ przy obecnych zapisach nie jesteśmy w stanie złożyć ważnej oferty.

Odp. Zamawiający wykreśla punkt IV.2.

- W punkcie 5.,części II „Technologie ograniczające dawkę pochłaniana przez pacjenta”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymagaiteracyjnego algorytmu rekonstrukcji danych pozwalającego na redukcję dawki o min. 50%.  Pragniemy poinformować, iż stopień redukcji dawki nie jest żadnycm wskaźnikiem bezpieczeństwa pod względem promieniowania danego systemu. Jeden system może emitować wyższą dawkę w przy użyciu metody FBP i redukcja nawet o 50% przyniesie takie same bądź gorsze efekty niż system, który emituje mniejszą dawkę przy metodzie FBP a posiada algorytm iteracyjny redukujący dawkę o 40%.

W związku z powyższym obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odp. Zapis punktu IV. 5 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 5. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR, iDOSE4, SAFIRE) w zależności od nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% w stosunku do FBP. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- W punkcie 1.,części VII „Konsola ogólnodiagnostyczna”, Załącznika nr 7 do SIWZ, Zamawiający wymaga Stacja dwumonitorowa o przekątnej medycznych  kolorowych monitorów diagnostycznych  LED nie mniejszej niż 24”  3 MP całkowicie niezależna od konsoli operatorskiej i wyposażona w lokalną bazę danych. Pragniemy poinformować, że w klasie urządzeń jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację parametru i dopuszczenie konsoli lekarskiej z jednym monitorem 24”

Odp. Zamawiający dopuszcza konsolę lekarską z jednym monitorem 24” pod warunkiem możliwości wykonywania (opisu) analizy porównawczej badań bieżących i dotychczasowych.