**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-41-14/20 Nowy Sącz dnia 16 października 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 7**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie nr 1 dotyczy:**

poz. 15 – zestaw do biostymulacji laserowej szt.1

Proszę o określenie poszczególnych elementów zestawu. Zamawiający opisał parametry techniczne sterownika i skanera.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterownika ze skanerem, bez sond punktowych i prysznicowych?

Czy Zamawiający wymaga w zestawie okularów ochronnych dla terapeuty i pacjenta?

**Odpowiedz:**

**W zestawie ma być ujęta zarówno sonda prysznicowa jak i punktowa – po 1 szt. Parametry sondy dostosowane do możliwości obsługiwania proponowanym sterownikiem.**

**W zestawie mają być ujęte okulary ochronne dostosowane do możliwości obsługi proponowanego urządzenia konieczne do jego bezpiecznego użytkowania – 4 sztuki.**

**Pytanie nr 2 dotyczy:**

poz. 17 – zestaw do magnenotorepii szt.1

Proszę o określenie poszczególnych elementów zestawu. Zamawiający opisał parametry techniczne sterownika. W opublikowanych odpowiedział na pytania Zamawiający napisał, że „wymaga aparatu wyposażonego w aplikator szpulowy roz. min. 600 mm.”. Taka odpowiedź sugeruje, że ma to być sam aplikator, bez leżanki z systemem przesuwnym.

Czy zamawiający wymaga aplikatora min 600 mm z leżanką z systemem przesuwnym?

**Odpowiedz:**

**W zestawie ma być ujęty aplikator szpulowy o średnicy 600mm z leżanką wyposażoną w system przesuwny – szt. 1.**

**W zestawie ma być ujęty wolnostojący aplikator szpulowy o średnicy 400mm - szt. 1**

**Pytanie nr 3 dotyczy:**

poz. 18 – zestaw do terapii falą ultradźwięków szt.1

Proszę o określenie poszczególnych elementów zestawu. Zamawiający opisał parametry techniczne sterownika. W opublikowanych odpowiedział na pytania Zamawiający napisał, że „wymaga 2 głowice 1 cm² i 5 cm² powierzchni”.

W opisie parametrów technicznych pkt 38 występuje jeszcze „Automatyczna głowica zabiegowa”.

Czy zamawiający wymaga wymaga 2 głowic 1 cm² i 5 cm² powierzchni, oraz automatycznej głowicy zabiegowej?

**Odpowiedz:**

**W zestawie ma być ujęta głowica zabiegowa o powierzchni 1 cm2 – 2 szt. oraz głowica zabiegowa o powierzchni 5 cm2 – 1 szt.**

**W zestawie nie jest wymagana automatyczna głowica zabiegowa.**