P.T. Wykonawcy wszyscy

DA.271-10-10/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 7 kwietnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia oraz umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Geriatrycznego, Rehabilitacyjnego i  Poradni Urazowo-Ortopedycznej (przy Alejach Wolności 49) Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do terapii HFNC (HFNO) firmy Masimo TNI softFlow 50 o następujących parametrach technicznych:

Ad 3 Parametrów technicznych: Wyświetlane informacje w języku angielskim

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 4 Parametrów technicznych: Regulowany zakres ustawienia temperatury w sposób płynny 30-37°C, zmiana co 1°C.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 5 Parametrów technicznych: Zakresy ustawień przepływów: 10-60 l/min, zmiana co 0,5 l/min software rozszerzający zakres przepływu 0d 2-60 l/min dostępny wkrótce.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 9 Parametrów technicznych: Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza wyświetlane za pomocą kodów

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 11 Parametrów technicznych: Waga 5,6 kg (sam aparat). W zestawie 2 filtry przeciwpyłowe oraz instrukcja obsługi w języku Polskim bez akcesoriów do dezynfekcji – proponowane urządzenie nie wymaga dezynfekcji pomiędzy pacjentami w związku z unikatowa budowa i zastosowaniem filtrów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 12 Parametrów technicznych: Wymiary urządzenia: 32cm x 32cmx 10cm

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 15, 18, 19, 20, 21 Parametrów technicznych: Unikalna konstrukcja urządzenie nie wymaga dezynfekcji termicznej pomiędzy pacjentami. Dzięki wykorzystaniu jednopacjentowego filtra przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego stosowanego przed systemem nawilżenia oraz jednopacjentowego układu/setu pacjenta co stanowi dodatkowa skuteczną ochronę przez zakażeniem , w tym Covid-19 i dodatkowo powoduje, ze nie ma potrzeby czasochłonnej i generującej dodatkowe koszty dezynfekcji urządzenia pomiędzy pacjentami.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 22, 23 Parametrów technicznych: Statyw medyczny z uchwytem i półką o nośności  < 32kg

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 24 Parametrów technicznych: Statyw zakończony uchwytem posiadającym 4 wieszaki na kroplówki o nośności < 5 kg na każdy wieszak.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 25 Parametrów technicznych: Wysokość statywu 144- 225cm szerokość podstawy jezdnej ok 66 cm

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 26 Parametrów technicznych: Podstawa jezdna z 5 kółkami cichobieżnymi – wszystkie z hamulcem

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 27 Parametrów technicznych: Półka z systemem mocowania o wymiarach 34 cm x 29,5cm

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 28 Parametrów technicznych: Półka wyposażona w 1 bolec mocujący aparat do terapii wysokoprzepływowej

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 29 Parametrów technicznych: Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach ok. 29,5cm x 20 cm

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 32 Parametrów technicznych: Przepływomierz tlenu 85L/ min z wtykiem typu DIN lub AGA, mocowany do źródła tlenu bez przewodu tlenowego.  Tlen od przepływomierza do urządzenia doprowadzany jest za pomocą drenu o dł. 4 m.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Ad 33 Parametrów technicznych: Zestaw nawilżający dedykowany dla 1 pacjenta  - złożony z :  filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, komora nawilżacza automatycznie napełniająca się, łącznik/adapter oddechowy. (Każdy element można dokupić osobno dodatkowo).

Komplet akcesoriów dla 20 pacjentów na pełną 14 dniową terapię.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 34 Parametrów technicznych: Aplikator kliniczny do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). Kaniula wyposażona w końcówki nosowe wykonane z miękkiego silikonu z poduszkami podtrzymującymi. Ogrzewane na całej długości. Bez lateksu i ftalanów. jednopacjentowy. Występuje w czterech rozmiarach, zależnych od przepływu, oznaczonych kolorami: S – przepływ do 20l/min, Standard przepływ do 25l/min, Standard+ przepływ do 35L/min, Large – przepływ do 60L/min zapewniające zróżnicowany przepływ w zależności od wielkości. Czas wymiany co 15 dni. 20 szt w rozmiarze Large.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 35 Parametrów technicznych: Aplikator do Tracheostomii. Przeznaczony na 14 dni stosowania. Do użytku wraz z Łącznik do rurki tracheostomijnej. Komplet 20 szt.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 36 Parametrów technicznych: Dziecięca kaniula donosowa do terapii wysokoprzepływowej, nie zawiera ftalanów . Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału minimalizującego kondensację, konstrukcja zapobiegająca zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ precyzyjnie wymieszanych dwóch niezależnych strumieni gazu. Aplikator składa się z interfejsu pacjenta w formie obwodu oddechowego i miękkiej kaniuli nosowej. Czas użytkowania aplikatora pediatrycznego do 7 dni. Indywidualne kodowane kaniuli kolorem oraz opis rozmiaru na pojedynczym opakowaniu w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Ad 37 Parametrów technicznych: Bez przylepców do systemu kaniul.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 7 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy na 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.