Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-8/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę rękawic diagnostycznych ..” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe o grubości rękawic w części palca

0,11 +/- 0,02 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Część 1, pozycja 1,2,2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie
krwi synetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację
krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM
F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Test metodą ASTM F1671 jest
bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym
możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671 winna spełniać
również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzane na większych cząstkach.
Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a
standardowo jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się
badań na przenikanie wirusów.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o długości 240 mm i grubości na
pojedynczej ściance palca 0,11 +/- 0,01 mm, bez polimeryzacji, z AQL = 1,0, siła rozerwania
przed i po starzeniu min 7,1, zgodnie z normą EN 16523 na przenikanie 40% wodorotlenku
sodu (poziom 6), 30% nadtlenku wodoru (poziom 2), 37% roztworu formaldehydu (poziom 6)
przebadane badaniem jednostki niezależnej, potwierdzone raportem producenta, bez
przebadania na alkohole?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,
chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość
ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość
min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN
455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455,
ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie
zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO
374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2
poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN
374-3 z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.
Pakowane po 100 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 1, pozycja 3

czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe z średnicą grubości pojedynczej ściany palca min.
0,10 mm, AQL=1,5, rękawice zgodna z EN 16523 przebadane przez jednostkę niezależną,
potwierdzone raportem producenta?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od
wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany
brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie
0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0
(oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż
z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455,
ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2
poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie
z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone raportem z badań
z jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min.
70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone
do kontaktu z żywnością -potwierdzone piktogramem na opakowaniu. odporność na formalinę
(10%)-poziom 6, aldehyd glutarowy (1%)-poziom 6, bromek etydyny(1%)-poziom 6 zgodnie EN
16523 – raport z badań z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT,
ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic o długości min. 240 mm, pozostałe parametry Zamawiający dopuszcza.