P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-52-9/18                                                    	               Nowy Sącz, dnia 9 października 2018 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2  - dostawa pomp infuzyjnych – szt.3

Pyt. W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, równoważnej technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzeń charakteryzujących się parametrami określonymi poniżej:

Pompa infuzyjna objętościowa

- Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację.

- Możliwość ustawiania parametrów infuzji na kolorowym 4,3” ekranie dotykowym

- Zasilanie: AC 100 - 240V; 50/60 Hz oraz DC 12V

- Samodzielna praca bez zasilania sieciowego min. 9 h przy przepływie 25ml/h

- Czas ładowania akumulatorów do 100%: max. 5 godzin

- Ochrona przed zalaniem: IP 24

- Waga 1,7 kg

- Funkcja Stand-by

- Możliwość ustawienia trybu nocnego z określeniem czasu rozpoczęcia i zakończenia oraz z możliwością regulacji jasności ekranu

- Możliwość rozbudowy o tryb wezwania pielęgniarki

- Możliwość podłączenia poprzez port USB

- Regulacja głośności: 10 poziomów

- Możliwość wyboru czasu automatycznej blokady ekranu 1, 2, 5, 10, 30 min

- Automatyczne domykanie drzwiczek pompy

- Automatyczny blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek

Parametry podaży

- Możliwość automatycznej kalibracji dowolnego aparatu infuzyjnego z możliwością zapisania jego nazwy i parametrów bezpośrednio w  pompie

- Dokładność podaży: +/- 5%

- Możliwość zaprogramowania podawania  w co najmniej jednostkach: kcal/h, mg/h, µg/h, mg/kg/min, µg/min, mg/min, µg/kg/min, mol/h, kcal/kg/min, mol/h oraz /24h

- Regulowane progi ciśnienia w zakresie: 75 – 900 mmHg, 12 poziomów

- Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji wyświetlana na ekranie.

- Bolus manualny i automatyczny

- Rodzaje infuzji: ml/h, tryb masy ciała, tryb czujnika kropli, tryb ładowania dawki, tryb sekwencyjny, tryb unoszenia i opuszczania, tryb współdzielenia infuzji, tryb biblioteki leków.

- Rejestr zdarzeń

- Funkcja KVO w zakresie od 0 do 5 ml/h

- Możliwość mocowania do rury pionowej i szyny poziomej

- Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji

- Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji

- Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu

- Bolus podawany na żądanie w dowolnym momencie infuzji z wybraną szybkością

- Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 – 99.99 ml/h programowana co 0,01 ml/h

- Prędkość infuzji w zakresie od 100 – 999.99 ml/h programowana co 0,1 ml/h

- Zakres prędkości podaży bolusa 0,1-1200 ml/h

- Funkcja programowania objętości do podawania 0,01-9999 ml programowana co 0,01 ml

- Tryb mikro z możliwością ustawienia parametrów: 100 – 1200 ml/h

- Biblioteka leków, 40 leków z zakresem dawek, zakresem stężeń, stosowanym stężeniem, stosowaną dawką, maksymalnym bolusem.

- Możliwość rozszerzenia biblioteki o własne wzorce bezpośrednio w pompie o 1500 pozycji leków

Alarmy

- Wskaźnik pracy pompy

- Hierarchia alarmów w zależności od ważności.

- Co najmniej trzy stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji

Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń

- Alarm wstępny przed opróżnieniem aparatu

- Alarm pustego aparatu

- Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji

- Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji ( przed albo za pompą )

- Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora

- Alarm rozładowanego akumulatora

- Alarm braku lub źle założonego aparatu

- Alarm wstępny przed końcem infuzji

- Alarm wysokiego ciśnienia

- Alarm braku zasilania

- Alarm błędu systemu

- Wyświetlacz umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, stan infuzji, nazwa oraz objętość używanego aparatu infuzyjnego

- Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej

- Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączenia przy mocowaniu w stacjach dokujących

- Historia obejmująca 5000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, możliwość przeglądu historii z poziomu użytkownika

- Wskaźnik pozostałego czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym

- Napisy na wyświetlaczu w języku polskim

- Możliwość rozbudowy o system centralnego monitoringu

Odp. Zamawiający nie dopuszcza pompy objętościowej.

Zamawiający oczekuje zaoferowania pompy strzykawkowej.

W związku z powyższym w załączniku nr 7 do SIWZ zadanie nr 2 – dostawa pomp infuzyjnych – szt. 3, w zakresie zestawienia parametrów technicznych/opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej.

„zadanie nr 2  - dostawa pomp infuzyjnych – szt.3

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 3 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
| 4 | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
| 5 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
| 6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
| 8 | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
| 9 | Dokładność infuzji 2% lub lepsza | TAK |  |
| 10 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 11 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
| 12 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
| 13 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
| 14 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
| 15 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
| 16 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 17 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. | TAK |  |
| 18 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 19 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 20 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
| 21 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
| 22 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
| 23 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 25 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | TAK |  |
| 26 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |
| 27 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
| 28 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 29 | Czas pracy z akumulatora min.30 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 30 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
| 31 | Waga do 2,2 kg. | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy”.

Uwaga:

Wykonawcy w przygotowywanych ofertach winni uwzględnić wprowadzone zmiany.