**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-66-8/18 Nowy Sącz, dnia 27 listopada 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie 3**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych, jednorazowych oraz rękawic foliowych i sekcyjnych.** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 1**

**Pytanie 1:**

Czy w miejscu potwierdzenia normy EN 455 przez europejską jednostkę notyfikowaną, Zamawiający dopuści potwierdzenie normy EN 455 raportem z badań producenta oraz przyzna punkty przy ocenie jakościowej?

Należy pamiętać, że jakość rękawiczek i ich zgodność z normą EN 455 potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań czego odzwierciedlenie znajduje się w stosownych raportach z badań producentów a nie posiadanie certyfikatu CE.

**Odpowiedz: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 374 – 1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. Pragniemy nadmienić, iż pkt.5.3.2 dotyczy odporności na przenikanie podczas badania z użyciem min. 3 substancji chemicznych powyżej 30 minut, stosowanych głównie w przemyśle.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie badań na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 starszych niż z 2016 roku, lecz w pełni ważnymi i aktualnymi dla proponowanych rękawic.

Badania te wykonuje się do określonej marki, są to badania kosztowne wykonywane raz na wiele lat ze względu m. in. na ich poziom referencyjności. Metodologia wskazanych badań jest niezmienna, a proces produkcji jednolity od wielu lat.

Prosimy również o przyznanie punktów w ocenie jakościowej.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od oceny jakościowej oraz wymogu przebadania rękawicy według normy ASTMF 1670 (wynik opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie niż rzetelnym pomiarze ).

Oferowane przez nas rękawice są przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F 1671, która jest metodą bardziej precyzyjną i dokładną, a jej spełnienie zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownikowi rękawic.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie nr 2 poz. 1**

**Pytanie 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 374 – 1

(z wyłączeniem pkt. 5.3.2) – 2 – 3. Pragniemy nadmienić, iż pkt.5.3.2 dotyczy odporności na przenikanie podczas badania z użyciem min. 3 substancji chemicznych powyżej 30 minut, stosowanych głównie w przemyśle.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie nr 2 poz. 2**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie rękawic nitrylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, dla osób ze skłonnością do alergii skórnych, w kolorze różowym, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana, pokryta kolagenem i allantoiną (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia zewnętrzna pokryta teksturą biszkoptową z dodatkową teksturą na końcach palców, kształt uniwersalny, w rozmiarach XS-XL. Długość rękawicy min. 240mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,11 mm, dłoni min. 0,08 mm, AQL 1,0. siła zrywu przed starzeniem min. 7,5 N. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671. Zgodne z normą EN 455 – 1,2,3 potwierdzone badaniami wytwórcy, EN 420; zgodne z normą 374-3, przebadane na przenikalność 40% wodorotlenku sodu na 6 poziomie, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium z roku 2012), przebadane na przenikanie cytostatyków min. 6 substancji, w tym min. Cyklofosfamid (endoxan lub cytoxan), Etoposid, Cisplatuin, Doxorubicin, Paclitaxel.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie nr 4**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic foliowych w rozmiarach M i L.

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie nr 5**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: 6,5-7 (S); 7,5-8 (M); 8,5-9 (L);

9,5-10 (XL)

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie nr 6**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: S-XL?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza**