**PT. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-33-8/19 Nowy Sącz, dnia 24 czerwca 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę i montaż aparatu EKG - 12 kanałowego i pomp strzykawkowych** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy pompy infuzyjne zadanie 2**

**Pytanie 1:**

Ad. 3 Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej wyposażonej w klawiaturę symboliczną.

**Pytanie 2:**

Ad 6 Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej z programowaniem parametrów infuzji w następujących jednostkach ml, ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg na min, godz. dobę

**Pytanie 3:**

Ad 7 Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie pompy z następujacymi trybami dozowania

Tryb Infuzji ciagłej;

Tryb Czas;

Tryb Wagi Pacjenta.

Tryb Przerywany ;

Tryb Indukcji;

Tryb Sekwencyjny z 5 fazami infuzji;

Tryb Wzrost/utrzymanie/spadek (TPN) ;

Tryb Mikroinfuzji;

**Pytanie 4:**

Ad 10 Prosimy o dopuszczenie pompy bez funkcji automatycznego zmniejszenia szybkości podaży bolusa

**Pytanie 5:**

Ad 11 Prosimy o dopuszczenie pompy strzykawkowej z następującą charakterystyką biblioteki leków ;

możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków

**Pytanie 6:**

Ad 13 Prosimy o dopuszczenie pompy bez funkcji wyświetlania nazwy oddziału , pozostałe jak w SIWZ

**Pytanie 7:**

Ad 14 Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w duży, kolorowy , czytelny ekran bez funkcji dotykowej

**Pytanie 8:**

Ad 22 Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w montowalny , wygodny uchwyt do przytwierdzenia do statywu lub szyny

**Pytanie 9:**

Ad 23 Prosimy o dopuszczenie pompy w której mocowanie pompy w stacji dokującej wymaga odłączenia uchwytu ale operacja ta wykonywana jest przez naciśnięcie jednego przycisku. Operacja ta jest zdecydowanie szybsza niż odkręcanie uchwytu zintegrowanego z pompą

**Pytanie 10:**

Ad 24 Prosimy o dopuszczenie pompy z dołączanym uchwytem służącym do wygodnego przenoszeniu jednej lub dwóch pomp

**Pytanie 11:**

Ad 27 Prosimy o dopuszczenie pompy w I klasie ochrony

**Pytanie 12:**

Ad 29 Prosimy o dopuszczenie pompy z czasem pracy na baterii przy przepływie 5ml/h 10 godz.

**Pytanie 13:**

Ad 30 Prosimy o dopuszczenie pompy z czasem ładowania do 100 % - 6 godz.

**Pytanie 14:**

Ad 31 Prosimy o dopuszczenie pompy z wagą 2,5 kg

**Pytanie 15:**

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §10 ust. 1a i d do 0,5% wartości brutto towaru którego dotyczy?

**Odpowiedź do pytania nr 1-14**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Odpowiedź do pytanie nr 15**

**Zgodnie z SIWZ.**