P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-51-15/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 5 września 2019 r.

dotyczy: zapytanie nr 10 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala …” Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy: zadanie nr 1- dostawa foteli do podawania cytostatyków- 5 szt.

Dot. pkt.3. Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania cytostatyków, którego leże pokryte jest materacem z pianki o wysokiej gęstości, w którym tapicerka nie posiada powłoki antybakteryjnej na bazie jonów srebra? Zaoferowana tapicerka jest wodoodporna, łatwa w myciu i dezynfekcji oraz odporna na promieniowanie UV.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania cytostatyków, w którym podłokietniki posiadają zintegrowany uchwyt na pilota ale nie posiadają przycisków z synchronizacją ergonomicznego ustawienia, zapewniających prawidłowe ustawienie łokcia pod różnymi kątami oparcia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści fotel z podłokietnikami, w którym regulacja kąta nachylenia nie odbywa się przy pomocy sprężyn gazowych, umożliwiającymi ich złożenie do góry (przy wchodzeniu czy opuszczaniu fotela), obracanie oraz ich przechylanie, co zapewnia pełen komfort pacjenta?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści fotel bez znormalizowanych szyn po bokach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt.8. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia fotela z gniazdem na kroplówki oraz wieszakiem na kroplówki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot.pkt.10. Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w 4 podwójne koła o średnicy 75 mm z systemem indywidualnej blokady?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zarówno uchwytu do prowadzenia fotela i uchwytu na rolki papieru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt 12. Czy Zamawiający dopuści fotel z pilotem obejmującym następujące funkcje:

- regulacja oparcia pleców

- regulacja segmentu siedziska

- regulacja segmentu nóg

- pozycja szokowa/Trendelenburga- 20°

- możliwość uzyskania pozycji krzesełkowej za pomocą jednego przycisku na pilocie przewodowym

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt.13. Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach leża: 198.7x53,5 cm? Wymiary minimalnie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt.14. Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach całkowitych (z podłokietnikami): 198,7x 84,4 cm? Wymiary minimalnie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści fotel o stałej wysokości siedziska 57 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści fotel z kątem nachylenia segmentu pleców:

-20° do 61° – w części lędźwiowej

-0°-81°- w części barkowej

Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowemu zsunięciu się pacjenta w czasie zabiegu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt.17. Czy Zamawiający dopuści fotel o zakresie regulacji segmentu nóg -77° do 20°? Zakres szerszy od wymaganego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści fotel o rodzaju ochrony IPX4 i klasie ochrony II oraz poborze mocy w trybie pracy znamionowej max. 3,15 A? Fotel wyposażony jest w złącze wyrównawcze.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Warunki serwisu i gwarancji

Dot.pkt 4.

Czy w zakresie zadania nr 1- fotel do podawania cytostatyków-5 szt- zamawiający dopuści fotel, który posiada Deklarację zgodności oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie wyrobów medycznych klasy I nie wymagają posiadania przez nie Certyfikatu CE wydawanego przy udziale Jednostki Notyfikującej. Oferowany fotel posiada natomiast oznakowanie CE.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.