**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-18/19 Nowy Sącz dnia 25 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 13**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zestaw nr 10 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 34mgH2O/l przy objętości oddechowej VT500ml, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 99,9999%, przestrzeni martwej 96ml, wadze 49g, utracie wilgoci 6 mgH2O/l przy VT500ml, objętości oddechowej 300-1500ml, oporze przepływu 1,1cmH2O przy 30l/min, 2,5 cmH2O przy 60 l/min, 4,2 cmH2O przy 90l/min, sterylny.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy:**

**Zestaw nr 10 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci (filtra na rurkę tracheostomijną) wykonanego z celulozy o konstrukcji jednomembranowej dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania zamykanym koreczkiem umieszczonym między celulozową membraną wymiennika oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania 28,5 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml, wadze 8,5g , sterylnego.

**Odpowiedz:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.