**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-53-34/19 Nowy Sącz dnia 30 października 2019 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 29**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kaniule z 2 wtopionymi paskami kontrastującym, wykonana z FEP, z samo domykającym się zaworem portu górnego, sterylną, bez nazwy producenta na kaniuli?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 2 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 1 b

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 20Gx32 o przepływie 56ml/min?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 1 c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 18G o przepływie 90ml/min?

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 1 d

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 17G o przepływie 142ml/min?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

22G – 25mm x 0,9 z przepływem 36ml/min

20G tylko w rozmiarze 32mm x 1,1mm o przepływie 56ml/min

18G tylko w rozmiarze 45mm x 1,3mm o przepływie 90ml/min

Z metalowym lub plastikowym zastrzykiem, bez nazwy producenta na kaniuli?

**Odpowiedz:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 dotyczy:**

Zestaw nr 64, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy wyposażony w silikonowa przezroczystą membranę bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo z membrana silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiają jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzyjająca kolonizacji bakterii, pracującą w systemie zamkniętym, przestrzeń martwa maksymalnie 0,1, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 1055 umożliwiający 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer – lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku?.

**Odpowiedz:**

Tak, zamawiający dopuszcza.