P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-16/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 10 do przetargu – zestaw 10

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 7

Poz. 1. Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych- 1 szt.

Pkt. 4, 7

Prosimy o dopuszczenie nieprzezroczystej pokrywy wykonanej z płyt izolacyjnych eliminujących dostęp promieniowania UV, IR mogącego wpływać negatywnie na podgrzewane produkty, otwieranej do góry, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z grawitacyjnym obiegiem powietrza.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym źródłem ciepła jest termoelement znajdujący się w dnie komory.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 10, 11, 12, 20

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia przed przegrzaniem – elektronicznego, uruchamiającego się po przekroczeniu temperatury wewnątrz urządzenia względem temperatury zadanej o 4 stopnie w niekontrolowany (niezależny od lub niewymuszony przez użytkownika) sposób.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 13, 14, 17

Prosimy o dopuszczenie podwójnego zabezpieczenia przed przegraniem nadzorowanego przez system mikroprocesorowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 18, 19

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze wskaźnikiem optycznym niedomknięcia szuflady oraz sygnałem dźwiękowym, włączającym się po upływie 1 minuty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 24

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego obciążenia komory 26 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 26

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, które posiada dwa zakresy regulacji temperatury: 28˚C - 41˚C oraz 42˚C - 70˚C zmiana co 1OC

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 27, 28

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 340x340x520 mm i wymiarach wewnętrznych 330mm x 255mm x 440mm oraz pojemności komory 30l

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 29

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 30 kg

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 31

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o mocy 150W/0,73A.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 32

Prosimy o dopuszczenie temperatury działania do +10 do +40°C

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 33

Prosimy o dopuszczenie temperatury przechowywania do +5 do +50°C

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 36

Prosimy o odstąpienie od wymogu funkcji BOOST, w przypadku dostępności większego zakresu regulacji 28˚C - 41˚C oraz 42˚C - 70˚

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pkt. 37

Prosimy o dopuszczenie wyposażonego w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny cykl pracy urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 Urządzenie do ogrzewania pacjenta -1 szt.

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IP20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z maksymalnym poborem mocy 350W

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 8, 9

Prosimy o odstąpienie od zapisu pkt. 5. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się użytkować uszkodzonego sprzętu medycznego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy, zapewniającym odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie przewodów z wtykiem prostym

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt.15

Prosimy o dopuszczenie obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w wykonanej z metalu przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej izolacji od przewodów wewnętrznych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą pianki przeciwodleżynowej oraz poszewką poliuretanową – łączna grubość 30 mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 17, 18, 19

Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 22

Prosimy o dopuszczenie materaca w rozmiarze: 120x50x3 cm lub 150x50x3 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 23

Prosimy o dopuszczenie materaca z zasilaniem 24V

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt.24

Prosimy o dopuszczenie materaca zapewniającego równomierne ogrzewanie, wyposażonego w wielokrotne czujniki temperatury, zapewniające wysoki poziom zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że system wyposażony w jeden czujnik może być niebezpieczny w sytuacji, gdy ten czujnik ulegnie uszkodzeniu lub będzie przekazywał nieprawidłowe wskazanie, ponieważ nie będzie realnej kontroli temperatury w materacu. W związku z powyższym w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wielokrotne czujniki temperatury?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 26, 27, 28

Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku odchylenia temp. o +1,5°C w stosunku do temperatury zaprogramowanej z automatycznym odłączeniem ogrzewania oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 42,3 °C z automatycznym odłączeniem ogrzewania oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 44°C z automatycznym odłączeniem ogrzewania

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 30

Prosimy o odstąpienie od wymogu akumulatora

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści jednostkę sterującą, posiadającą cyfrowy monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, z przyciskami membranowymi pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 32

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej ze standardowym zasilaniem 220-240 VAC / 50 Hz

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 33

Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 40°C, w krokach co 0,1°C

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 34, 35, 36

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzającej autotest przy każdym włączeniu. Pozytywny rezultat testu umożliwia rozpoczęcie pracy urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 37

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podłączenia dwóch niezależnych elementów grzewczych oraz o odstąpienie od wymogu podłączenia innych źródeł ogrzewania

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 38

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wadze 5,5 kg

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 39

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposażonej w montowaną klamrę, umożliwiającą zamocowanie urządzenia na stojaku do kroplówek, zawieszenie na relingu stołu, ramie łóżka, lub postawienie na kolumnie w płaszczyźnie poziomej

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 40

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wymiarach 187x282x87 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 41

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podpięcia zewnętrznego, wielorazowego czujnika temperatury.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pkt. 45

Dopuszczenie czasu nagrzewania do temperatury 37°C - 5-7 min

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt 46

Prosimy o dopuszczenie materaca wyposażonego w wiązane pasy wbudowane w pokrowcu zewnętrznym, które stanowią najbardziej trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne system przymocowywania materaca do stołu operacyjnego. Prosimy o odstąpienie od wymogu wieszaka do przechowywania materaca.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.3 Koce grzewcze dla pacjenta- 2 szt.

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IP20

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podłączenia maksymalnie dwóch elementów grzewczych oraz maksymalnym poborem mocy 350W

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 8, 9

Prosimy o odstąpienie od zapisu pkt. 5. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się użytkować uszkodzonego sprzętu medycznego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy , zapewniającym odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt.10

Prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia niezależnego certyfikatu i dopuszczenie możliwości przedstawienia oświadczenia producenta w tym zakresie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie przewodów z wtykiem prostym

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt.15

Prosimy o dopuszczenie obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w wykonanej z metalu przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej izolacji od przewodów wewnętrznych.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt.16

Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z poszewką poliuretanową

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 17, 18, 19

Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90°C. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 22

Prosimy o dopuszczenie kocy w rozmiarze: 150 x 80 cm lub 180 x 80 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 23

Prosimy o dopuszczenie materacy/kocy z zasilaniem 24V

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt.24

Prosimy o dopuszczenie materaca zapewniającego równomierne ogrzewanie, wyposażonego w wielokrotne czujniki temperatury, zapewniające wysoki poziom zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że system wyposażony w jeden czujnik może być niebezpieczny w sytuacji, gdy ten czujnik ulegnie uszkodzeniu lub będzie przekazywał nieprawidłowe wskazanie, ponieważ nie będzie realnej kontroli temperatury w materacu. W związku z powyższym w celu zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wielokrotne czujniki temperatury?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 26, 27, 28

Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku odchylenia temp. o +1,5°C w stosunku do temperatury zaprogramowanej z automatycznym odłączeniem ogrzewania oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 42,3 °C z automatycznym odłączeniem ogrzewania oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 44°C z automatycznym odłączeniem ogrzewania

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 30

Prosimy o odstąpienie od wymogu akumulatora

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści jednostkę sterującą, posiadającą cyfrowy monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, z przyciskami membranowymi pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 32

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej ze standardowym zasilaniem 220-240 VAC / 50 Hz

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 33

Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 40°C, w krokach co 0,1°C

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 34, 35, 36

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzającej autotest przy każdym włączeniu. Pozytywny rezultat testu umożliwia rozpoczęcie pracy urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 37

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podłączenia dwóch niezależnych elementów grzewczych oraz o odstąpienie od wymogu podłączenia innych źródeł ogrzewania

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 38

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wadze 5,5 kg

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 39

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposażonej w montowaną klamrę, umożliwiającą zamocowanie urządzenia na stojaku do kroplówek, zawieszenie na relingu stołu, ramie łóżka, lub postawienie na kolumnie w płaszczyźnie poziomej

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 40

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wymiarach 187x282x87 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 41

Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z możliwością podpięcia zewnętrznego, wielorazowego czujnika temperatury.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 42

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zabezpieczeniem elektrycznym klasy I typ BF

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 44

Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pkt. 45

Dopuszczenie czasu nagrzewania do temperatury 37°C - 5-7 min

Odp. Zamawiający dopuszcza.