P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-18/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 7 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 12 do przetargu – zestaw 12

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Zadanie nr 2 Dostawa aparatury medycznej

Pyt. 1 pozycja 2/26 defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z opcją rozbudowy o Moduł pomiaru EtCO2 w powietrzu wydychanym ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2 pozycja 2/22 defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z opcją rozbudowy o Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 pozycja 3 Respirator  z możliwością regulacji stężenia tlenu - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości respirator o następujących parametrach?:

Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej

Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej

Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci

Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 6,5 kg

Monitor graficzny

Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7”

Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów

Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora

Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu

Zasilanie respiratora

Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym

Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar

Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce

Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego)

Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza

Tryb wentylacji

Wentylacja wspomagana/kontrolowana

SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV

Wentylacja spontaniczna z PSV

Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP

Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG)

Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową

Wentylacja nieinwazyjna NPPV

Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia

Rodzaj oddechu wymuszonego

Oddech kontrolowany objętością VCV

Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV

Rodzaj oddechu spontanicznego

Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV

Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti

Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG)

CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

Parametry regulowane

Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę

Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml

Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG)

Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min

Czas wdechu od 0,1 do 3 s

Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O

Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O

Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O

Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O

Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min

Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie.

Inne funkcje wentylacji

Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca

Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów

Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego

Westchnienia automatyczne

Pomiary parametrów wentylacji

Pomiar ciśnienia szczytowego

Pomiar ciśnienia średniego

Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego

Pomiar całkowitej częstości oddychania

Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu

Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej

Pomiar stosunku I:E

Pomiar czasu wdechu

Pomiar czasu bezdechu

Pomiar przepływu szczytowego wdechowego

Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator

Alarmy

Hierarchia alarmów w zależności od ważności

Alarm zaniku zasilania sieciowego

Alarm zaniku zasilania bateryjnego

Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym

Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej

Alarm niskiej objętości oddechowej

Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej

Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego

Alarm niskiego ciśnienia wdechowego

Alarm rozłączenia

Alarm wysokiej częstości oddechów

Alarm niskiej częstości oddechów

Alarm bezdechu

Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u)

Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń

Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji

Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów

Możliwość rozbudowy o nebulizator

W komplecie 1 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora

Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Respirator oprogramowany po polsku

Warunki gwarancji i inne

Gwarancja min. 24 miesięcy

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 4 pozycja 5 Aparat EKG - Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności wysokiej jakości aparat EKG o następujących parametrach?:

Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją badań – sygnał 12 odprowadzeń standardowych zbieranych jednocześnie. Wbudowana rączka do transportu. Waga poniżej 6kg.

Zakres HR min. 30-300bpm.

Filtry: - dolno przepustowy min. 70/100/150Hz - zakłóceń mięśniowych min. 25/35/45Hz - zakłóceń linii bazowej min. 0.05/0.15/0.25/0.50Hz CMRR>=105dB.

Wzmocnienie EKG min. 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5mm/mV.

Prezentacja graficzna przebiegów EKG z odwzorowaniem bieżących ustawień w formie cyfrowo-literowej. Graficzny diagram prezentujący rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta wraz ze statusem kontaktu elektrod.

Ekran min. 8,4’’ TFT o wysokiej rozdzielczości 800x600dpi.

Obsługa za pomocą ekranu dotykowego bądź rysika. Klawiatura alfanumeryczna oraz przyciski funkcyjne.

Wybór 2 szerokości papieru: 210mm oraz min. 214 mm. Wsparcie dla papieru w postaci rolki oraz składanki.

Punktowa głowica termiczna z prędkością zapisu min. 5; 10; 12,5; 25; 50 mm/sek.

Różne formaty wydruku min. 12x1, 6x2, 6x2+1R, 3x4, 3x4+1R, 3x4+3R. Wsparcie dla pełnego raportu analizy badania. Możliwość podglądu wydruku przed wydrukiem.

Możliwość podłączenia do zewnętrznej drukarki laserowej (poprzez złącze USB) i wykonywania wydruków na standardowym papierze A4.

Porty komunikacji - Ethernet, RS232, USB. Aktualizacja oprogramowania przy pomocy dysku USB.

Pamięć min. 120 sekund krzywych z 12-odprowadzeń EKG z możliwością ich zapisu. Pamięć min. 300 badań z możliwością rozbudowy za pomocą dysku USB.

Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Akumulator wystarczający na min. 2 godziny ciągłej pracy. Tryb stand-by do oszczędzania energii.

Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz. Temperatura pracy 5°C~40°C. Klasa urządzenia I, zgodność elektromagnetyczna grupa I klasa A. Gwarancja Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. Inne Instrukcja pisemna w języku polskim Oprogramowanie w języku polskim Wyposażenie aparatu EKG -kabel EKG -komplet odprowadzeń piersiowych -komplet odprowadzeń kończynowych -kabel zasilający -papier

Odp. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zachowania parametru wyposażenia aparatu EKG opisanego w SIWZ  w wózek.