P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-20/19                                                    	            Nowy Sącz, dnia 9 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 14 do przetargu – zestaw 14

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Celem dopuszczenia większej liczby Oferentów oraz zachowaniu uczciwej konkurencji, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pomp infuzyjnych, strzykawkowych w zadaniu nr 4 jako alternatywne rozwiązanie do opisanego w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach:

|  | Wymagania | Wymogi graniczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I - Pompy infuzyjne strzykawkowe - 18 szt. |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Waga do 2,2 kg. | TAK |  |
| II - Statyw jezdny do pompy strzykawkowej - 18 szt. |
|  | Rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane | TAK |  |
|  | Stabilna pięcioramienna podstawa przejezdna na kółkach | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w 5 kół, 2 koła z hamulcem | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość w zakresie:1300 - 2250 mm | TAK |  |
|  | Min. 4 wieszaki na płyny infuzyjne | TAK |  |

Pragniemy również nadmienić, iż sprzęt ten był testowany w Oddziale w Państwa placówce oraz został zaakceptowany przez personel jako sprzęt spełniający potrzeby użytkowe i oczekiwania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Celem dopuszczenia większej liczby Oferentów oraz zachowaniu uczciwej konkurencji, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy urządzenia do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych w poz. 1, urządzenia do ogrzewania pacjenta w poz.2 oraz koca grzewczego w poz.3 w zadaniu nr 7 jako alternatywne rozwiązania do opisanych w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach:

poz. 1 - urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych - 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Wymóg graniczny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | TAK |  |
| 2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |
| 3 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 5 | Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w min. 3 różnych wersjach: - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym - zestaw o długości 350cm ze złączem luer, zaciskiem rolkowym | TAK, wymienić |  |
| 6 | Prędkość przepływu ok. 100 ml/min. | TAK |  |
| 7 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura wynosi 38.50C | TAK |  |
| 8 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 1 minuta. | TAK |  |
| 9 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem. | TAK |  |
| 10 | Masa urządzenia max. 2.0 kg. | TAK |  |
| 11 | Wymiary: 228 x 228 x 132 mm | TAK |  |
| 12 | Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. | TAK |  |
| 13 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 14 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi | TAK |  |
| 15 | Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK, opisać |  |
| 16 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C | TAK, opisać |  |
| 17 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK, opisać |  |
| 18 | Zestawy podgrzewające mogą być używane do ciśnienia 300mmHg – potwierdzone instrukcją używania aparatu. | TAK |  |
| 19 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. | TAK |  |
| 20 | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz. 2 - urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 szt.

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych z włókien węglowych. | TAK |  |
| 2 | System przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |
| 3 | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 4 | System złożony z sterownika/kontrolera oraz elementów grzewczych. | TAK |  |
| 5 | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 6 | System odporny na zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. | TAK |  |
| Sterownik/kontroler |
| 7 | Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ | TAK |  |
| 8 | Opcjonalnie zasilanie bateryjne z możliwością pracy min. 1,5 godz. niezależnie od sieci | TAK |  |
| 9 | Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK |  |
| 10 | Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych | TAK |  |
| 11 | Możliwość pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy u dwóch pacjentów jednocześnie. Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną(zaprogramowaną) i rzeczywistą(zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | TAK |  |
| 14 | Każdy kanał wyposażony w niezależny odczyt temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) | TAK |  |
| 15 | Wyświetlanie temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) jednocześnie dla obydwu kanałów | TAK |  |
| 16 | Wyświetlacz informujący o alarmach/ wskaźnik alarmu Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | TAK |  |
| 17 | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | TAK |  |
| 18 | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC (podać zakres) | TAK |  |
| 19 | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów (podać krok regulacji). | TAK |  |
| 20 | Niezależna regulacja temperatury dla każdego z kanałów. | TAK |  |
| 21 | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | TAK |  |
| 22 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): przekroczenie temperatury zadanej, niedogrzania koca, uszkodzenia/awarii | TAK |  |
| 23 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii. | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41˚±1˚ C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |
| 25 | Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej temperatury, jeżeli temperatura powierzchni styku odbiega od nastawy regulatora temperatury. Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy | TAK |  |
| 26 | Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do kroplówek, od stołu operacyjnego lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | TAK |  |
| 27 | Złącze do wyrównywania potencjałów | TAK |  |
| 28 | Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi | TAK |  |
| 29 | Masa jednostki sterującej (sterownika/kontrolera) ≤ 2,7 [kg] (podać masę) | TAK |  |
| 30 | Maksymalny pobór mocy: 160W (+/-5%) (podać) | TAK |  |
| Elementy grzewcze |
| 31 | Elementy grzewcze w postaci: mat grzewczych (do okrycia pacjenta, lub pod ciało pacjenta), materacy grzewczych, materacy grzewczych o wymiarach na życzenie użytkownika | TAK |  |
| 32 | Elastyczne elementy grzewcze wielorazowego użytku bez limitu użyć. | TAK |  |
| 33 | Uniwersalne elementy grzewcze mogące być używane jako koce do ogrzewania pacjenta od góry lub jako materacyk do ogrzewania pacjenta od dołu. | TAK |  |
| 34 | Dostępne maty grzewcze o wymiarach: 680 x 480 mm 1050 x 500 mm 1500 x 500 mm 1500 x 500 mm na ramiona i piersi z wycięciem 1800 x 800 mm 2050 x 1350 mm | TAK |  |
| 35 | Dostępne materace grzewcze o wymiarach: długość 600 - 800 mm; szerokość 450 - 600 mm; wysokość 40 - 100 mm długość 810 - 1300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1310 - 1700 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1710 - 2300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm | TAK |  |
| 36 | Dostępne materac grzewczy z możliwością dopasowania wymiaru do konkretnego stołu operacyjnego: długość 2400 - 2800 mm, wysokość 40mm 2. długość 2400 - 2800 mm, wysokość 80mm | TAK |  |
| 37 | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
| 38 | Uszkodzenie mechaniczne elementu grzewczego podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | TAK |  |
| 39 | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V (podać napięcie zasilania) | TAK |  |
| 40 | Element z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomiernie ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta | TAK |  |
| 41 | Elementy grzewcze wykonane w technologii włókien węglowych | TAK |  |
| 42 | Warstwa grzewcza elementu wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | TAK |  |
| 43 | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK |  |
| 44 | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem – min. 4m (dopuszczalne zastosowanie przewodów przedłużających – w przypadku konieczności zastosowania należy je uwzględnić w dostawie) | TAK |  |
| 45 | Złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne. | TAK |  |
| 46 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu. | TAK |  |
| 47 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego szczelnie zamknięta | TAK |  |
| 48 | Dostępne pokrowce na elementy grzejne z możliwością prania. Możliwość pracy elementów grzejnych zarówno z jak i bez pokrowców. | TAK |  |
| 49 | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | TAK |  |
| 50 | Element grzewczy posiadający zgrzewane pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | TAK |  |
| 51 | Element grzewczy przystosowany do stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności. | TAK |  |
| 52 | Powierzchnia elementu grzewczego zmywalna, odporna na dezynfekcję | TAK |  |
| 53 | Czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi na bloku operacyjnym | TAK |  |
| 54 | Dostawa obejmuje: kontroler, kable połączeniowe oraz maty grzewcze w ilości min. 1 szt. na aparat (rozmiar określony na etapie dostawy). | TAK |  |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

poz. 3 - koce do ogrzewania pacjenta - 2 szt.

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza oparty na technologii elementów grzewczych z włókien węglowych. | TAK |  |
| 2 | System przeznaczony do zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych. | TAK |  |
| 3 | System niewymagający materiałów jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 4 | System złożony z sterownika/kontrolera oraz elementów grzewczych. | TAK |  |
| 5 | System przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 6 | System odporny na zakłócenia emitowane podczas pracy aparatu do elektrochirurgii. | TAK |  |
| Sterownik/kontroler |
| 7 | Zasilanie sterownika/kontrolera jednofazowe 230V/50HZ | TAK |  |
| 8 | Opcjonalnie zasilanie bateryjne z możliwością pracy min. 1,5 godz. niezależnie od sieci | TAK |  |
| 9 | Sterownik/kontroler z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania dwoma elementami grzewczymi jednocześnie | TAK |  |
| 10 | Dwa niezależne gniazda do przyłączenia elementów grzewczych | TAK |  |
| 11 | Możliwość pracy na jednym kanale grzewczym lub na dwóch kanałach grzewczych w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy u dwóch pacjentów jednocześnie. Każdy kanał z osobną regulacją i kontrolą temperatury | TAK |  |
| 13 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę zadaną(zaprogramowaną) i rzeczywistą(zmierzoną) dla każdego z kanałów niezależnie | TAK |  |
| 14 | Każdy kanał wyposażony w niezależny odczyt temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) | TAK |  |
| 15 | Wyświetlanie temperatury zadanej(zaprogramowaną) i rzeczywistej(zmierzonej) jednocześnie dla obydwu kanałów | TAK |  |
| 16 | Wyświetlacz informujący o alarmach/ wskaźnik alarmu Wyświetla odpowiedni kod alarmu w sytuacji alarmowej. | TAK |  |
| 17 | Sygnalizacja trybu pracy urządzenia (na wyświetlaczu lub w postaci wskaźnika) | TAK |  |
| 18 | Regulacja temperatury w zakresie nie mniejszym niż 32-39ºC (podać zakres) | TAK |  |
| 19 | Krok regulacji temperatury nie większy niż 0,5ºC w całym zakresie regulacji dla każdego z kanałów (podać krok regulacji). | TAK |  |
| 20 | Niezależna regulacja temperatury dla każdego z kanałów. | TAK |  |
| 21 | „Autotest” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | TAK |  |
| 22 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów (każdy z alarmów ma określony symbol i wyświetlany jest dla danego kanału, w którym wystąpił błąd): przekroczenie temperatury zadanej, niedogrzania koca, uszkodzenia/awarii | TAK |  |
| 23 | Zabezpieczenie pacjenta i personelu poprzez wyłączenie funkcji grzania w przypadku wykrycia awarii. | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa 41˚±1˚ C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | TAK |  |
| 25 | Alarm wysokiej temperatury (przegrzania) i niskiej temperatury, jeżeli temperatura powierzchni styku odbiega od nastawy regulatora temperatury. Alarmy uszkodzenia, braku zasilania, nieprawidłowej pracy | TAK |  |
| 26 | Mocowanie sterownika/kontrolera na stojaku do kroplówek, od stołu operacyjnego lub na medycznej szynie profilowej za pomocą własnych, zintegrowanych ze sterownikiem uchwytów. | TAK |  |
| 27 | Złącze do wyrównywania potencjałów | TAK |  |
| 28 | Czyszczenie i dezynfekcja kontrolera/sterownika ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi | TAK |  |
| 29 | Masa jednostki sterującej (sterownika/kontrolera) ≤ 2,7 [kg] (podać masę) | TAK |  |
| 30 | Maksymalny pobór mocy: 160W (+/-5%) (podać) | TAK |  |
| Elementy grzewcze |
| 31 | Elementy grzewcze w postaci: mat grzewczych (do okrycia pacjenta, lub pod ciało pacjenta), materacy grzewczych, materacy grzewczych o wymiarach na życzenie użytkownika | TAK |  |
| 32 | Elastyczne elementy grzewcze wielorazowego użytku bez limitu użyć. | TAK |  |
| 33 | Uniwersalne elementy grzewcze mogące być używane jako koce do ogrzewania pacjenta od góry lub jako materacyk do ogrzewania pacjenta od dołu. | TAK |  |
| 34 | Dostępne maty grzewcze o wymiarach: 680 x 480 mm 1050 x 500 mm 1500 x 500 mm 1500 x 500 mm na ramiona i piersi z wycięciem 1800 x 800 mm 2050 x 1350 mm | TAK |  |
| 35 | Dostępne materace grzewcze o wymiarach: długość 600 - 800 mm; szerokość 450 - 600 mm; wysokość 40 - 100 mm długość 810 - 1300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1310 - 1700 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm długość 1710 - 2300 mm; szerokość 480 - 600 mml wysokość 40 - 100 mm | TAK |  |
| 36 | Dostępne materac grzewczy z możliwością dopasowania wymiaru do konkretnego stołu operacyjnego: długość 2400 - 2800 mm, wysokość 40mm 2. długość 2400 - 2800 mm, wysokość 80mm | TAK |  |
| 37 | Elementy grzewcze, przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
| 38 | Uszkodzenie mechaniczne elementu grzewczego podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | TAK |  |
| 39 | Elementy grzewcze zasilane napięciem bezpiecznym ≤ 24V (podać napięcie zasilania) | TAK |  |
| 40 | Element z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych polimerów węglowych gwarantująca równomiernie ogrzewanie na powierzchni poddanej naciskowi ciała pacjenta | TAK |  |
| 41 | Elementy grzewcze wykonane w technologii włókien węglowych | TAK |  |
| 42 | Warstwa grzewcza elementu wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | TAK |  |
| 43 | Temperatura elementu grzewczego monitorowana przez min. 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni. | TAK |  |
| 44 | Długość przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem – min. 4m (dopuszczalne zastosowanie przewodów przedłużających – w przypadku konieczności zastosowania należy je uwzględnić w dostawie) | TAK |  |
| 45 | Złącza przewodów materaca i jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne. | TAK |  |
| 46 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego niezawierająca lateksu. | TAK |  |
| 47 | Powłoka zewnętrzna elementu grzewczego szczelnie zamknięta | TAK |  |
| 48 | Dostępne pokrowce na elementy grzejne z możliwością prania. Możliwość pracy elementów grzejnych zarówno z jak i bez pokrowców. | TAK |  |
| 49 | Element grzewczy pokryty tkaniną odporną na krew i płyny | TAK |  |
| 50 | Element grzewczy posiadający zgrzewane pokrycie zabezpieczające przed przedostaniem się do wewnątrz płynów. | TAK |  |
| 51 | Element grzewczy przystosowany do stosowania w warunkach o zwiększonej wilgotności. | TAK |  |
| 52 | Powierzchnia elementu grzewczego zmywalna, odporna na dezynfekcję | TAK |  |
| 53 | Czyszczenie i dezynfekcja elementu grzewczego ogólnodostępnymi środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi na bloku operacyjnym | TAK |  |
| 54 | Dostawa obejmuje: kontroler, kable połączeniowe oraz maty grzewcze w ilości min. 1 szt. na aparat (rozmiar określony na etapie dostawy). | TAK |  |

Pragniemy również nadmienić, iż sprzęt w pozycjach 1-3 był testowany w Oddziale w Państwa placówce oraz został zaakceptowany przez personel jako sprzęt spełniający potrzeby użytkowe i oczekiwania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.