P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-5-8/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 29 stycznia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 1 poz. 1-5

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) poziom szczelności AQL 1,0;

b) opakowanie jednostkowe papier-papier;

c) poziom protein ≤150 μg/g;

d) z odstąpieniem od normy ASTM F 1670;

e) grubość rękawicy:

- na palcach ≥0,17 mm

- na dłoni ≥0,14 mm

- na mankiecie = 0,10 mm;

f) siła zrywu przed starzeniem min. 10,9 N, po starzeniu min. 9,6 N.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 1-5

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

a) poziom szczelności AQL 1,0;

b) opakowanie jednostkowe papier-papier;

c) długość rękawicy 284-290 mm;

d) poziom protein ≤50 μg/g;

e) grubość rękawicy pojedyncza ścianka palca 0,15 – 0,17 mm;

f) przebadana na przenikanie substancji chemicznych:

- 40% wodorotlenek sodu na poziomie 5,

- 30% nadtlenek wodoru na poziomie 6,

- 37% formaldehyd na poziomie 6,

- 65% kwas azotowy na poziomie 3,

- 40% kwas fluorowodorowy na poziomie 4,

g) z odstąpieniem od odporności na przenikanie substancji cytostatycznych;

h) z odstąpieniem od normy ASTM F 1670;

i) zgodne z normą EN 374 lub równoważną.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.