Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – dostawa lóżka porodowego – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze). | TAK |  |
| 2 | Szeroki zakres możliwych ustawień pozycji: pozycja horyzontalna, pozycja do badania ginekologicznego, pozycja siedząca, pozycja półsiedząca. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja łóżka oparta na trzech kolumnach cylindrycznych. | TAK |  |
| 4 | Łóżko z możliwością szybkiego przekształcenia do pozycji fotelowej zapewniającej wygodną pozycję dla pacjentki. | TAK |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości leża, oparcia pleców, segmentu siedzenia, przechyłu Trendelenburga i anty- Trendelenburga, autokontur. | TAK |  |
| 6 | Łóżko z trzema systemami sterowania: centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia na szczycie od strony głowy pacjentki, pilot przewodowy, panele sterujące w poręczach bocznych. | TAK |  |
| 7 | Funkcje dostępne z centralnego panelu sterującego: pozycja fotelowa, pozycja Fowlera, pozycja egzaminacyjna, pozycja zerowa (CPR), pozycja antyszokową. Tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym. | TAK |  |
| 8 | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: regulacji wysokości leża, regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji kąta uniesienia oparcia pleców, regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia. | TAK |  |
| 9 | Oparcie pleców z mechanizmem odciążającym odcinek lędźwiowy kręgosłupa. | TAK |  |
| 10 | W panelach od strony wewnętrznej (dla pacjentki) dodatkowo przyciski aktywujące funkcję nocnego oświetlenia podłogi i alarm akustyczny. | TAK |  |
| 11 | Mechaniczna funkcja CPR w oparciu pleców. | TAK |  |
| 12 | Wbudowany akumulator. | TAK |  |
| 13 | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko. | TAK |  |
| 14 | Podwozie z jednoczęściową tworzywową osłoną z polami odkładczymi umożliwiającymi ułożenie niewykorzystywanych, w danym czasie, elementów wyposażenia łóżka. | TAK |  |
| 15 | Segment siedzenia, segment stały i segment nożny osłonięte odejmowanymi wypraskami z tworzywa. | TAK |  |
| 16 | Segment oparcia pleców wypełniony płytą laminatową przezierną dla promieni RTG. | TAK |  |
| 17 | Centralna blokada dwóch kół. | TAK |  |
| 18 | Koła kierunkowe od strony nóg pacjentki. | TAK |  |
| 19 | Uchwyt do pozycji kucznej + uchwyt wielopozycyjny. | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

Zadanie nr 2  - Dostawa mebli medycznych

Poz. 1 - szafka przyłóżkowa  (bez blatu bocznego)  – 14 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:2019 | TAK |  |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa typu HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. | TAK |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy(ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 2 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

poz. 2  - łóżko szpitalne z materacem piankowym p/odleżynowym (bez barierek bocznych) -  10 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (+/-20mm) (wymiar leża 900x2000) (+/-20mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą typu HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. W części nóg płyta z możliwością ułożenia do pozycji poziomej i wykorzystanie jako półka do odkładania pościeli lub półka na pościel wysuwana spod ramy łóżka na prowadnicy rolkowej. | TAK |  |
|  | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione nieodejmowaną stalową siatką. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość leża od podłoża: 500 mm (+/-10%) | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50). Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 10 cm. Materac wykonany z nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej w pokrowcu z tkaniny, osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

Poz . 3 Krzesło zwykłe z oparciem dla pacjenta - 70 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2. | Szerokość całkowita 280 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Długość całkowita 320 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wysokość do siedziska 420 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Siedzisko wykonane z płyty tworzywowej typu HPL, wodoodpornej, kolorystycznie dopasowana do szczytów w łóżku, krzesło z oparciem. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru siedziska min. 8 kolorów | TAK PODAĆ |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 3 – dostawa szafek BHP  - 2 drzwiowe

poz.1 – szafka BHP – 2 drzwiowa – 97 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Szafa socjalna wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. | TAK |  |
| 2 | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. | TAK |  |
| 3 | Wymiary : 1940 x 600 x 500 (wys.szer.gł.) | TAK, podać |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące. | TAK, podać |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 4  - dostawa mebli medycznych

poz.1 – wózek do przewożenia pacjentów leżący – 4 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 3 | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 4 | Wymiary leża : 1850 x 525 mm ( +/- 20 mm ) | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej | TAK |  |
| 6 | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
| 7 | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm | TAK |  |
| 8 | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne | TAK |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 11 | Pod leżem tunel na kasetę RTG | TAK |  |
| 12 | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem | TAK |  |
| 13 | 4 koła jezdne , wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową | TAK |  |

poz.2 - wózek zabiegowy – wózek wielofunkcyjny dla pielęgniarek z koszem uniwersalnym, szuflady, kosz na odpady zamykany, kosz na odpady ostre, koła z hamulcem – 3 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkiem na kolor biały | TAK |  |
| 2 | Wymiar wózka: Długość 500 mm (+/- 20 mm), Głębokość 500 mm (+/-20 mm), Wysokość 900 mm (+/- 20 mm). | TAK |  |
| 3 | 1 x blat z pogłębieniem, wymiar blatu/półki: 450x500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 4 | 1 x szafka z 3 szufladami o wymiarach 450x500 mm (+/- 20 mm). | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja z profilu o przekroju 25x25 mm(± 5 mm)., | TAK |  |
| 6 | 2x uchwyt do prowadzenia, skierowany ku górze, stanowiący element konstrukcji wózka | TAK |  |
| 7 | Cztery koła w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 8 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 2 odcinki szyny instrumentalnej o wymiarach 25x 10 mm(± 5 mm)., stanowiące stały element konstrukcji, -1x koszyk na akcesoria wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 290x96x90 mm (+/- 20 mm), z uchwytem na szynę instrumentalną - uchwyt ze stali do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego, z uchwytem na szynę instrumentalną - kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową i uchwytem na szynę | TAK |  |
| 9 | Wyposażenie dodatkowe mocowane za pomocą uchwytów – metalowych kostek (bryły) z pokrętłem blokującym przesuwanie się osprzętu podczas jazdy , dostosowany do szyny instrumentalnej 25 x 10 mm (± 5 mm)., pasujący również do szyny Modur 30 x 10 mm (± 5 mm). umożliwiający dowolną konfigurację osprzętu przez użytkownika | TAK |  |

poz.3 – wózek pedałowy podwójny na odpady – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Stelaż podwójny na odpady o pojemności worka 100-120l. | TAK |  |
| 2 | W całości wykonany ze stali, nierdzewnej kwasoodpornej gatunek typu 0H18N9, obręcz wyposażona w 4 klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. | TAK |  |
| 3 | Pokrywy tworzywowe z mechanizmem cichego opadania, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, podnoszona pedałem. | TAK |  |
| 4 | Stabilna podstawa z 3 kształtowników o przekroju min. 25x25 mm i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite 860x505x860 mm (±10 mm) | TAK |  |

poz.4 – kozetka lekarska – 6 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | TAK |  |
| 2 | Blat pokryty wysokiej jakości materiałem zmywalnym, brzegi zakończone owalną linią, regulowany podgłówek, wykręcana stopka w jednej z nóg | TAK |  |
| 3 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 4 | Parametry techniczne (+/- 10%): Długość: 195 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość: 75 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Waga: max.34 kg | TAK |  |

poz.5 – fotele obrotowe do biurek zmywalne – 35 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Krzesło na pięcioramiennej chromowanej podstawie z kółkami nie brudzącymi podłogi o średnicy min. 50 mm | TAK |  |
| 2 | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwo zmywalnym. | TAK |  |
| 4 | Podłokietniki wykonane z miękkiego tworzywa PU. | TAK |  |
| 5 | Krzesło z mechanizmem CPT. | TAK |  |
| 7 | Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. | TAK, podać |  |
| 8 | Regulowana głębokość siedziska oraz wysokość oparcia realizowana za pomocą śrub. | TAK, podać |  |
| 9 | Wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 400-530mm (+/- 20 mm) | TAK, podać |  |
| 10 | Podstawa o średnicy: 645mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 12 | Wysokość podłokietników: 215mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 13 | Możliwość wyboru koloru tapicerki w min. 9 kolorach. | TAK, podać |  |
| 14 | Krzesło posiadające atest badań wytrzymałościowych oraz atest krzesła profilaktyczno rehabilitacyjnego. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK |  |

poz.6 – taborety obrotowe medyczne bez oparcia – 5 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Siedzisko tapicerowane o średnicy 360 mm (+/- 20 mm), obite materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na dezynfekcję | Tak/podać |  |
|  | Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9, pięcioramienna o średnicy 600mm (+/- 20 mm), wyposażona w koła o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą | Tak/podać |  |
|  | Wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną w zakresie: 670-940 mm (+/- 20 mm) | Tak/podać |  |

poz.7 i 8 – krzesła zespolone -  (poz. 7 – 6 kompletów, 1 komplet = 4 siedziska zespolone)

(poz. 8 – 2 komplety, 1 komplet = 3 siedziska zespolone)

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Krzesło szpitalne – zmywalne z siedziskiem i oparciem z polipropylenu. | TAK |  |
| 2. | Stelażmetalowychromowany | TAK |  |
| 3. | Możliwośćsztaplowaniakrzeseł oraz łączenia w rzędy. | TAK |  |
| 4. | Antypoślizgowa powierzchnia siedziska. | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość krzesła min. 529 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość krzesła min. 810 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość krzesła min. 476 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |

poz.9 – parawan jezdny – 6 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Parawan na stelażu z giętego kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, podstawa z giętego kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 2 | Wypełnienie parawanu stanowi zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką dostępna w kolorze: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym. | TAK, podać |  |
| 3 | szerokość skrzydła w parawanie – 1000 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK, podać |  |

poz.10 – wózek do przewożenia pacjentów leżący – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 3 | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) | TAK |  |
| 4 | Wymiary leża : 1850 x 525 mm ( +/- 20 mm ) | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej | TAK |  |
| 6 | Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | TAK |  |
| 7 | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm | TAK |  |
| 8 | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne | TAK |  |
| 10 | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
| 11 | Pod leżem tunel na kasetę RTG | TAK |  |
| 12 | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem | TAK |  |
| 13 | 4 koła jezdne , wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową | TAK |  |

poz.11 – wózek reanimacyjny – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem ze stali kwasoodpornej. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnymIGP-DURA®care. | Tak, opisać |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęścioweuszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, opisać |  |
|  | Blat roboczy wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 4 x szuflada o głębokości roboczej min. 140 mm Wyposażenie dodatkowe : uchwyt worka na odpady z pokrywą, uchwyt na rękawiczki, wysuwany blat dodatkowy półka pod defibrylator deska reanimacyjna wieszak na płyny infuzyjne uchwyt na butlę z tlenem | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy Ø 25 mm | Tak, opisać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak, opisać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 870 mm (+/-20 mm) głębokość 660 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak, podać |  |

poz.12 – kozetka lekarska – 1 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali pokrytej farbą proszkową | TAK |  |
| 2 | Blat pokryty wysokiej jakości materiałem zmywalnym, brzegi zakończone owalną linią, regulowany podgłówek, wykręcana stopka w jednej z nóg | TAK |  |
| 3 | Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  |
| 4 | Parametry techniczne (+/- 10%): Długość: 195 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość: 75 cm - Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° - Waga: max.34 kg | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 5 dostawa wag lekarskich

poz.1 – waga lekarska – 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | TAK podać |  |
|  | Elektroniczna waga osobowa ze wzrostomierzem przeznaczona do ważenia pacjentów w gabinetach lekarskich i placówkach służby zdrowia. | TAK |  |
|  | Klasa dokładności: III | TAK podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne: min 300 kg | TAK podać |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) | TAK podać |  |
|  | Wymiary wagi (wys. x dług. x szer.): 1100 x 480 x 360 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Wymiary platformy: 310 mm x 360 mm(+/- 10 mm) | TAK podać |  |
|  | Platforma antypoślizgowa | TAK |  |
|  | Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Karta gwarancyjna | TAK załączyć |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK załączyć |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URPL WMiPB | TAK załączyć |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 6 dostawa aparatu UDT

poz.1 – aparat UDT– 4 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu | TAK |  |
| 2 | wodoszczelna sonda | TAK |  |
| 3 | sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu | TAK |  |
| 4 | częstotliwość pracy sondy 2MHz | TAK |  |
| 5 | zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 6 | wyświetlacz LCD, kolorowy, graficzny, HD | TAK |  |
| 7 | waga max. 310g (z bateriami) | TAK |  |
| 8 | max. wymiary: 140x 75x 30 mm (długość x szerokość x grubość) | TAK |  |
| 9 | informacja o niskim poziomie energii baterii | TAK |  |
| 10 | wyświetlanie krzywej FHR lub duże cyfry | TAK |  |
| 11 | cyfrowa redukcja szumów | TAK |  |
| 12 | znacznik zdarzeń personelu/ruchów płodu | TAK |  |
| 13 | wymienna karta pamięci micro SD na wyposażeniu | TAK |  |
| 14 | nagrywanie, odtwarzanie, przesyłanie sesji FHR i audio | TAK |  |
| 15 | współpraca z systemem nadzoru okołoporodowego, możliwość przesłania zapamiętanych badań do systemu | TAK |  |
| 16 | Złącze micro USB | TAK |  |
| 17 | wbudowany głośnik | TAK |  |
| 18 | możliwość współpracy z słuchawkami stereo, złącze” mini jack” | TAK |  |
| 19 | zasilanie z baterii alkalicznych lub akumulatorów typu AA | TAK |  |
| 20 | co najmniej 500 1-minutowych badań na jednym ładowaniu | TAK |  |
| 21 | oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera | TAK |  |
| 22 | na wyposażeniu ładowarka sieciowa micro USB klasy medycznej | TAK |  |
| 23 | na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy, instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 24 | dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i używania w Polsce | TAK |  |
| 25 | dołączony dokument od producenta upoważniający Wykonawcę do sprzedaży i serwisowania aparatu w Polsce | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

Zadanie nr 7  Dostawa stanowiska noworodkowego

Poz. 1 Stanowisko noworodkowe  do resuscytacji z wyposażeniem – 1 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi | TAK |  |
|  | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/-10%, 50 Hz | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim | TAK |  |
|  | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°. | TAK |  |
|  | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% | TAK |  |
|  | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. | TAK |  |
|  | Moc promiennika min. 350 W | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas grzania wstępnego max.7 minut | TAK |  |
|  | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) | TAK |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35÷37,5) °C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK |  |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | TAK |  |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK |  |
|  | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK |  |
|  | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji Pomiar w technologii Masimo | TAK |  |
|  | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK |  |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK |  |
|  | System szuflad-pojemników o obciążeniu do min. 6,5kg | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK |  |
|  | Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg | TAK |  |
|  | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury - 2szt/ stanowisko | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

zadanie nr 8 dostawa dozowników

poz.1 – podajnik na papier toaletowy

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.2 – dozownik na mydło

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.3 – podajnik na ręcznik

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

poz.4 – koszyczki na łóżka na środek dezynfekcyjny

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Podajnik na papier toaletowy – szt. 73 |
| 1 | Dozownik dostosowany do papieru wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym. | TAK podać |  |
| 2 | Okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku. | TAK podać |  |
| 3 | System papieru w odcinkach (tzw. zetka) | TAK podać |  |
| 4 | Podajnik zamykany na kluczyk. | TAK podać |  |
| 5 | Wymiary : wys.220 mm, szer. 220 mm, gł. 150 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |  |
| Dozownik ma mydło – szt. 65 |
| 2 | Dozownik do mydła w pianie o pojemności 1000ml, wykonany z ABS i MABS, łatwy w utrzymaniu w czystości, pozbawiony przestrzeni trudnodostępnych. Umożliwiający identyfikację wkładu. Zamykany na kluczyk uniemożliwiający kradzież wkładu. Dozownik sensorowy na 4 R14 baterie. | TAK podać |  |
| Podajnik na ręcznik – szt.124 |
| 3 | Dozownik MATIC do ręczników w roli, o wymiarach: wys: 372mm, szer: 337mm, gł: 203mm, wykonany z tworzywa ABS oraz MABS. Dozujący pojedynczy odcinek ręcznika o długości 25cm, posiadający kontrolę poziomu ilości zużycia wkładu. Zawierający poziomicę umiejscowioną na tylnej ścianie umożliwiającą łatwy montaż oraz zestaw montażowy. W kolorze białym. | TAK podać |  |
| Koszyczki na łóżka na środek dezynfekcyjny – szt.37 |
| 4 | Metalowy koszyk na łóżko dostostosowany do butelek typu euro 500ml | TAK podać |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy

Zadanie nr 9  Dostawa zmywarki do naczyń

Poz. 1  - dostawa zmywarki do naczyń z funkcja wyparzania – 2 szt.

Oferowany model:…………………………………………….(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:………………………………………………(wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:…………………………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:…………………………………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Zmywarka z funkcja wyparzania | TAK PODAĆ |  |
|  | kosz 500x500 mm, | TAK PODAĆ |  |
|  | ilość dużych talerzy 18 sztuk na kosz | TAK PODAĆ |  |
|  | sterowanie elektromechaniczne | TAK PODAĆ |  |
|  | przystosowana do mycia talerzy, szkła tac i pojemników GN 1/1 | TAK PODAĆ |  |
|  | maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | TAK PODAĆ |  |
|  | cykl mycia 120 s lub 180 s | TAK PODAĆ |  |
|  | wydajność koszy na godzinę – 30/h; 24/h | TAK PODAĆ |  |
|  | pompa zrzutowa i pompa wspomagająca płukanie | TAK PODAĆ |  |
|  | kontrolki temperatury pracy bojlera i komory | TAK PODAĆ |  |
|  | 2 pary ramion myjąco – płuczących (góra/dół) | TAK PODAĆ |  |
|  | zużycie wody 2,5 i/cykl | TAK PODAĆ |  |
|  | moc grzałki komory – 2 kW | TAK PODAĆ |  |
|  | moc grzałki bojlera 3kW lub 4,5 kW | TAK PODAĆ |  |
|  | w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce | TAK PODAĆ |  |
|  | uniwersalny system zasilania umożliw jacy konfiguracje napięcia zasilającego 230 lub 400V | TAK PODAĆ |  |
|  | zmiękczacz wody | TAK PODAĆ |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK PODAĆ |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE | TAK PODAĆ |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | TAK PODAĆ |  |
|  | Adres i siedziba serwisu technicznego oraz tel i fax | TAK PODAĆ |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy