P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-19/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 14 do przetargu – zestaw 14

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 4 – dostawa systemu monitorowania KTG i aparatów KTG

Poz.1 i 3 System monitorowania KTG i Kardiotokografy 1 kpl. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

1 Możliwość monitorowania jednocześnie 7 łóżek (licencja na 7 łóżek)

Czy Zamawiający wymaga aby system mógł monitorować maksymalnie 16 aparatów KTG? W przyszłości podłączenie kolejnego aparatu KTG do systemu monitorowania będzie bez kosztowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5 Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)

Czy Zamawiający dopuści analizowanie przynajmniej 8 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie czasu trwania wysokiej i niskiej zmienności, wykrywanie zapisów sinusoidalnych, ilości akceleracji i deceleracji) ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6 Wykrywanie i oznaczanie w postaci graficznej Akceleracji i Deceleracji (w tym rozróżnianie deceleracji znaczących i nieznaczących klinicznie)

Czy Zamawiający dopuści brak wykrywanie i oznaczanie w postaci graficznej akceleracji i deceleracji ale za to możliwość monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

7 Tworzenie wykresów Trendu dla parametrów: STV (zmienność krótkoterminowa), ruchów płodu i wartości podstawowej akcji serca płodu - na podstawie zapisów KTG danej pacjentki

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości tworzenia wykresów trendu dla parametrów: STV (zmienność krótkoterminowa), ruchów płodu i wartości podstawowej akcji serca płodu - na podstawie zapisów KTG danej pacjentki?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

19 Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch wykresach)

Czy Zamawiający dopuści monitorowanie ciąży bliźniaczej z wyświetlaniem wykresów na jednym wykresie z rozróżnieniem kolorów krzywych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

29 Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.2 MHz ± 1% ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat KTG miał możliwość monitorowania tętna matki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat KTG miał możliwość podłączenia Telemetrii płodowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga aby aparat KTG miał głowice wstrząsoodporne oraz wodoodporne norma min. IP68?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga aby telemetria płodowa monitorowała te same parametry co głowice przewodowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

30 Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm

Czy Zamawiający dopuści Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 50-240 bpm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

31 Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²

Czy Zamawiający dopuści Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 3,4 mW/cm²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

34 Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

35 Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

36 Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

37 Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

38 Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

42 Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „0” , „10”, „20”

Czy Zamawiający dopuści ustawienia bazowej Toco 20 ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

43 Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie

Czy Zamawiający dopuści możliwości zamocowania przetworników w koszyku przy aparacie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

51 Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG

Czy Zamawiający dopuści rozbudowana baza danych zapisów KTG bez kalkulatora ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

52 Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin

Czy Zamawiający dopuści pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 8 godzin?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

53 Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze wstępnie zadrukowany?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

54 W aparat KTG wbudowane dwie analizy z interpretacją : przedporodowa oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej

Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z wbudowaną analizą z interpretacją przedporodowa ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

55 Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)

Czy Zamawiający dopuści analizowanie przynajmniej 8 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

56 Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)

Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w podświetlenie drukarki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

57 Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm , lub na osobnych skalach (dotyczy papieru bez podziałki)

Czy Zamawiający dopuści drukarkę umożliwiającą zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

58 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.

Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥6” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

59 Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD bez zmiennego tła i podświetlenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

65 Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z bez możliwości rozbudowy pojemności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

66 Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.

Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

67 Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia fizycznej klawiatury?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

69 Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny –2 szt.

Czy Zamawiający dopuści przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.2 MHz ± 1% ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

70 Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm

Czy Zamawiający dopuści zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 50-240 bpm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

71 Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm²

Czy Zamawiający dopuści Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 3,4 mW/cm²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

73 Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

74 Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

75 Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

76 Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

77 Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG ale z możliwością w standardzie monitorowania tętna matki MHR?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

81 Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „0” , „10”, „20”

Czy Zamawiający dopuści ustawienia bazowej Toco 20. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

82 Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie

Czy Zamawiający dopuści możliwości zamocowania przetworników w koszyku przy aparacie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

90 Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG

Czy Zamawiający dopuści rozbudowana baza danych zapisów KTG bez kalkulatora ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

91 Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin

Czy Zamawiający dopuści pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 8 godzin?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

92 Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany)

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze wstępnie zadrukowany?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

93 W aparat KTG wbudowane dwie analizy z interpretacją : przedporodowa oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej

Czy Zamawiający dopuści aparat KTG z wbudowaną analizą z interpretacją : przedporodowa ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

94 Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)

Czy Zamawiający dopuści analizowanie przynajmniej 8 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

95 Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy)

Czy Zamawiający dopuści Aparat nie wyposażony w podświetlenie drukarki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

96 Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm , lub na osobnych skalach (dotyczy papieru bez podziałki)

Czy Zamawiający dopuści drukarkę umożliwiającą zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

97 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.

Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥6” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej . ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

98 Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD bez zmiennego tła i podświetleniem – w zależności od potrzeb?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

104 Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z bez możliwości rozbudowy pojemności?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

105 Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną.

Czy Zamawiający dopuści aparat nie wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

106 Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia fizycznej klawiatury?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

108 Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1%

Czy Zamawiający dopuści przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.2 MHz ± 1% ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

109 Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm

Czy Zamawiający dopuści zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm?

Odp. SIWZ dopuszcza min. 50-210 bpm.

110 Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²

Czy Zamawiający dopuści natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 3,4 mW/cm²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

111 Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny przetwornik Toco, Czułość 100% = 317,5g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

115 Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm

Czy Zamawiający dopuści zakres alarmu wysokiego tętna 60 – 200 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

116 Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm

Czy Zamawiający dopuści Zakres alarmu niskiego tętna 70-210 bpm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

117 Wydruk na papierze bez podziałki

Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze z podziałką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

118 Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania

Czy Zamawiający dopuści podłączenie LAN do systemu centralnego monitorowania ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

119 Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki

Czy Zamawiający dopuści brak dodatkowego łącza RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

122 Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )

Czy Zamawiający dopuści wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt przesunięty na wykresie o 20 jednostek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

123 Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP) ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

124 Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną o rozdzielczości 200 dpi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

125 Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania papieru o jednej szerokości do ciąży pojedynczej i bliźniaczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

126 Wyświetlacz 7-segmentowy LED

Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥6” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

128 Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne

Czy Zamawiający dopuści brak współpracy z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

129 Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję monitorowania ciąży bliźniaczej

Czy Zamawiający wymaga aby aparat KTG miał możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Poz.2 Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej 1 szt. Poradnia Gin-Poł.

1Przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.5 MHz ± 1% – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści przetworniki ultradźwiękowe ≤ 1.2 MHz ± 1% – 2 szt. ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

1. Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 50-210 bpm

Czy Zamawiający dopuści zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 50-240 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3 Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 6 mW/cm²

Czy Zamawiający dopuści natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 3,4 mW/cm²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4 Zewnętrzny przetwornik Toco, Max nacisk 300g, Czułość 100% = 128g

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny przetwornik Toco, Czułość 100% = 317,5g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8 Zakres alarmu wysokiego tętna 150 – 200 bpm

Czy Zamawiający dopuści zakres alarmu wysokiego tętna 60 – 200 bpm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9 Zakres alarmu niskiego tętna 50 – 120 bpm

Czy Zamawiający dopuści Zakres alarmu niskiego tętna 70-210 bpm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10 Wydruk na papierze bez podziałki

Czy Zamawiający dopuści wydruk na papierze z podziałką?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11 Podłączenie RS 232 do systemu centralnego monitorowania

Czy Zamawiający dopuści Podłączenie LAN do systemu centralnego monitorowania ?

Odp. Zamawiający  dopuszcza.

12 Dodatkowe łącze RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki

Czy Zamawiający dopuści brak dodatkowego łącza RS 232 do monitora funkcji życiowych pacjentki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

15 Wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach na papierze (150mm x 210mm )

Czy Zamawiający dopuści wydruk w czasie rzeczywistym krzywych dla bliźniąt przesunięty na wykresie o 20 jednostek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16 Możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP)

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o dodatkowe akcesoria okołoporodowe (EKG Płodu oraz IUP) ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

17 Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 203.2 pixel/inch

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę termiczną o rozdzielczości 200 dpi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18 Możliwość zastosowania papieru o dwóch różnych szerokościach standardowy (143mm x 150mm) (+/- 20 mm) i szeroki do ciąży bliźniaczej (150mm x 210mm) (+/- 20 mm)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania papieru o jednej szerokości do ciąży pojedynczej i bliźniaczej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

19 Wyświetlacz 7-segmentowy LED

Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥6” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

21 Współpraca z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor

Czy Zamawiający dopuści brak współpracy z monitorami funkcji życiowych firm Huntleigh , Dinamap, Welch Allyn , Nellcor lub inne?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.