P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-23/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 11 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 18 do przetargu – zestaw 18

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2 – dostawa stołu operacyjnego

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół operacyjny,  w którym listwy akcesoryjne nie są wyposażone w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące przed wypadnięciem?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół operacyjny o długości blatu 2000 mm (z możliwością wydłużenia o 50 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół operacyjny z regulacją wysokości blatu od 530 do 1010 mm? Dolny zakres regulacji wysokości jest bardzo korzystny, umożliwia bardzo niskie opuszczenie stołu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół operacyjny z regulacją pleców w zakresie od -30 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół operacyjny z regulacją podgłówka od – 90 stopni (parametr lepszy niż opisany w SIWZ)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechyłami bocznymi w zakresie +/-25 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przechyłami Trendelenburga / Anty-Trendelenburga +/- 30 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej do maksymalnie 30 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym elektrohydraulicznym, w którym blokada blatu odbywa się po zwolnieniu klawisza pilota?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z funkcją „stan-by” włączającą się po upływie ok. 30 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem tradycyjnym, bez wyświetlacza LCD, z podświetlanymi klawiszami membranowymi, bez przycisku tzw. świadomej aktywacji, podłączanym z boku kolumny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją elektrohydrauliczną segmentu oparcia pleców?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podnóżków w płaszczyźnie pionowej za pomocą sprężyn gazowych z blokadą bez dodatkowego zabezpieczenia przed przypadkowym zwolnieniem dźwigni?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z precyzyjną regulacją podgłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą sprężynową?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15.Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowany stół posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte były stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z ergonomiczną, bardzo stabilną podstawą kolumny w kształcie prostokąta zamiast w kształcie litery "T"? Podstawa w kształcie prostokąta nie ogranicza, ani nie utrudnia w sposób znaczący dostępu chirurga do blatu stołu. Ponadto, zgoda na dopuszczenie do zaoferowania stołu o innej podstawie kolumny niż w kształcie litery „T” umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace zdejmowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, przeciwodleżynowej, bez pamięci kształtu, pokryte materiałem antystatycznym z zastosowaniem szwów zatapianych, odpornym na działanie środków dezynfekujących i wilgoci?

Odp. Zamawiający dopuszcza.