P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-9-7/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 10 lutego 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 8 – Dostawa lamp

Poz. 1. Lampa bezcieniowa jezdna – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja) o długości 92 cm? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja) o długości 112 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy jak na zdjęciu poniżej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą średnicę plamy świetlnej dla 1 m - 13 cm , w tym zakresie pełna iluminacja światła ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Lampa medyczna (diagnostyczno – zabiegowa ścienna) – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą o średnicy 21,5 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą o średnicy 30 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania czaszą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 9 (3 moduły po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 12 (diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia (L1+L2): 170 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Ra – 95 ? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4500 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski membranowe umieszczone na czaszy, które służą również jako

włącz/wyłącz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik umieszczone na czaszy, który służy również jako

włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół 	diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonana jest ściana na której będzie dokonany montaż lampy?

Odp. Ściana beton/cegła.

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy „dostawa towaru fabrycznie nowego rok produkcji min. 2019, montaż, uruchomienie, instalacja”.

Poz. 2

Lampa medyczna (diagnostyczno – zabiegowa) – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja) o długości 92 cm? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy umieszczoną na elastycznym ramieniu (tzw. „gęsia szyja) o długości 112 cm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści oprawę lampy jak na zdjęciu poniżej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą średnicę plamy świetlnej dla 1 m - 13 cm , w tym zakresie pełna iluminacja światła ? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną poprzez bezdotykowy czujnik, który służy również jako włącz/wyłącz. Rozwiązanie tożsame z wymaganym, dodatkowo zapobiegające zakażeniom krzyżowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.