Wykonawcy

wszyscy

DA.271-24-8/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 16 lipca 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

SIWZ, Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia, serwis gwarancyjny

- Ppkt d) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w ppkt d) na następujący:

- przedłużenie gwarancji o czas niesprawności przedmiotu zamówienia uniemożliwiającej wykonywanie jakichkolwiek badań w przypadku napraw gwarancyjnych

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Ppkt e) -  Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ppkt e). z uwagi na fakt, iż zasady świadczenia serwisu gwarancyjnego zostały szczegółowo i w sposób wystarczający określone w Załączniku nr 7.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

SIWZ, Rozdział II, Załącznik nr 7 do SIWZ

- Prosimy o doprecyzowanie wymogu, dotyczącego złożenia katalogów zaoferowanego towaru. Czy materiały te należy złożyć na wezwanie, jak wskazano w Rozdziale II SIWZ, czy wraz z ofertą, zgodnie z informacją pod zestawieniem parametrów w Załączniku nr 7?

Odp. Dokumenty (katalogi, materiały informacyjne) należy złożyć na wezwanie. Zapis o treści „Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych” zostaje wykreślony z załącznika nr 7 do SIWZ.

- Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tych punktach SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

### Odp. Zamawiający dopuszcza. Zapis SIWZ Część III.  INSTRUKCJA DLA  WYKONAWCÓW pkt 5 brzmi:

- materiałów producenta dotyczących przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały – ze wskazaniem pozycji, której dotyczą).

Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.”

- Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 7 do SIWZ, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odp. Tak, w zakresie parametrów technicznych urządzenia.

Załącznik nr 7 do SIWZ

- dot. pkt. I.2:

| 2. | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję/rekonstrukcję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor. Aparat spiralny wielowarstwowy (o jednoczesnej akwizycji od min. 32 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie), o czasie skanu 360 max 0,5 s modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii. Grubość zrekonstruowanej warstwy 0,625mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż ilość warstw akwizycyjnych jest ściśle powiązana z ilością rzędów detektora. W pkt. 1 Zamawiający wymaga min. 24 rzędów detektorów, co jest wielkością charakterystyczną dla systemów, które w procesie akwizycji zbierają 16 warstw, zaś podczas rekonstrukcji otrzymuje się 32 warstwy.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 2. | Tomograf komputerowy umożliwiający rekonstrukcję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor. Grubość zrekonstruowanej warstwy 0,625mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zapis pkt I. 2. otrzymuje nowe brzmienie jak powyżej.

- dot. pkt. I.3:

| 3. | Pojemność cieplna anody lampy | ≥ 5 MHU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż nowoczesne systemy TK posiadają algorytmy iteracyjne, które pozwalają na wykonywanie badań przy niższych wartością prądu, a tym samym zmniejszają nagrzewanie się lampy. Stąd też najnowsze systemy wyposażane są w lampy o mniejszych pojemnościach cieplnych. System, który chcemy Państwu zaoferować pracuje w wielu jednostkach w Polsce i na świecie i nigdzie nie występują problemy z przegrzewaniem się lampy.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 3. | Pojemność cieplna anody lampy | ≥ 3,5 MHU |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- dot. pkt. II.9 i 10:

| 9. | Zakres badania sekwencyjnego bez przekładania pacjenta | ≥ 162 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 162 cm |  |

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają nam złożenie ważnej oferty.

Aparat, który chcemy Państwu zaoferować posiada zakresy skanu dla pkt. 9 i 10 odpowiednio wartości 160 i 148 cm, co pozwala na wykonanie badania od głowy do podudzia, czyli pełne spektrum badań.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia powyższych parametrów na:

| 9. | Zakres badania sekwencyjnego bez przekładania pacjenta | ≥ 160 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Zakres pojedynczego skanu spiralnego | ≥ 145 cm |  |

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- dot. pkt. II.16

| Wstrzykiwacz - strzykawka automatyczna do podawania kontrastu | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Zamawiający nie wspomina w żadnym parametrze o integracji oferowanego wstrzykiwacza z tomografem. Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowany wstrzykiwacz będzie musiał być sprzężony z tomografem min. w klasie IV wg CIA 425, co pozwala na pełną komunikację tomografu ze wstrzykiwaczem oraz automatycznie zapisany raport po badaniu z informacjami o ilości wykorzystanego środka kontrastowego w trakcie badanie.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania wstrzykiwacza, sprzężonego z tomografem komputerowym.

- dot. pkt. III.2:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | 32 warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Parametr ten jest w ścisłej korelacji z ilością rzędów detektora oraz jest powieleniem parametru I.2. oraz nie dopuszcza systemów lepszych – brak oznaczenia / słowa minimum.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru lub zmianę jego brzmienia na:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | min. 16 warstw |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zapis pkt III.2 otrzymuje nowe brzmienie jak podziej:

| 2. | Ilość przylegających i nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie gantry | min. 32 warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |

- dot. pkt. III.5:

| 5. | Minimalny czas skanu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor dla badań ogólnych [s] | ≤ 0,5 s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Aparat, który chcemy zaoferować posiada czas obrotu 0,8 s, co jest wystarczające do wykonania wszelkich typów badań na tej klasie aparatów. Zamawiający nie wymaga nigdzie software do kardiologii ani innych zaawansowanych badań specjalistycznych, w związku z czym badania będą wykonywane najczęściej z czasem obrotu 1,0s , a tak postawiony parametry tylko i wyłącznie ma na celu ograniczenie konkurencyjności postępowania.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 5. | Minimalny czas skanu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor dla badań ogólnych [s] | ≤ 0,8 s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- dot. pkt. IV.2:

| 2. | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjne oferty.

Zwracamy uwagę, iż tego typu rozwiązanie jest charakterystyczne dla systemów 64 rzędowych, zaś posiadanie takiego rozwiązania przez jednego producenta i wymaganie w postępowaniu jedynie ma na celu ograniczenie konkurencyjności. Skoro Zamawiający nie przewiduje dodatkowej punktacji za niestandardowe rozwiązania technologiczne przewyższające średnią w klasie, to zgodnie z wieloma orzeczeniami KIO nie może ono ograniczyć konkurencyjności.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru ze specyfikacji.

Odp. Zamawiający wykreśla powyższy parametr.

- dot. pkt. IV.5:

| 5. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR, iDOSE4, SAFIRE) w zależności od nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 50% bez straty jakości obrazowania. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający w punkcie tym podaje nazwy algorytmów, co może sugerować, iż tego typu rozwiązaniami jest zainteresowany. Aparat, który chcemy zaoferować jest wyposażony w algorytm ASiR, jednak Zamawiający najprawdopodobniej nie posiada pełnej wiedzy na jego temat, ponieważ redukuje on dawkę o 40%, a nie jak napisał Zamawiający o 50%. Ponadto Zamawiający używa bardzo niejasnego i niemożliwego do obiektywnej oceny sformułowania: „bez straty jakości obrazowania”. Wszystkie czołowe firmy podają redukcję dawki w stosunku do podstawowego algorytmu rekonstrukcji jakim jest FBP (filtracja wsteczna).

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 5. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR, iDOSE4, SAFIRE) w zależności od nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% w stosunku do FBP. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zapis punktu IV. 5. otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 5. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. ASiR, iDOSE4, SAFIRE) w zależności od nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% w stosunku do FBP. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- dot. pkt.IV.9:

| 9. | Odległość ogniska lampy od detektora | TAK, PODAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający w punkcie tym nie wymaga żadnej wartości, a jedynie należy podać. Zwracamy uwagę, iż odległość ogniska lampy od detektora zgodnie z prawami fizyki wskazuje na jaką dawkę narażony jest pacjent (rośnie ona wraz z kwadratem odległości) – czyli im większa odległość tym dawka dla pacjenta jest większa. W pkt. IV.8 Zamawiający wymaga oprogramowania do monitorowania poziomu dawki, czyli można podejrzewać, iż dobro pacjenta jest dla niego bardzo ważne.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 9. | Odległość ogniska lampy od detektora | ≤ 95 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- dot. pkt. V.2 i 3:

| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy | ≥ 1,75 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Maksymalna rozdzielczość [pl/cm] wartości MTF 50% min. 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY | ≥ 20 pl/cm |  |

Zwracamy uwagę Zamawiającego na oczywiste omyłki pisarskie w tych parametrach – w pkt. V.2 Zamawiający wymaga grubości warstwy bardzo rzadko wykorzystywanej, a we wcześniejszym punkcie specyfikacji wymagał grubości warstwy max. 0,625 mm. W pkt. V.3 natomiast Zamawiający podaje dwie wykluczające się wartość (które są ze sobą sprzeczne).

Wnosimy o usunięcie tych omyłek i wprowadzenie poprawnych i spójnych zapisów:

| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy | ≤ 0,625 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Maksymalna rozdzielczość [pl/cm] wartości MTF 50% min. 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY | TAK, podać |  |

Odp. Zapis punktu V. 2 i 3. otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 2. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy | ≤ 0,625 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Maksymalna rozdzielczość [pl/cm] wartości MTF 50% min. 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY | ≥ 7,5 pl/cm |  |

- dot.  pkt. VII:

| VII. | Konsola ogólnodiagnostyczna – 1szt. |
| --- | --- |
|  | Stacja dwumonitorowa o przekątnej medycznych kolorowych monitorów diagnostycznych LED nie mniejszej niż 24” 3 MP całkowicie niezależna od konsoli operatorskiej i wyposażona w lokalną bazę danych | TAK | NIE – obrazy diagnostyczne, nie przeglądowe |
|  | Pojemność lokalnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów [obrazów] | Tak, podać ≥ 500 000 obrazów |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM [GB] | Tak, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | tak |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | tak |  |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni i objętości | TAK |  |
|  | Pomiary analityczne (histogramy, profile itp.) | TAK |  |

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający w tych parametrach wymaga stacji, która nie posiada żadnego oprogramowania do diagnostyki TK, poza podstawowym oprogramowaniem, którego funkcjonalność jest taka jak w przypadku aparatów RTG. Stacje diagnostyczne do tomografii, które obecnie posada Zamawiający są o wiele klas lepsze od tej opisanej w pkt. VII.

W związku z powyższym oraz dla ograniczenia bezsensownego wydawania środków publicznych na nieprzydatną stację

Czy Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia kolejnej bardzo podstawowej stacji diagnostycznej w przypadku możliwości pełnego wykorzystania badań z dostarczonego TK na stacjach obecnie będących w posiadaniu Zamawiającego (co zresztą sam Zamawiający potwierdza w pkt. I.4)?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z stacją diagnostyczną oprogramowania do diagnostyki TK. Zamawiający dopuszcza  - nie będzie wymagał stacji diagnostycznej wyłącznie w przypadku pełnego wykorzystania badań z dostarczonego TK na stacjach obecnie będących w posiadaniu Zamawiającego (pełna konfiguracja nowo dostarczanego TK z stacjami diagnostycznymi Zamawiającego).

- Zwracamy uwagę, iż Zamawiający nie opisał ani nie wymaga bazodanowego oprogramowania do gromadzenia i raportowania informacji o dawkach promieniowania jakie otrzymał pacjent podczas badania, a które to oprogramowanie jest wymagane prawnie (zgodnie z normami podanymi poniżej).

W związku z powyższym wnosimy o dodanie następujących wymagań granicznych odnośnie wspomnianego oprogramowania oraz podpięcie do serwera dawek zarówno dostarczanego systemu TK, jak i systemu posiadanego przez Zamawiającego (w innym przypadku Zamawiający świadomie wskaże na niespełnianie rozporządzeń i łamanie prawa):

|  | Oprogramowanie z bezterminowymi licencjami do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz obecnie posiadanego cyfrowego systemu RTG pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. Oprogramowanie ma umożliwiać: - analizę statystyczna poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK i RTG (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG z porównaniem tych danych dla określonej populacji - wyliczenie SSDE (ang. Size-SpecificDoseEstimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru dla każdej serii badania. | Tak podać nazwę i producenta |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji zużycia kontrastu w TK pobierające rzeczywiste dane odnośnie ilości wstrzykniętego kontrastu podczas badania. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie raportów i zestawień zużycia kontrastu oraz informacji o skumulowanej dawce jodu dla danego pacjenta. | Tak podać nazwę i producenta |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania, po zakończeniu badania, dawki płodu lub zarodka w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr51 Poz. 265) | Tak podać nazwę i producenta |  |

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Gwarancja, pkt 2

- Prosimy o doprecyzowanie sposobu, w jaki  liczony będzie up time. Czy Zamawiający potwierdza, iż będą to dni robocze, w godz. 9-17?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Zwracamy się z prośba o zmniejszenie up-time’u do 95%.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Gwarancja, pkt 3

- Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. Tak.

- W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Gwarancja, pkt 7, 8 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Gwarancja, pkt 9 Z uwagi na to, że nieograniczone korzystanie z zainstalowanego w przedmiocie umowy oprogramowania serwisowego może być rozumiane jako dostęp do algorytmów, które są objęte obowiązkiem rejestracji urządzenia medycznego (np. FDA, CE) i stanowią własność intelektualną firmy GE oraz ponieważ Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego ze wszystkimi konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od producenta i o nieznanych dla producenta kompetencjach (bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez korzystanie z zainstalowanego w przedmiocie umowy oprogramowania serwisowego rozumie taki dostęp do funkcji serwisowych, który umożliwia serwisowanie aparatu.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Załącznik nr 6 – wzór umowy

- Par. 7 Brzmienie postanowień par. 7, jak również OPZ, nie uwzględniają sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- niewłaściwego użytkowania sprzętu, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

- mechanicznego uszkodzenia sprzętu, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

- jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

- uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).”

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Par. 7 ust. 6, 7 Postanowienia par. 7 ust. 6 oraz 7 pozostają w sprzeczności z wyrażoną w art. 581 KC zasadą odnawialności gwarancji w przypadku wymiany rzeczy lub dokonania jej istotnej naprawy. Tymczasem aktualne brzmienie par. 7 ust. 6 przewiduje odnowienie gwarancji przy dokonaniu jakiejkolwiek naprawy, co stanowi niedopuszczalną modyfikację art. 581 KC. W związku z tym, proponujemy zmianę treści wspomnianych paragrafów  poprzez dodanie treści:

„W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia.”

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Par. 8 ust. 2

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 8 ust. 2 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Par. 9 ust. 7

Proponujemy doprecyzowanie poprzez odwołanie do konkretnego ust. 1 par. 10 wskazującego na obowiązek zapłaty kary w przypadku niedotrzymania terminu dostawy. Dodatkowo wskazujemy, że odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy, który może od umowy odstąpić już przy 1-dniowym przekroczeniu terminu. Proponujemy zatem, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, w celu zachowania równości stron i pewności prawnej proponujemy dodanie terminu, w którym Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Proponujemy w związku z tym następujące brzmienie par. 9 ust. 7:

7. W przypadku nie dostarczenia towaru będą naliczane kary umowne określone w §10 ust. 1 lit. a) albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 10 ust.1 lit. a). Odstąpienie powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do  dostarczenia sprzętu, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w umowie uprawniającej do skorzystania z tego uprawnienia.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Par. 10

  - ust. 1 lit. b), d), e), f), h): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym, proponujemy zastąpienie w par. 10 ust. 1 lit. b), d), e), f), h):  słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

  - ust. 1 lit. c): Sprzęt będący przedmiotem umowy i postępowania jest skomplikowaną technologicznie aparaturą, produkowaną poza granicami Polski, co się wiąże z długim procesem produkcyjnym i dostawy (tego rodzaju sprzętów wykonawca nie ma „na stanie”). Nie ma więc obiektywnej możliwości wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie zaledwie trzech dni od zawiadomienia, a dodatkowo niedotrzymanie tego terminu wiąże się z obowiązkiem zapłaty bardzo wysokiej kary umownej. W związku z tym, prosimy o wydłużenie terminu przewidzianego w par. 10 ust. 1 lit. c) do 10 dni

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

  - ust. 1 lit. g): Zwracamy uwagę, że złożenie wniosków, o których mowa w ust. 1 lit. g) może wymagać ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzyskania dokumentów od Zamawiającego. W tym kontekście niezasadne jest karanie za pośrednictwem kary umownej wykonawców za ewentualne braki wniosku wynikające z nienależytej współpracy Zamawiającego lub nieudostępnienia wszystkim wymaganych dokumentów lub danych. Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 10 ust. 1 lit. g):

g)    w przypadku braków we wniosku/dokumentacji niezbędnych do uzyskania właściwych zezwoleń wynikających z stosownych przepisów, wynikających z okoliczności wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9 za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikającą z konieczności uzupełnienia wniosku/ dokumentacji,

Odp. Zapis punktu g) otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„g) w przypadku braków we wniosku/dokumentacji niezbędnych do uzyskania właściwych zezwoleń wynikających z stosownych przepisów, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9 za każdy dzień opóźnienia w uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikającą z konieczności uzupełnienia wniosku/ dokumentacji,”.

  - ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 10 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1”.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Par. 13 ust. 2 lit. h) Proponujemy doprecyzowanie w par. 13 ust. 2 lit. h) dopuszczalność zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy też Zamawiającej, powstałych na skutek również siły wyższej – wraz z dodaniem propozycji rozumienia siły wyższej:

h)           zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy też od Zamawiającego, powstałych na skutek nieprzewidzianego działania osób trzecich lub okoliczności o charakterze siły wyższej i mających wpływ na realizację zamówienia; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.;”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie par13 ust.2 lit h) jak powyżej wskazano.