Wykonawcy

wszyscy

DA.271-30-10/20                                                    	            Nowy Sącz, dnia 17 sierpnia 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 3 do przetargu – zestaw 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli medycznych, biurowych  i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

# dotyczy zadania nr 4 – dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego

dotyczy poz. 7 Defibrylator

dot. Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści doza oferowania defibrylator z energią impulsu: dorośli 185 do 200J dzieci 45 do 50Jwg. Aktualnych wytycznych AHA z 2015 r?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dot. Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania <10s?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem pomiędzy impulsami wynoszący do20sek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez detekcji stymulatora serca?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Dot. Pkt. 8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli kontrole stanu naładowania akumulatora w pkt.8? Pragniemy zauważyć, że defibrylatory AED posiadają bateria nieładowalne LiMnO2.

Odp. Zamawiający miał na myśli kontrole stanu naładowania akumulatora – defibrylatora.

Dot. Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością transmisji danych za pomocą czytnika kart SD?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator owymiarach95x294x240 (mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator pracujący w trybie czuwania w temperaturze od 0 do43 stopni C, w trybie przechowywania w temperaturze -20 do 60 stopni C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz. 8 Kozetka lekarska

pkt. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie kozetki z kątem odchylenia wezgłowia +/- 45O. Pragniemy zaznaczyć iż jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz.13 Stelaż kroplówki jezdny

pkt. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stelaża kroplówki jednego z regulacją wysokości w zakresie min. 1320 mm  do 2250 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pkt. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stelaża kroplówki jednego ze średnicą podstawy min. 600 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz. 24 POMPA INFUZYJNA

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pompy infuzyjnej o poniższych parametrach

|  | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji (nie starszy niż 2020 r.) | TAK |  |
| 2. | Producent/ Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3. | Typ/model | Podać |  |
| 4. | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu),żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
| 5. | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | TAK |  |
| 6. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym. | TAK |  |
| 7. | Możliwość odłączania detektora kropli. | TAK |  |
| 8. | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym. | TAK |  |
| 9. | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. | TAK |  |
| 10. | Kolorowy ekran pompy. | TAK |  |
| 11. | Ekran dotykowy pompy | TAK |  |
| 12. | Przekątna ekranu 3,2 cala | TAK podać |  |
| 13. | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h. | TAK podać |  |
| 14. | Dokładność infuzji ±5%. | TAK podać |  |
| 15. | Tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja okresowa (bolusowa), Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | TAK |  |
| 16. | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, czas do końca dawki w formie graficznej, kategorii leku wyodrębnionej kolorem, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | TAK |  |
| 17. | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | TAK |  |
| 18. | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. | TAK |  |
| 19. | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. | TAK |  |
| 20. | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. | TAK |  |
| 21. | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, 10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. | TAK podać |  |
| 22. | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | TAK |  |
| 23. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 24. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK |  |
| 25. | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg. | TAK |  |
| 26. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 27. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 28. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
| 29. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
| 30. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, alarm nieprawidłowego mocowania, pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | TAK |  |
| 31. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
| 32. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK |  |
| 33. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 34. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. | TAK |  |
| 35. | Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h. | TAK podać |  |
| 36. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu do 5 h. | TAK podać |  |
| 37. | Waga maks. 2,5 kg. | TAK podać |  |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz. 28 Wieszak na kroplówki jezdny

Pkt. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stelaża kroplówki jednego z regulacją wysokości w zakresie min. 1320 mm  do 2250 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stelaża kroplówki jednego ze średnicą podstawy min. 600 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz. 30 Wózek opatrunkowy

pkt. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stolika bez wyposażenia opcjonalnego o wymiarach 570x500x900 mm (różnica 2 cm), pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz. 34Wózek wielofunkcyjny

pkt. 6

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wózka wielofunkcyjnego o długości 1000 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wózka wielofunkcyjnego o wysokości 890 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dotyczy poz.35Wysięgnik przyścienny na kroplówki

pkt. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wysięgnika w całości wykonanego ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

pkt. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wysięgnika o długości w stanie złożonym 700mm  w stanie rozłożonym 2000 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.