Wykonawcy

wszyscy

DA.271-39-7/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 7 września 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu – zestaw 1

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia, II. Gantry, stół, konsola operatorska, wstrzykiwacz, 16. Wstrzykiwacz  - strzykawka automatyczna do podawania kontrastu

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania 3-kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza, w którym sprzężenie z tomografem komputerowym odbywa się w następujący sposób - oprogramowanie obecne na konsoli tomografu komputerowego wyposażone jest w system monitorowania, w czasie rzeczywistym, danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, który po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób w naszych systemach realizowane jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza. Oferowany wstrzykiwacz spełnia wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odp. Zamawiający dopuszcza.