Wykonawcy

wszyscy

DA.271-39-8/20                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 7 września 2020 r.

dotyczy: zapytanie nr 2 do przetargu – zestaw 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

PYTANIE NR 1

Dot.  pkt. II.7 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W pkt. II.7. Zamawiający wymaga:

|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zapis sformułowany jak w pkt. II.7 uniemożliwia nam złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty, z żadnym z aparatów, który posiadamy w swojej ofercie, w tym z najnowocześniejszym na świecie, 320 rzędowym systemem tomografii komputerowej Aquilion ONE

W oferowanych przez nas urządzeniach tryb badań nagłych umożliwia wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację za pomocą dedykowanych protokołów do procedur nagłych  z poziomu konsoli operatorskiej. Uruchomienie badania z odbywa się ze sterowni lub z pokoju badań za pomocą przycisków znajdujących się na panelu gantry.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i dopuści do postępowania system, w którym tryb badań nagłych funkcjonuje, w sposób opisany powyżej?

Odp. nr 1 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy posiadający tryb badań nagłych uruchamiany z poziomu konsoli operatorskiej (wybór pacjenta i protokołu badania oraz jego modyfikację za pomocą dedykowanych protokołów do procedur nagłych z poziomu konsoli operatorskiej).

PYTANIE NR 2

Dot. pkt. III.4 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W punkcie III.4 Zamawiający wymaga:

|  | Badania otyłych pacjentów przy napięciu ≥ 140 kV | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia Odwołującemu zaoferowanie żadnego z systemów tomografii, które posiada w swojej ofercie, w tym najnowocześniejszego i jedynego na rynku 320 rzędowego tomografu komputerowego Aquilion One, a tym samym uniemożliwia złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Wszystkie tomografy produkowane i oferowane przez firmę Canon Medical Systems oferują maksymalne napięcie anody możliwe do zastosowania w protokołach badań na poziomie 135kV

Pragniemy wyjaśnić, że w protokołach klinicznych rzadko stosuje się napięcia lampy przewyższające 130 kV.  W przypadku diagnozowania pacjentów wyjątkowo otyłych wykorzystywane jest twarde promieniowanie powstające przy napięciu 135 -140 kV (w zależności od producenta tomografu).

Ponadto, w oferowanych przez Odwołującego tomografach, producent, firma Canon Medical Systems

wykorzystuje szereg innowacyjnych i unikalnych technologii pracy, które zapewniają uzyskiwanie założonych rezultatów diagnostycznych z najwyższą jakością obrazu i przy możliwie najniższej dawce promieniowania (zgodnie z zasadą ALARA). Dzięki materiałowi detektora o wysokiej wydajności i nowatorskim rozwiązaniom akwizycyjnym i algorytmom rekonstrukcji system nie wymaga wysokich prądów i dawek do uzyskania wysokiej jakości obrazów. Poszczególne elementy systemu - lampa rtg i generator są dobrane tak by umożliwić wykonanie każdego badania bez przestojów związanych z koniecznością chłodzenia lampy i z najwyższa jakością obrazu,

Z doświadczenia Odwołującego, popartego instalacjami i współpracą z renomowanymi ośrodkami i szpitalami, wynika, że wartość135 kV jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania tomografu i umożliwia wykonywanie wszelkich badań bez utraty wartości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do postępowania system o maksymalnej wartości napięcia anodowego wynoszącej 135 kV?

Odp. nr 2 Zamawiający dopuszcza badania otyłych pacjentów przy napięciu ≥135kV.

PYTANIE NR 3

Dot. pkt. V.3 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W pkt. V.3 Zamawiający wymaga:

|  | Maksymalna rozdzielczość [pl/cm] wartości MTF 50% min. 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY | ≥ 7,5 pl/cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że treść wymogu postawiona w pkt. V.3 jest niespójna.

Z jednej strony Zamawiający wymaga zaoferowania minimalnej wartości rozdzielczości ≥ 7,5 pl/cm, a z drugiej strony wskazuje, że ma być to maksymalna wartość rozdzielczości.

Pragniemy zauważyć, że parametr ten świadczy o klasie aparatu TK i przekłada się na jego zdolność diagnostyczną. Im wyższa jego wartość tym uzyskiwane obrazy posiadają wyższą możliwość rozróżniania szczegółów anatomicznych

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona poprawy oczywistej pomyłki poprzez wykreślenie z treści parametru słowa ”maksymalna” lub potwierdzi, że uzna za spełnienie wymogu opisanego w pkt.  V.3 wartości większych bądź równych 7,5 pl/cm ?

Odp. nr 3 Zamawiający potwierdza, że uzna za spełnienie wymogu opisanego w pkt V.3 wartości większych bądź równych 7,5pl/cm tj. ≥ 7,5 pl/cm.

W Załączniku nr 7 do SIWZ „Zestawieniu parametrów technicznych przedmiotu zamówienia” punkt V. 3 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

|  | Rozdzielczość [pl/cm] wartości MTF 50% min. 7,5 pl/cm w płaszczyźnie XY | ≥ 7,5 pl/cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

PYTANIE NR 4

Dot. pkt. I.2 w odniesieniu do pkt. V.2 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W punktach tych Zamawiający wymaga odpowiednio:

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający rekonstrukcję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor. Grubość zrekonstruowanej warstwy 0,625mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy | ≤ 0,625 mm |  |

Pragniemy zauważyć, że treść wymogu postawiona w I.2 jest niespójna z treścią wymogu w pkt. V.2. Zamawiający wymaga, aby grubość najcieńszej warstwy była mniejsza lub równa 0,625 mm, a więc dopuszcza wartości inne, mniejsze (lepsze) niż 0,625, z drugiej strony wymaga jednak, aby grubość zrekonstruowanej warstwy wynosiła dokładnie 0,625mm (nie dopuszcza wartości innych niż 0,625) – tak postawiony wymóg jak w pkt. I.2 nie znajduje żadnego uzasadnienia logicznego, użytkowego, czy diagnostycznego.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona poprawy oczywistej pomyłki poprzez modyfikację treści parametru opisanego w pkt. I.2 w sposób jak poniżej, zgodnie z treścią wymogu jak w pkt. V.2 ?

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający rekonstrukcję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor. Grubość zrekonstruowanej warstwy maks. 0,625mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. nr 4 W Załączniku nr 7 do SIWZ „Zestawieniu parametrów technicznych przedmiotu zamówienia” punkt I. 2 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający rekonstrukcję min. 32 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor. Grubość zrekonstruowanej warstwy maks. 0,625mm | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

PYTANIE NR 5

Dot. pkt. II.2 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W punkcie II.2 Zamawiający wymaga:

|  | Sterowanie ruchami gantry i stołu z wszystkich stron gantry (przód strona prawa i lewa oraz tył strona prawa i lewa) | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy tomograf 32 warstwowy.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system, w którym sterowanie ruchami gantry i stołu jest możliwe z przodu gantry, z lewej i prawej strony oraz z poziomu konsoli operatorskiej?

Modyfikacja ta nie ograniczy w znaczny sposób możliwości użytkowych systemu, gdyż pozycjonowanie z tyłu gantry odbywa się sporadycznie.

Odp. nr 5 Zamawiający dopuszcza do postępowania system, w którym sterowanie ruchami gantry i stołu jest możliwe z przodu gantry, z lewej i prawej strony oraz z poziomu konsoli operatorskiej.

PYTANIE NR 6

Dot. pkt. II.13 (Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia)  Załącznika nr 7 do SIWZ

W punkcie II.13 Zamawiający wymaga:

|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów, w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s] | ≥ 30 obrazów/s |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  system oferujący szybkość rekonstrukcji obrazów na poziomie 15 obr/s, w którym prędkość ta uzyskiwana jest wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego wymaganego zapisami pkt. IV.4?

Odp. nr 6 Zamawiający dopuszcza.