**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-19/20 Nowy Sącz dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 12**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 odnośnie wymagań w punkcie 9 i 10 załącznika nr 7 do SIWZ dopuści aparat do profilaktyki przeciw zakrzepowej posiadający przewody powietrzne do wielorazowego użytku podłączane do urządzenia poprzez specjalne gniazda i wtyki których konstrukcja uniemożliwia przypadkowe rozłączenie a jednocześnie daje możliwość Użytkownikowi łatwego przełączania i przenoszenia aparatu?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 odnośnie wymagań w punkcie 11 załącznika nr 7 do SIWZ dopuści aparat do profilaktyki przeciw zakrzepowej posiadający akumulator - baterię litowo-jonową 12.3V, 2200mAh co pozwala na pracę bez zasilania w czasie 6-8 godzin ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 3 dotyczy**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 odnośnie wymagań w punkcie 12 załącznika nr 7 do SIWZ dopuści aparat do profilaktyki przeciw zakrzepowej posiadający zasilanie 100V-240V, 50-60H?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 4 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 odnośnie wymagań w punkcie 13 załącznika nr 7 do SIWZ dopuści aparat do profilaktyki przeciw zakrzepowej posiadający rozmiary pompy: 294 x 235 x 337mm ?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 5 dotyczy:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 1 oczekuje w ramach zaoferowanej ceny dostarczenia z aparatem do profilaktyki przeciw zakrzepowej określonej ilości mankietów do prowadzenia profilaktyki np. : udowych ( rozmiary małe , średnie , duże ) , goleniowych ( rozmiary małe , średnie, duże ) , na stopę ( rozmiary zwykłe , duże ) ?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający wymaga następujących mankietów do profilaktyki:**

**- udowej – 2 średnie, 2 duże**

**- goleniowej – 2 średnie, 2 duże**