**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-51-7/20 Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2020 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów wzoru umowy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2”,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1 dotyczy:**

**Zadanie nr 1 - Dostawa materacy przeciwodleżynowych 20 szt:**

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o bardziej zaawansowanej konstrukcji, gdzie komory napełniają się w systemie 1:3

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 10 cm? Wysokość ta tylko w nieznaczny sposób odbiega od oczekiwanej i w żaden sposób nie pogarsza funkcjonalności materaca.

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści wymiary materaca zmiennociśnieniowego 80x200 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres ciśnienia dla pracy pompy 50-100 mmHg?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści bezpieczniejsze rozwiązanie w postaci wbudowanego filtra powietrza zamiast zewnętrznego?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści krótszy, a zarazem bardziej skuteczny czas cyklu na poziomie 6 minut?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu punktu 8 Zamawiający dopuści bardziej ergonomiczne rozwiązanie w postaci pokrowca z poliuretanu zapinanego na zamek błyskawiczny z dodatkową ochroną przeciw przedostawaniu się płynów?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2 dotyczy :**

**Zadanie nr 8 - dostawa wózków leżących 10 szt:**

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną regulację wysokości w zakresie 50-90 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści wygodniejszą i bezstopniową regulację segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0 do 75 stopni?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja nie przewiduje zastosowania krążków odbojowych?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści mechaniczną regulację wysokości w zakresie 58-87 cm?

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy w rozumieniu opisu punktu 5 Zamawiający dopuści blat wózka wykonany z tworzywa ABS łatwy do czyszczenia i dezynfekcji z opisanym przez Zamawiającego materacem?

**Odpowiedz:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą i szerokość całkowitą wózka odpowiednio 195 cm i 65 cm z dostosowanym materacem? Wózek posiada kompaktowe wymiary i jest bardzo zwrotny oraz wygodny w prowadzeniu.

**Odpowiedz:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**