Załącznik nr A do zapytania

WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Ścienny panel medyczny – nadłóżkowy dla 1 stanowiska (zestaw nadłóżkowy)

Rok produkcji          min 2020 r.

| LP. | Opis | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medyczny panel zasilający klasy IIb wyprodukowane zgodnie z PN ISO 13485 oraz MDD 93/42/EEC | Tak |
| 2. | Urządzenie produkowane seryjnie dostępne bez modyfikacji konstrukcyjnych, posiadający deklarację CE producenta oraz wpis lub powiadomienie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Budowa panela |  |
| 3. | Długość belki panela około 160 cm +/-10cm – Długość ostateczna do uzgodnienia z Użytkownikiem | Tak |
| 3. | Korpus wykonany z jednorodnego – dwukomorowego samonośnego profilu aluminiowego ciągnionego na zimno o powierzchni zabezpieczonej w procesie anodowania chemicznego. | Tak |
| 4. | Belka korpusu z dwoma odseparowanymi przestrzeniami dla osobnego prowadzenia instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej | Tak |
| 5. | Grubość korpusu jednostki max.55mm +/-5%. Wysokość panela max. 300mm +/-5% Nie dopuszcza się pogrubiania korpusu urządzenia za pomocą dodatkowych elementów konstrukcyjnych | Tak |
| 6. | Wewnętrzny przekrój kanału elektrycznego min.50mm +/-5%. | Tak |
| 7. | Górna część panela płaska i gładka przylegająca bezpośrednio do ściany bez tworzenia szczeliny w której będzie odkładać się kurz. | Tak |
| 8. | Górny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji elektrycznej z wbudowanymi na froncie gniazdami elektrycznymi 230V i teletechnicznymi | Tak |
| 9. | Dolny kanał korpusu przeznaczony dla instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru umieszczonymi na froncie jednostki Nie dopuszcza się jednostek w których gniazda elektryczne znajdują się poniżej kanału gazów med. | Tak |
| 10. | Powierzchnia gładka bez ostrych krawędzi, śrub i nitów- łatwa do czyszczenia ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi. Dekle boczne łagodnie zakończone montowane bez śrub lub wkrętów metalowych. | Tak |
| 11. | Front z możliwością malowania na wybrany kolor RAL wg wyboru Użytkownika | Tak |
| 12. | Górna szyna medyczna 25x10 o długości min.80cm montowana bezprzerwowo. Szyna nie blokująca dostępu do punktów poboru gazów. Nośność szyny min.50kg/mb | Tak |
| 13. | Dolna szyna medyczna 25x10 o długości min.80cm montowana bezprzerwowo . Szyna nie blokująca dostępu do punktów poboru gazów. Nośność szyny min.50kg/mb | Tak |
|  | Wyposażenie elektryczne 1 stanowiska |  |
| 14. | W kanale górnym korpusu wbudowane gniazda elektryczne i teletechniczne w modułach 45x45mm typu MOSAIC zlicowane gładko z frontem jednostki. | Tak |
| 15. | Gniazda 230V z bolcem „0” ochronnym w najwyższym położeniu zgodne z PN-IEC 60884-1:2006 oraz PN-E-93201:1997. 1 x moduł 3 sztuki białe Teletechnika: 1 x otwór + ramka/zaślepka dla instalacji teletechniki 1 x zacisk ekwipotencjalny PA 1 x otwór dla modułu systemu przyzywowego z możliwością sterowania oświetleniem dolnym panela | Tak |
| 16. | W górnej część belki panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa LED zbudowana z 150 diod LED ( +/-5 diod ) emitująca równomierny strumień świetlny > 7500lm Temperatura barwowa 4000K | Tak |
| 17. | Górna część oprawy - klosz gładki i jednolity – ustawiony prostopadle do ściany w celu wyeliminowania olśnienia personelu medycznego. | Tak |
| 18. | W dolnej części panela zintegrowana w sposób jednolity energooszczędna oprawa oświetleniowa z modułem oświetlenia miejscowego min.50 diod LED ( +/-5 diod ) emitująca strumień świetlny > 2500lm , Temperatura barwowa 4000K., oświetlenie nocne LED – max. 1,5W | Tak |
| 19. | Klosz dolnej oprawy oświetleniowej wklęsło-wypukły, nieprzezierny - jednolity na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin utrudniających czyszczenie | Tak |
| 20. | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe zamontowane na froncie panela prostopadle do podłogi i równolegle do ściany. | Tak |
|  | Wyposażenie gazowe stanowiska |  |
| 21. | W dolnym kanale wbudowane gniazda gazów medycznych typu AGA Tlen O2- 1 sztuka Próżnia VAC – 1 sztuka | Tak |
| 22 | Wykonanie panela wielostanowiskowe ( dwu i trzystanowiskowe w jednej linii ) | Tak |
|  | Wymagania formalne |  |
| 23. | Panel nie może emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC Wymagane potwierdzenie badań na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną | Tak |
| 24. | Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb | Tak |
| 25. | Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL | Tak |
| 26. | Ogólnodostępny folder informacyjny producenta oferowanego urządzenia lub zdjęcie przedstawiające urządzenie | Tak |
| 27. | Serwis producenta lub autoryzowany serwis importera | Tak |
| 28. | Gwarancja producenta min.24 miesiące | Tak |