Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-20/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 30 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 12

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

1.Cześć 2. Poz. Zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami i dwoma laryngoskopami (1 szt.)

Pkt 7. Czy Zamawiający zamiast zdublowanej pozycji z pkt 6. dopuści do zaoferowania w pkt. 7 1x szczypce Magilla dla dzieci, klasyczne 7,25”; typ Magilla ze stali chirurgicznej ze znakiem CE oraz ISO?

Odp. Zamawiający wykreśla punkt 7.

Cześć 2. Poz. Pompy infuzyjne (6 szt.)

2. Czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie zadanie, ponieważ pakiet zatytułowany jest “pompy infuzyjne” natomiast opis dotyczy pomp objętościowych wraz z perystaltycznymi?

Odp. Zamawiający popełnił błąd w opisie zadania. Zamawiający wymaga pomp infuzyjnych.

3. Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne strzykawkowe o poniższych parametrach?

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (minimalne parametry) | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Nazwa i kraj producenta | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 dla każdego oferowanego produktu | TAK |  |
| 3. | Model, typ | Podać |  |
| 4. | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat oceny zgodności lub deklarację zgodności – w zależności od klasy wyrobu – dla każdego oferowanego produktu lub wpis do rejestru | TAK |  |
| 5. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 6. | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, minimum IP 32 | TAK - podać |  |
| 7. | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz zintegrowane z pompą. Nie dopuszcza się zasilania pomp za pomocą zewnętrznych zasilaczy. | TAK |  |
| 8. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 9. | Bateria o czasie ładowania poniżej 3h do 90% | TAK |  |
| 10. | Czas pracy pompy przy zasilaniu akumulatorowym, dla szybkości dozowania 5 ml/godz. nie mniej niż 5 godzin | TAK - Podać |  |
| 11. | Niezależny wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego, znajdujący się na obudowie pompy widoczny zarówno przy włączonym i wyłączonym urządzeniu. | TAK – Podać opis |  |
| 12. | Wskaźnik poziomu naładowania/rozładowania akumulatora pompy. Wskaźnik przedstawiać ma użytkownikowi orientacyjny poziom naładowania/rozładowania akumulatora w danej chwili, dlatego Zamawiający dopuszcza prezentację tego parametru w stanie włączenia lub wyłączenia pompy. Zamawiający nie dopuszcza prezentacji stanu naładowania /rozładowania akumulatora w trybie serwisowym | TAK – Podać opis |  |
| 13. | Wbudowany w pompie, system mocowania na szynie medycznej o średnicy Ø 25mm oraz na masztach infuzyjnych o minimalnym zakresie średnicy Ø od 15mm do 45mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów | TAK |  |
| 14. | Wbudowany, niedemontowany uchwyt umożliwiający przenoszenie pompy | TAK |  |
| 15. | Zatrzaskowy sposób mocowania pompy w stacji dokującej | TAK |  |
| 16. | Manualne mocowanie strzykawki w pompie | TAK |  |
| 17. | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji. |  |  |
| 18. | Montaż strzykawki od czoła pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 19. | Ustawianie parametrów infuzji za pomocą klawiatury strzałkowej | TAK |  |
| 20. | Wbudowany interfejs na podczerwień IrDA do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innym pompami | TAK |  |
| 21. | Wbudowane gniazdo RS232 | TAK |  |
| 22. | Ciężar urządzenia wraz z przewodem zasilającym, uchwytem do przenoszenia, uchwytem do statywu oraz uchwytem do szyny medycznej w [kg] nie więcej niż 2,5 | TAK - podać |  |
| 23. | Duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej min.15 cm oraz o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm² | TAK - podać |  |
| 24. | Historia zdarzeń, przechowywana w pamięci pompy dostępna dla personelu bez urządzeń dodatkowych, nie mniej niż 50000 zapisów/lub 1rok | TAK - podać |  |
| 25. | Rejestr 24 godzinny, umożliwiający przegląd objętości płynów podanych we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |
| 26. | Praca ze strzykawkami o pojemności minimum od 5 do 50/60 ml | TAK |  |
| 27. | Możliwość wyboru, co najmniej 14 różnych modeli i minimum 39 objętości skalibrowanych strzykawek | TAK – podać poszczególne ilości i typy |  |
| 28. | Minimalny zakres prędkości infuzji ciągłej dla strzykawki 50 ml: 0,1-1200 ml/h | TAK |  |
| 29. | Objętość infuzji w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 999,9 ml | TAK |  |
| 30. | Możliwość zmiany prędkości podaży leku w trakcie trwania infuzji bez konieczności jej zatrzymania wraz z możliwością wyłączenia tej funkcji | TAK |  |
| 31. | Dokładność liniowa mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/godz (i powyżej) = ± 1% | TAK |  |
| 32. | Możliwość pracy, co najmniej w następujących trybach: tylko szybkość dozowania w ml/godz; szybkość dozowania + objętość infuzji do podania; objętość do podania + czas podaży (automatyczne wyliczanie prędkości podaży); z kalkulatorem lekowym automatycznie wyliczającym dawkowanie | TAK |  |
| 33. | Dozowanie w jednostkach w stosunku do czasu infuzji oraz w jednostkach w stosunku do masy ciała pacjenta i czasu infuzji | TAK |  |
| 34. | Dozowanie z prędkością wyliczoną na podstawie objętości i czasu, w którym dawka ma być podana | TAK |  |
| 35. | Możliwość wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji minimum: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością | TAK |  |
| 36. | Tryb BOLUS (podanie dodatkowej dawki leku) bez zatrzymania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa automatycznego z konfigurowaną przez użytkownika prędkością podaży w zakresie min 10-1200 ml/h oraz objętością dawki w zakresie min 0,1 – 25 ml. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa ręcznego z prędkością podaży w zakresie min 10 – 1200 ml/h z kontrolą objętości bolusa od 0,1 do 25 ml przy jednorazowym przytrzymaniu przycisku bolusa. Nie dopuszcza się osiągnięcia maksymalnej objętości powyższego zakresu poprzez wielokrotne przytrzymywanie przycisku bolus. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa ‘emergency’ (Manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcja zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu) | TAK |  |
| 37. | Funkcja KVO z możliwością jej wyłączenia, programowalny zakres od 0,1 ml/godz do 2,5 ml/godz | TAK |  |
| 38. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji, jako zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 39. | Funkcja wypełnienia drenu | TAK |  |
| 40. | Funkcja szybkiego startu – do automatycznego kasowania luzów między mechanizmem tłoka a strzykawką podczas rozpoczynania wlewu | TAK – podać opis |  |
| 41. | Biblioteka dla minimum 3000 niepowielających się leków z możliwością skonfigurowania protokołów infuzji zawierających minimum: stężenia leku, jednostki podaży infuzji ciągłej, prędkość/dawkę wyjściową infuzji ciągłej danego leku, limity minimalne i maksymalne dawkowania danego leku, parametry dotyczące bolusa (wył., ręczny lub automatyczny), jednostek dawkowania bolusa oraz limitów minimalnych i maksymalnych dawkowania bolusa oraz przypisany dla danego leku poziom czułości alarmu okluzji dostosowany do czas półtrwania danego leku | TAK - podać |  |
| 42. | Podział leków w bibliotece na profile (rodzaj pacjenta lub oddział/pododdział) z możliwością umieszczenia tego samego leku w różnych profilach – minimum 30 profili | TAK - podać |  |
| 43. | Możliwość zaprogramowania protokołów infuzji dla danego leku z możliwością wyboru spośród minimum 50 jednostek dawkowania | TAK - podać |  |
| 44. | Możliwość modyfikacji przez Użytkownika wybranego protokołu lekowego | TAK |  |
| 45. | Możliwość ustawienia minimalnych i maksymalnych limitów miękkich oraz maksymalnych limitów twardych dla protokołów dawkowania w bibliotece leków | TAK |  |
| 46. | Możliwość zaprogramowania parametrów infuzji dla pacjenta o ciężarze w zakresie od 200g do maksymalnie 250kg | TAK |  |
| 47. | Wyświetlanie wybranej przez Użytkownika nazwy leku na ekranie | TAK |  |
| 48. | Możliwość równoczesnego wyświetlenia na ekranie pompy nazwy leków zawierające minimum 20 znaków z dużymi literami | TAK - podać |  |
| 49. | Możliwość ustawienia poziomu alarmu ciśnienia okluzji w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1000 mmHg, przed rozpoczęciem infuzji, jak i w trakcie jej trwania (bez konieczności wstrzymywania infuzji) | TAK |  |
| 50. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy minimum 8 parametrów dotyczących infuzji i stanu pompy: 1) Typ i objętość zastosowanej strzykawki 2) Informacja o trwaniu infuzji 3) Informacja o wstrzymaniu infuzji 4) Informacja o trybie KVO 5) Informacja o nazwie leku 6) Informacja o stężeniu leku 7) Informacja o szybkości podaży leku 8) Informacja o dawce podaży leku 9) Informacja o objętości do podania 10) Informacja o objętości podanej 11) Czas pozostały do końca infuzji 12) Wybrany poziom ciśnienia alarmu okluzji 13) Poziom aktualnego ciśnienia w linii infuzji 14) Ikona stanu naładowania baterii 15) Nazwa profilu | TAK - podać |  |
| 51. | Funkcja Stand-By bez ograniczenia czasu | TAK |  |
| 52. | Możliwość pracy pompy w systemie zarządzającym infuzjami | TAK |  |
| ALARMY |
| 53. | Dwustopniowe zróżnicowane akustyczne i optyczne (wizualne) | TAK |  |
| 54. | Okluzji z zatrzymaniem infuzji | TAK |  |
| 55. | Bliskiego końca infuzji z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów: czasu do końca infuzji w zakresie od 1 min. do 15 min. lub 10% objętości strzykawki zależnie od tego, co odpowiada krótszemu czasowi | TAK |  |
| 56. | Końca infuzji, z regulowaną objętością, jaka pozostaje w strzykawce w zakresie od 0,1 do 5% objętości strzykawki | TAK |  |
| 57. | O przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji po podaniu zaprogramowanej objętości do podania | TAK |  |
| 58. | Złego zamocowania strzykawki ze wskazaniem miejsca, w którym ono nastąpiło | TAK |  |
| 59. | Rozładowania baterii – na 30 minut przed jej wyczerpaniem | TAK |  |
| 60. | Rozładowania baterii | TAK |  |
| SERWIS I SZKOLENIE |
| 61. | Serwis na terenie Polski | TAK |  |
| 62. | Magazyn części zamiennych na terenie Polski | TAK |  |
| 63. | Szkolenie personelu po instalacji pomp | TAK |  |
| 64. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy infuzyjne o powyższych parametrach.

Część 2. Poz. Szafa lekarska 2-drzwiowa (3 szt.)

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szafy z podwójnymi drzwiami o wymiarach 800 x 435 x 1890 (+/- 30mm) i wadze 68 kg czy też z pojedynczym drzwiami o wymiarach: 600 x 435 1890 (+/- 30mm) o wadze 85kg?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania szafy z podwójnymi drzwiami o wymiarach 800 x 435 x 1890 (+/- 30mm). Zamawiający dopuszcza wagę 68 kg.

Część 2. Poz. Podwójna misa na odpady (1 szt.)

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zdejmowaną misę o poj. 9 litrów i średnicy 30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 5 kół ø 50 mm, w tym 2 z blokadą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania misy na odpady o wymiarach: średnica podstawy: 600mm, wysokość: 840mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 2. Poz. Wózek leżący do przewożenia chorych (1 szt.)

8. Czy Zamawiający dopuści wózek z długością całkowitą 218cm (219,5 z odbojnikami)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.