Wykonawcy

wszyscy

DA.271-38-12/21                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 19 sierpnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie wymagań dotyczących gęstości właściwej (g/cm3) elementów zamawianego fantomu do kontroli gęstości elektronowej CT tkanek. Fantom  do kontroli  jednostek HU  aparatu CT zawierający materiały o podanych w SIWZ gęstościach nie istnieje na rynku (nie jest dostępny komercyjnie). Pośród kilku dostępnych na rynku fantomów jedynie trzy zawierają wkładki z materiałów o zbliżonych wartościach. Pozostałe fantomy nie zawierają wielu (więcej niż trzech)  wkładek z wymaganych materiałów.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełnione wymogi tego pkt w sytuacji zaoferowania rozwiązania równoważnego tj fantomu Gammex 467?

| Fantomy dostępne komercyjnie: | Gammex 467 |
| --- | --- |
| R2W = related to water | R2W | g/cm3 |
| Wymagania SIWZ |
| Płuca 0,28 g/cm3 | 0,29 | 0,30 |
| Płuca 0,46 g/cm3 | 0,40 | 0,45 |
| Pierś 0,98 g/cm3 | 0,96 | 0,99 |
| Tłuszcz 0,943 g/cm3 | 0,90 | 0,92 |
| Woda 1 g/cm3 | 1,00 | 1,00 |
| Solid water 1,017g/cm3 | 0,99 | 1,02 |
| Tytan 4,59 g/cm3 | 3,79 | 4,59 |
| Mózg 1,051 g/cm3 | 1,05 | 1,05 |
| Wątroba 1,106 g/cm3 | 1,07 | 1,08 |
| Kość 1,051 g/cm3 | 1,09 | 1,12 |
| Materiał CB2-30% CaCO3 1,333 g/cm3 | 1,28 | 1,34 |
| Materiał CB2-50% CaCO3 1,559 g/cm3 | 1,47 | 1,56 |

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.