Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-34/21                                                    	                        Nowy Sącz dnia 8 grudnia 2021 r.

dotyczy: zapytanie nr 29

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia, odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 10, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 36,8 mgH2O/L,   złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 28 g, objętość wewnętrzna  55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,95 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 10, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999% oraz piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  34,2 mgH2O/L złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga  40 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH20 przy 30L/min , wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dotyczy pakietu 10, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie -  Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  37,6 mgH2O/L, złącze proste i kątowe o średnicy  22M/15F, 15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 9 g, objętość wewnętrzna max. 10 ml, zakres objętości oddechowej 30-200 ml, opór przepływu < 1 mbar przy 5L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy pakietu 10, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie -  Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  38,2 mgH2O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 18 g, objętość wewnętrzna max. 25 ml, zakres objętości oddechowej 75-500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,84 cmH20 przy 20L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy pakietu 10, poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie -  Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania 30,8 mgH2O/L, waga 5 g, opór przepływu  0,11 cmH2O/ 30 l/min, objętość wewnętrzna 6 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz  centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania24 godz.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza.