Wykonawcy wszyscy

DA.271-31-8/22                                                    	         	   Nowy Sącz, dnia 2 czerwca 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 2

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzej Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pkt 71,79,80-85 wysokiej klasy nawilżacz o poniższych parametrach:

*3 tryby funkcjonowania (IV, NIV, Free)

-IV (użycie inwazyjne), komora 37°C, w pobliżu pacjenta 39°C

-NIV (użycie nieinwazyjne), komora 31°C, w pobliżu pacjenta 34°C

-FREE (temperatury swobodnie regulowane) Temperatury wybrane przez użytkownika między 28°C a 40,5°C

Funkcja szybkiego wzrostu dla strony wydechowej; kolorowy wyświetlacz TFT 3,5” z funkcją automatycznego przyciemniania; Funkcja automatycznego wykrywania niskiego poziomu wody w komorze; Protokół incydentów i alarmów; Możliwość eksportu danych do komputera;

W zestawie komora nawilżana jednorazowa dla noworodków wraz z podgrzewanym układem oddechowym (ramię wdechowe oraz wydechowe) -  szt./ Maseczka donosowa w 3 rozmiarach /Czepiec do terapii wymiennych  z rzepami oraz miarką ?

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania,  na zasadzie równoważności, wysokiej klasy respirator neonatologiczny, o poniższych parametrach:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr (w przypadku wartości granicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS OGÓLNY |
|  | Respirator nowy Rok produkcji: min. 2021/2022 | TAK |  |
|  | Respirator wielofunkcyjny z możliwością wykorzystania do wentylacji pacjentów o wadze ≥ 0,3 kg w ostrej niewydolności oddechowej | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 130 minut. Możliwość zamontowania w czasie pracy drugiego akumulatora z czasem pracy dodatkowej na min. 50 min. | TAK |  |
|  | Wentylacja układami dwuramiennymi zarówno jednorazowymi jak i wielorazowymi. | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne respiratora w powietrze medyczne z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,8 – 6 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1,8 – 6 bar | TAK |  |
|  | Waga respiratora ≤ 25 kg do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa jedynie za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła o przekątnej ≥ 17”. Możliwość obrotu ekranu w poziomie i pionie niezależnie od jednostki głównej. | TAK |  |
|  | Interfejs ekranowy pozwalający na dodawanie funkcji lub dostosowywanie układu ekranu w celu dopasowania do procedur stosowanych w placówce | TAK |  |
| TYPY I TRYBY WENTYLACJI |
|  | A/CMV-PC | TAK |  |
|  | A/CMV-VC | TAK |  |
|  | A/CMV-PRVC | TAK |  |
|  | SIMV-PC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-VC-PS | TAK |  |
|  | SIMV-PRVC-PS | TAK |  |
|  | SPONT-CPAP | TAK |  |
|  | SPONT-PS | TAK |  |
|  | SPONT-VS | TAK |  |
|  | Wentylacja z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych (APRV) | TAK |  |
|  | nCPAP | TAK |  |
|  | Terapia wysokoprzepływowa O2 | TAK |  |
|  | Rekrutacja pęcherzyków płucnych | TAK |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej oraz tracheotomijnej. Możliwość wyboru min. średnicy rurki oraz % kompensacji. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji tlenu w zakresie 21-100% z dokładnością 1%. | TAK |  |
|  | Natychmiastowa podaż 100% tlenu w czasie ≥ 2 min. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji nieinwazyjnej | TAK |  |
| PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania wstępnych ustawień parametrów wentylacji za pomocą określenia płci i wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa w zakresie ≥ 1 – 150 odd./min. | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa w zakresie ≥ 2 – 1000 ml. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe ≥ 2 – 70 cmH2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP w zakresie ≥ 0 do 40 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania w zakresie ≥ 0 – 70 cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 15 l/min. | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie ≥ 0,1 – 15 cmH2O | TAK |  |
|  | Pauza wdechowa min. 0,1 – 2 sek | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2-3 s. | TAK |  |
|  | Oddech na żądanie. | TAK |  |
|  | Regulowane kryterium rozpoczęcia fazy wydechu w zakresie min. 1-80% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek I:E w zakresie min. 4:1-1:299. | TAK |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 6 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie trendów graficznych parametrów wentylacji min. 168 godzin | TAK |  |
|  | Min. 2 x gniazda USB do pobierania danych i zasilania nebulizatora | TAK |  |
|  | Możliwość zamrażania krzywych oraz pomiaru parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu i dostosowywanie układu ekranu w celu dopasowania do procedur stosowanych w placówce. | TAK |  |
|  | Dostęp do wszystkich opcji respiratora bez przerywania wentylacji. | TAK |  |
|  | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Wdechowa objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość oddechowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość oddechowa na kg | TAK |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  |
|  | Objętość przecieku w % | TAK |  |
|  | Objętość przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe podczas wdechu | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ti/Ttot (spontaniczny cykl pracy) | TAK |  |
|  | Objętość minutowa | TAK |  |
|  | Objętość minutowa spontaniczna | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna | TAK |  |
|  | Podatność statyczna | TAK |  |
|  | I:E | TAK |  |
|  | Czas trwania wdechu oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | PTP (pomiar ciśnienia płucnego przez przełyk) | TAK |  |
|  | SBT (spontaniczna próba oddechowa) | TAK |  |
|  | P0.1 (ciśnienie okluzyjne) | TAK |  |
|  | NIF (pomiar minimalnego ciśnienia poniżej PEEP podczas manewru zatrzymania wentylacji na końcu wydechu HoldExp) | TAK |  |
|  | RSBI (indeks szybkiego płytkiego oddychania) | TAK |  |
|  | WOB (praca oddechowa konieczna do uruchomienia wyzwalacza) | TAK |  |
|  | Rexp (opór wydechowy) | TAK |  |
| ALARMY |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe z płynną regulacją dla każdego z ustawionych przez Użytkownika parametrów. | TAK |  |
|  | Automatyczne oraz manualne dostosowanie granic alarmowych | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem ≥ 1000 alarmów | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego oraz zbyt wysokiego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm przecieku w układzie. | TAK |  |
|  | Alarm okluzji. | TAK |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energie elektryczną. | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
|  | Respirator wyposażony w układ oddechowy dwuramienny jednorazowy dla noworodków | TAK |  |
|  | W zestawie nawilżacz o poniższych parametrach 3 tryby funkcjonowania (IV, NIV, Free) -IV (użycie inwazyjne), komora 37°C, w pobliżu pacjenta 39°C -NIV (użycie nieinwazyjne), komora 31°C, w pobliżu pacjenta 34°C -FREE (temperatury swobodnie regulowane) Temperatury wybrane przez użytkownika między 28°C a 40,5°C Funkcja szybkiego wzrostu dla strony wydechowej; kolorowy wyświetlacz TFT 3,5” z funkcją automatycznego przyciemniania; Funkcja automatycznego wykrywania niskiego poziomu wody w komorze; Protokół incydentów i alarmów; Możliwość eksportu danych do komputera; | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w wewnętrzny czujnik przepływu z możliwością stosowania zewnętrznego czujnika przepływu dla noworodków(opcja) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny nebulizator | TAK |  |
|  | Kompletny autotest sprawdzający sprawność aparatu podczas uruchamiania. | TAK |  |
|  | Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
|  | Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. | TAK |  |
|  | Port Ethernet do połączenia z siecią LAN | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna na min. 4 kołach z blokadą kół (min. 2 koła) z półką na akcesoria | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania drugiego niezależnego ekranu o przekątnej min. 17” z interfejsem do obsługi respiratora który może być ustawiony w bezpiecznym miejscu np. poza izolatką. Możliwość podglądu oraz pełnej regulacji parametrów wentylacji jak na ekranie jednostki głównej | TAK |  |
|  | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 wolumetryczny | TAK |  |
|  | Wbudowany wielorazowy czujnik przepływu i wielorazowa zastawka wydechowa | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |

Odpowiedz:

Zgodnie ze SWZ.