Wykonawcy wszyscy

DA.271-58-15/22                                                	           Nowy Sącz, dnia 26 września  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr 9 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 10, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla

dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥99,99% i wirusowej

≥99,9%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania ≥34,6

mgH2O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45

stopni, masa 17,6 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór

przepływu ≤ 1,3 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 10, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie

czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym,

o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99,9999% i wirusowej ≥ 99,9999%, złącza proste o średnicy

22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 26,8 g, objętość

wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu ≤ 1,61 cmH20 przy

30L/min oraz ≤ 3,31 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 10, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla

noworodków i małych dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥99,99%

i wirusowej ≥99,9%,, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania

≥33,7 mgH2O/L, złącza proste o średnicy 22M/15F, 15M/8,5M, zaopatrzony w port kapno pod

kątem 45 stopni, waga 7,1 g, objętość wewnętrzna 9 ml, zakres objętości oddechowej 30-150 ml,

opór przepływu ≤0,6 cmH20 przy 5L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 10, poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie - Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, przeznaczony dla

dzieci, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej ≥ 99,99%, i wirusowej ≥ 99,9%,

wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania ≥ 32,2 mgH2O/L/VT=250mL złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod

kątem 45 stopni, waga 12,4 g, objętość wewnętrzna 25 ml, zakres objętości oddechowej 100-500

ml, opór przepływu ≤ 1,1 cmH20 przy 15L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 10, poz. 5.

Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos",

zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła

i wilgoci; skuteczność nawilżania 30,8 mgH2O/L, waga 5 g, opór przepływu 0,11 cmH2O/ 30 l/min,

objętość wewnętrzna 6 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F,

zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz centralny samozamykający się - w postaci

rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania

24 godz.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 16, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie – Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur

i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE,

CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm

zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer

Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej

długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka.

Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego

powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 16, poz. 2.

Prosimy o dopuszczenie – Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22

mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE,,

bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone

od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y (możliwość wpięcia nebulizatora) oraz łącznikiem

kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione,

układ zabezpieczony kapturkiem.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.