Wykonawcy

wszyscy

DA.271-55-13/22                                                   	           	 Nowy Sącz, dnia 25 sierpnia 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

CZĘŚĆ NR 5 Dostawa łóżko szpitalne do AIT (Łóżko intensywnej opieki z wagą i przechyłami bocznymi) – 2 szt.

- Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z układem elektrycznym spełniającym wymagania IP IX4?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych:

- długość 2280 mm;

- szerokość 990 mm,

- wymiar leża 840 x 2070 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20cm? Wysuw leża spod ramy za pomocą zatrzasków?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z jednoosiowymi, okrągłymi krążkami odbojowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 8 tabeli: Szczyty łóżka wykonane z tworzywa , bez możliwości zablokowania ich   w czasie transportu. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu o grubości ściany 6 mm  z kolorowymi wklejkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże wypełnione jest płytami HPL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z  elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 485- 885mm? Brak sygnalizacji  informującej  o najniższej pozycji leża.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z  elektrycznymi regulacjami:

- segmentu oparcia pleców 0-70(

- segmentu uda 0- 40(

- poz. Trendelenburga 0-15(

- poz. Anty-Trendelenburga 0-13(

- przechyły boczne leża – 25° ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z akumulatorem wbudowanym w układ elektryczny łóżka, bateria jest  szczelna, ołowiowo-kwasowa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko , w którym elektryczne funkcje są regulowane z pilota przewodowego (bez wyświetlacza LCD) :

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- funkcja autokontur

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 21 tabeli:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacjami poszczególnych funkcji elektrycznych za pomocą paneli w poręczach bocznych (kolorowe piktogramy) , dostępnych od strony pacjenta i personelu:

- regulacja wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia segmentu pleców

- regulacja kąta nachylenia segmentu ud

- autokontur,

- regulacja pozycji Trendelenburga

- regulacja pozycji anty-Trendelenburga

Regulacje z paneli od strony pacjenta i personelu możliwe po świadomym naciśnięciu, na panelu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 23 tabeli:  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z obciążeniem roboczym 250 kg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z obrotową półką (z automatyczną blokadą) do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. . Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  w części plecowej  430 mm, natomiast w części środkowej 375mm. Barierki zabezpieczają pacjenta na3/4 długości łóżka, ale istnieje możliwość zamontowania dodatkowej, trzeciej poręczy, dzięki której pacjent zabezpieczony będzie na całej długości leża? Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w 7 kolorach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z kołami o średnicy  150mm, z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4  dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach, brak sygnalizacji dźwiękowej informującej o zwolnionej blokadzie kół. Piąte koło przymocowane jest na stałe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 27 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z materacem o gęstości pianki  35 kg/m3?  Reszta wymogów zgodna z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Punkt 27 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z systemem pomiaru masy pacjenta o poniższej charakterystyce technicznej:

Łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących, obowiązujących aktów prawnych:

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych,

- zharmonizowanej z powyższą dyrektywą normy PN-EN 45501:2015-05,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z pózn. zmianami.

Obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany.

Dane techniczne systemu ważącego:

- działka odczytowa: 0,1 kg,

- dokładność pomiaru: 0,1 kg,

- maksymalne obciążenie: 250,0 kg,

- Klasa dokładności:   III.

Funkcje sytemu ważącego:

- tarowanie wagi za pomocą jednego przycisku,

- wskazanie aktualnej zmiany wagi pacjenta w stosunku do poprzedniego pomiaru uruchamiane za pomocą jednego przycisku,

- przełączanie pomiędzy wskazaniami aktualnej wagi a zmianą wagi,

- funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy pacjenta i jej zmiany w stosunku do poprzedniego pomiaru,

- wskaźnik rozpoczętej procedury "zamrażania danych" informujący o konieczności jej zakończenia,

- wskaźnik stabilności pomiaru masy,

- wskaźnik aktywnego trybu wyświetlania zmiany wagi pacjenta,

- wskazanie przeciążenia wagi,

- zapamiętywanie danych koniecznych do poprawnego kontynuowania pomiarów po wyłączeniu urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.