Wykonawcy

DA.271-55-14 /22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 2 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy: Część nr 5 - dostawa łóżko szpitalne do AIT – 2 szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 dni od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować   przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie przystosowanego do mycia w myjni automatycznej?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2220 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 860 x 1980 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża (ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przedłużenie leża 30 cm, dźwignia zwalniania mechanizmu umieszczona pod szczytem od strony nóg w celu łatwego dostępu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez dwuosiowych krążków w części wezgłowia?

Odp. Nie, dopuszcza jednoosiowe krążki w części wezgłowia

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szyny stalowe lakierowane proszkowo mocowane po bokach łóżka - trzy po każdej stronie łóżka, umiejscowione w okolicy głowy, lędźwi i ud (bez szyn w szczycie od strony głowy)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wykonane z tworzywa z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą dźwigni umieszczonej centralnie w dolnej części szczytu, szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wykonane z tworzywa sztucznego z kolorowymi wklejkami?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm) z sygnalizacją wizualną (dioda LED) informującą o najniższej pozycji leża?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0o - 65o (+/- 5o)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda 0o - 47o (+/- 2o)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację przechyłów bocznych leża 20o (+/- 2o)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota przewodowego bez wyświetlacza LCD oraz bez możliwości tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący dla personelu medycznego posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu, możliwość regulacji funkcji podstawowych (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur); funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, przechyłów bocznych, możliwość blokowania poszczególnych funkcji), zaprogramowane, zaawansowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze”, dostępne za pomocą jednego przycisku - pozycja egzaminacyjna, pozycja kardiologiczna; dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji, funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji?

Odp.  Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta oraz od zewnątrz dla personelu medycznego, sterowanie wbudowane w barierki boczne (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i odklejaniem), panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa, aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania, sterowanie następującymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża; panele wyposażone w diody LED informujące o zablokowanej funkcji; możliwość zaprogramowania najczęściej używanej pozycji segmentów leża, po zaprogramowaniu pozycja dostępna za pomocą jednego przycisku (od strony zewnętrznej i wewnętrznej); diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka (od strony zewnętrznej i wewnętrznej)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego obciążenie robocze 250 kg?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli bez miejsca na panel centralny, ze względu na to, że w oferowanym łóżku panel centralny jest wbudowany w szczyt łóżka i nie ma konieczności jego odkładania w półce na pościel?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym jest możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na specjalnych listwach z haczykami, które są zamocowane po prawej i lewej stronie leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, system obsługiwany jedną dźwignią od strony nóg pacjenta dostępną na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie) oraz 2 dźwigniami od strony głowy pacjenta zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach?

Odp. Zgodnie  z SWZ.

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

- Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka, wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12 cm, gęstości pianki 25 kg/m3, materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „L” z możliwością prania w temp do 95oC oraz suszenia w temp. do 70oC, materac nie przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wbudowany system pomiaru wagi pacjenta, spełniający wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501 (bez świadectwa OMIL), sterowanie wagi w panelu sterującym posiadającym dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta:

- automatyczne tarowanie

- funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

- funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta

- wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g

- zakres ważenia min. 0,1 kg - 250 kg

- przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”

- funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku

System pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem?

Odp. Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na posiadanie certyfikatu ISO 13485:2016 lub równoważnego potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych?

Odp. Tak.