Wykonawcy Wszyscy

DA.271-61-15/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia  30 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

– Ad.Pkt.2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w ekran LCD o przekątnej 12,1” oraz rozdzielczości 800x600 dpi? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort obsługi urządzenia.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający następujące tryby wyświetlania:

- Tryb standardowy

-Tryb dużych znaków z wyświetlaniem ostatniego pomiaru NIBP z podglądem do 2000 pomiarów w oddzielnej tabeli pomiarów NIBP

- Tryb noworodkowy oxyCRG

- Tryb trendów dynamicznych z 8 godzin

- Tryb Stand-by

- Tryb nocny- z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez użytkownika)

- Tryb listy z wyświetlaniem wyników ostatnich pomiarów

- Tryb 7xEKG

- Tryb prywatny

- Tryb podglądu innego łóżka podłączonego do sieci

Ponadto oferowane kardiomonitory posiadają możliwość konfiguracji oraz zapisu 15 ustawień układów ekranów przez Użytkownika.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad. Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów z ostatnich 160 godzin w rozdzielczości 1 minuty, ostatniej godziny w rozdzielczości 1 sekundy?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad. Pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z regulacją czasu wyciszenia alarmów w zakresie od 60 do 1800 sekund?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza 60-180 sekund.

– Ad.Pkt.15,16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe z jednej baterii litowo-jonowej o pojemności 4800mAh pozwalającej na ciągłe monitorowanie wszystkich parametrów przez 4 godziny. Ponadto obwołany kardiomonitor posiada czterosegmentowy wskaźnik pozwalający ocenić pozostały czas pracy.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w złącze LAN(RJ-45), wyjście VGA, 1xUSB, oraz wielofunkcyjne gniazdo do przywołania pielęgniarki/synchronizacji EKG z defibrylatorem?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.18 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości podłączenia kodów kreskowych natomiast z możliwością wpisania wszystkich danych dotyczących pacjenta jego lekarza oraz sali szpitalnej lub opcją szybkiego przyjęcia w przypadkach nagłych pozwalającej na przyjęcie pacjenta bez konieczności podawania danych ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nie wymagający zakupu specjalnego oprogramowania serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora? W oferowanym kardiomonitorze dostęp do takich parametrów jest możliwy bezpłatnie, dla każdego użytkownika z poziomu menu serwisowego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości ustawienia pozycji odcinka P-R?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt. 29,32 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor wyposażony w moduł z pomiarem SpO2 w technologii producenta kardiomonitorów z możliwością stosowania czujników Nellcor? Oferowana technologia pozwala namonitorowanie tętna obwodowego w zakresie 20-254 bpm z eliminacją artefaktów ruchowych, modulacją dźwięku, funkcją zmiany czułości pomiaru oraz funkcją eliminacji fałszywych alarmów, a więc spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego poza nazwą własną.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.24,30 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z funkcją opóźnienia alarmów konfigurowalną przez użytkownika w zakresie 5-20 sekund? Regulacja powyżej tego czasu może być dużym zagrożeniem dla monitorowanego pacjenta.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

– Ad.Pkt.33 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną z ochroną przez zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie z zakresami pomiarowymi: ciśnienie skurczowe 40-270 mmHg, ciśnienie rozkurczowe 10-215mmHg, ciśnienie średnie 20-235mmHg, pulsu 40-240 bpm? Są to wystarczające zakresy do prawidłowego monitorowania ciśnienia u wszystkich grup wiekowych pacjentów.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad.Pkt.36 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w dwóch kanałach w zakresie pomiarowym od -50 do +300 mmHg z dokładnością +/- 1 mmHg?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

– Ad. Pkt. 38 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny z wydrukiem do 3 krzywych na papierze 50 mm z dostępnymi trybami drukowania: Wydruk auto w trakcie alarmów, wydruk danych NIBP, trendów oraz zdarzeń alarmowych z regulowanym czasem wydruku. Zawartość wydruku jest konfigurowalna?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Centrala monitorująca 1 szt.

– Ad. Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu centralę monitorowania bez możliwości edycji nazw skróconych dla poszczególnych kardiomonitorów?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.