Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-22/22                                                   	          	  Nowy Sącz, dnia 27 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 do przetargu – zestaw 5

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Prosimy  o sprecyzowanie do jakich celów ma służyć UPS, i jaki czas podtrzymania powinien spełniać?

Odp. Zapis pkt 61 załącznika nr 8 do SWZ brzmi jak poniżej:

| 61. | UPS - wykonanie zabezpieczenia w formie UPS dla pracowni tomografii tj. tomografu, strzykawki automatycznej oraz stacji technika (odpowiedniej mocy, napięciu). UPS zadania (w przypadku wahań napięcia, zaniku zasilania, przepięć itp.): - bezpieczne wyłącznie tomografu w tym wyhamowanie lampy RTG tomografu, właściwe chłodzenie do czasu przejścia tomografu w stan spoczynku, - bezpieczne zapisanie badania, - minimalizowanie ryzyka uszkodzenia tomografu komputerowego i systemu tomografii, strzykawki automatycznej, stacji technika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Czy w zakresie prac remontowych należy przewidzieć także pom.techniczne i pom. opisów, przedsionka i kabiny pacjenta ? jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. W zakresie prac remontowych należy uwzględnić pomieszczenie tomografu, pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia), pomieszczenie techniczne, pomieszczenie lekarzy (opisowi), przedsionek, kabinę pacjenta, toaleta. Zakres prac malowanie ścian i stolarki.

- Czy w ramach pom. TK należy wymienić sufit podwieszany?

Odp. Nie należy wymieniać sufitu podwieszanego. Zakres prac w zakresie sufitu obejmuje malowanie i uzupełnienie kasetonów (sufity w pomieszczeniach jak powyżej).

- Prosimy o udostępnienie projektu osłon stałych, oraz rzuty architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcją wzmacniającą obecny strop?

Odp. W załączniku nr A do niniejszego pisma projekt osłon stałych dla starego tomografu (wymienianego tomografu). W załączeniu nr B rzut architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcja wzmacniają obecny strop.

- Prosimy o udostępnienie aktualnych pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej?

Odp. W załączniku nr C pomiary wydajności instalacji wentylacji dla tomografu wymienianego - starego.

- Prosimy o sprecyzowanie w jakim zakresie należy rozbudować instalację gniazd elektrycznych i sieciowych i w jakich pomieszczeniach?

Odp. Gniazda elektryczne w ilości 2 szt. - pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia),

Gniazda sieciowe w ilości 5 szt. – pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia).

Gniazda sieciowe w ilości 5 szt. – pomieszczenie lekarzy (opisowania).

Patch panel 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie, czy dodatkowe zabezpieczenie ściany w osłonę PB, może być wykonane w formie zabudowy z płyty laminowanej z wkładką PB?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

- Prosimy o podanie przekroju obecnego kabla zasilającego rozdzielnicę TK, oraz kopię pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla tego obwodu.?

Odp. Przekrój obecnego kabla zasilającego rozdzielnicę TK to ø 50mm². W załączniku nr D Zamawiający przekazuje protokół z pomiarów ochronnych dla tomografu wymienianego – starego.

- Prosimy o informację czy w ramach remontu należy przewidzieć malowanie stolarki drzwiowej?

Odp. Tak, w ramach remontu należy przewidzieć malowanie stolarki drzwiowej.

- Prosimy o informację czy w ramach remontu należy przewidzieć wymianę opraw oświetleniowych na ledowe?

Odp. Tak, w ramach remontu należy przewiedzieć wymianę opraw oświetleniowych na ledowe.