Wykoanwcy

wszscy

DA.271-57-23/22                                                   	          	  Nowy Sącz, dnia 28 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu – zestaw 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 27

Aby moc złożyć ważną i konkurencyjna ofertę konieczna jest pozytywna odpowiedz Zamawiającego.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymagając możliwości szybkiego wykonywania rekonstrukcji, skupia się na ilości przetwarzanych obrazów na sekundę, lecz najbardziej czasochłonnym procesem jest poprawne ustawienie zakresów rekonstrukcji oraz wybór parametrów specyficznych dla danego zadania rekonstrukcyjnego.

Posiadając rozwiązanie, które optymalizuje i przyśpiesza wykonanie danego badania za pomocą algorytmów, które wspomagają technika, prosimy o modyfikacje punktu jak poniżej:

| 1. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 40 obrazów/s | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający dopuszcza szybkość rekonstrukcji obrazów minimum 40 obrazów/s.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 38

Aby moc złożyć ważną i konkurencyjna ofertę konieczna jest pozytywna odpowiedz Zamawiającego.

Zamawiający w danym punkcie jasno precyzuje jaka ma być rozdzielczość izotropowa, jednakże ze względu na różne techniki pomiaru u producentów, mogą się różnić wartościami, niejednokrotnie oferując tożsamą jakość.

Czy Zamawiający, uzna jako równoważne, rozdzielczość przestrzenną izotropową wynoszącą 0,33 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozdzielczość przestrzenną izotropową wynoszącą 0,33 mm.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 39

Aby moc złożyć ważną i konkurencyjna ofertę konieczna jest pozytywna odpowiedz Zamawiającego.

Zamawiający wymaga jasno określonej  rozdzielczości niskokontrastowej, jednakże w zależności od producenta, techniki pomiarów są różne.

| 39. | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 5 mm | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający zmieni zapis, w sposób jak powyżej, co umożliwi potwierdzenie oficjalnym materiałem producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza wartość „nie gorsza niż 5mm”.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 64

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanego serwera sprzętowego, dopasowanego do oferowanego aparatu CT, pozwalającego na obsługę ok. 3 jednoczesnych użytkowników?

Proponowany serwer jest wyposażony w:

- pamięć 96 GB RAM

- procesor Intel Xeon Gold 5215, 10 rdzeni

- wbudowaną macierz dla danych obrazowych zbudowaną z 5 dysków SAS 600GB w architekturze RAID5

- funkcja automatycznego importu badań poprzednich, nie wymagająca przechowywania badań w dłuższym okresie czasu

- 2 szybkie dyski systemowe SSD 480GB

- kartę graficzną o wysokiej wydajności NVIDIA Quadro RTX 4000

- 2 porty 1Gb Ethernet LAN.

Proponowany serwer sprzętowy jest zoptymalizowany do obsługi 1-2 aparatów CT/MR, jednoczesnej obsługi ok. 3 użytkowników, korzystających z standardowych i zaawansowanych aplikacji.

Akceptacja tego postulatu pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza serwer o powyższych parametrach.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 86, 87

Zamawiający wymaga zaoferowania rekonstrukcji o nazwach własnych SurfaceMIP/VIP, oferowanych przez jednego dostawcę.

Czy uzna za równoważne zaoferowanie przez naszą firmę najnowszej generacji fotorealistycznych rekonstrukcji Cinematic VRT, realizującej:

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR.

Technika stosująca:

- oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,

- rozpraszanie/pochłanianie fotonów,

- użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo.

Cinematic VRT posiada szereg publikacji potwierdzających, iż wpływa na:

- zwiększenie dokładności diagnostycznej

- szybsze i dokładniejsze przygotowywanie się chirurgów do wykonywania zabiegów

- ułatwienie omawiania przypadków z klinicystami

- zastosowania w dydaktyce i szkoleniach studentów/rezydentów

Zalety te zostały opisane w poniższych artykułach:

- Cinematic rendering sheds light on abdominal pathology: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121008

- Cinematic rendering enhances ovarian cancer evaluation: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=122134

- Cinematic rendering makes strides in cancer evaluation: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&itemId=125069

- Cinematic rendering aids diagnosis in aortic complication: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=119681

- Physicians prefer cinematic rendering for ankle injuries:https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121620

- Cinematic rendering paves way for 'virtual' physical exam: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=124419

Rekonstrukcja Cinematic Rendering jest doceniana i premiowana w dużej ilości postępowań na aparaty CT i MR.

Akceptacja tego postulatu pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach punktu 86 i 87.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 97

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie systemu nie wyposażonego w możliwość eksportu dla drukarek 3D w formacie format STL, VTK?

Eksport danych do drukarek 3D nie jest niezbędną funkcjonalnością diagnostyczną stosowaną dla oceny badań CT. Akceptacja pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 102

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu aplikacji do wirtualnej endoskopii naczyń, zaoferowanie dedykowanych funkcjonalności do dokładnej diagnostycznej oceny wewnątrznaczyniowej realizowanych poprzez aplikację CT Vascular z rozbudowaną oceną wewnątrznaczyniową 3D VesselSurf:

- aplikacja do oceny naczyniowej CT Vascular, wraz widokami krzywoliniowymi i poprzecznymi naczynia,

- wizualizacja w 3D VesselSurf, polegająca na zaznaczeniu wybranego punktu w naczyniu  wraz z jednoczesnym przedstawieniem tego punktu w 3 widokach MPR (np. prostopadłych). 
Tego typu nawigacja generuje diagnostyczne widoki MPR widziane z perspektywy wewnątrznaczyniowej

- możliwości nawigowaniu wzdłuż naczynia, z możliwością zmiany widoku/ruchu w 360 stopniach

- rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR) krzywoliniowe i przekrojowe, cienkowarstwowe obrazy MIP

- narzędzia pomiarowe 2D, 3D

Akceptacja tego postulatu nie pogorszy możliwości diagnostycznych w zakresie dokładnej oceny naczyń, pozwoli na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach punktu 102.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 105

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu aplikacji do oceny naczyń, zaoferowanie aplikacji realizującej poniższy zestaw funkcjonalności:

- dedykowane oprogramowanie do wizualizacji, oceny i pomiarów naczyń w badaniach angiografii CT pod kątem zmian naczyniowych

- w pełni automatyczne narzędzia do analizy badań angiograficznych CT. usuwanie kości, ekstrakcja linii środkowej, etykietowanie głównych naczyń (min. aorta, tętnice biodrowe, tętnice nerkowe, tętnice szyjne), detekcja konturów naczynia

- możliwość rozwinięcia analizowanego naczynia na płaszczyźnie oraz analizy widoku przekroju poprzecznego z automatycznym obliczaniem minimalnej i maksymalnej średnicy oraz pomiarem pola powierzchni naczynia i jego światła

- dedykowane narzędzia pomiarowe w badaniach angiografii CT, w tym pomiar punktowy, pomiar odcinka naczynia, automatyczne obliczanie stenozy oraz pomiary tętniaka

- generowanie dedykowanych raportów, zawierających dane do np. zamawiania stentów

- dokładna ocena badań naczyniowych w obszarze głowa/szyja z użyciem precyzyjnego algorytmu usuwania kości CT Neuro DSA

Akceptacja tego postulatu nie pogorszy możliwości diagnostycznych w zakresie dokładnej oceny naczyń, użytkownicy otrzymają dostęp do dalszych istotnych funkcjonalności diagnostycznych, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach punktu 105.

- Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 107

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu aplikacji do badań płuc, zaoferowanie aplikacji realizującej poniższy zestaw funkcjonalności:

- dedykowana aplikacja do analizy guzków płuc z ich zautomatyzowaną segmentacją, kwantyfikacją i możliwością monitorowania

- automatyczna rejestracja serii z wielu punktów czasowych, z możliwością załadowania co najmniej 5 badań tego samego pacjenta

- automatyczna segmentacja wolumetryczna płuc z prezentacją w 3D VRT

- automatyczne obliczanie objętości zmiany i obserwacja z obliczeniem co najmniej następujących parametrów: zmiana procentowa w czasie, czas podwojenia (doubling days).

- możliwość określenia w systemie charakterystyki segmentowanej zmiany (lita, częściowo lita, „mleczna szyba” (GGO), podopłucnowy (subpleural).

- wyniki są zapisywane i pobierane automatycznie po wczytaniu badania w celu porównania z następnym badaniem

- automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR

- automatyczne oznaczanie żeber w badaniach CT

- automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change), realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. 
Automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. 
Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika.

Akceptacja tego postulatu nie pogorszy możliwości diagnostycznych w zakresie dokładnej oceny płuc, użytkownicy otrzymają dostęp do istotnych unikatowych funkcjonalności diagnostycznych, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach punktu 107.

- Dotyczy zał. nr 8, Warunki gwarancji i serwisu – pkt 7 i 8

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

- Dotyczy zał. nr 8, Warunki gwarancji i serwisu – pkt 9

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odp. Zapis pkt 9 zał nr 8, Warunki gwarancji i serwisu brzmi:

|  | Po zakończeniu okresu gwarancji Wykonawca przekaże wszystkie kody, hasła i blokady serwisowe umożliwiające pełny dostęp do funkcji serwisowych urządzeń | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z zapisami umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dodatkowej umowy licencji – bezpłatnej (po okresie gwarancji) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  lub firmą  serwisową  wskazaną  przez Zamawiającego a Wykonawcą, której przedmiotem będzie udzielenie licencji na dostęp do opcji serwisowych (kody, hasła i blokady serwisowe) umożliwiających ty samym przegląd, konserwację, naprawę, kalibrację itp. urządzenia na zasadach określonych w procedurach ochrony własności intelektualnych dotyczących serwisu urządzeń medycznych Wykonawcy.

- Dotyczy zał. nr 8, Warunki gwarancji i serwisu – pkt 11

Zgodnie z zaleceniami producenta, częstotliwość zalecanych przeglądów okresowych oferowanego tomografu komputerowego wynosi 12 miesięcy. Czy Zamawiający wymaga dodatkowych, niezalecanych przez producenta wizyt serwisowych, które będą ograniczać dostępność urządzenia do wykonywania badań?

Odp. Zapis punktu 11 Warunków gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 8 do SWZ otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

| 11. | Przeglądy okresowe zaoferowanych urządzeń medycznych w okresie gwarancji (zgodnie z zaleceniami przez producenta). Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta przedmiotu oferty. | TAK, podać ilość i co jaki okres na każdy 1 rok gwarancji |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Dotyczy zał. nr 7 ust. 6 i 7

Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

Uzasadnienie:

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie“.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 7 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, celem doprecyzowania, że przez naprawę istotną rozumie się naprawę o wartości przekraczającej 40% wartości sprzętu?

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 7 §10 ust. 1 lit. e)

Czy Zamawiający, mając na uwadze, że czas reakcji i serwisu został oznaczony w dniach wyrazi zgodę,  aby kary umowne naliczane były za zwłokę także podana w dniach zgodnie z poniższym zapisem?

„w przypadku niedotrzymania czasów reakcji serwisu, czasów naprawy towaru (sprzętu/urządzeń) o których mowa  w załączniku nr … i …. do umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w §9 za każdy dzień  zwłoki“

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 7  §10 ust. 1 lit. h)

w przypadku niedotrzymania terminu uzyskania pozwoleń/decyzji na użytkowanie sprzętu - towaru/pracowni dla którego są one wymagane lub terminów szkoleń o których mowa w § 3 umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9, za każdy dzień zwłoki,

Wydanie  pozwoleń, zgód , decyzji leży w gestii organu administracyjnego, na który Wykonawca nie ma wpływu i nie powinien być karany za ewentualna opieszałość organu. Prosimy o rezygnację z kary z podanego wyżej tytułu.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 7 §10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy zał. nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności  o których mowa w art. 456 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy pod warunkiem uprzedniego wezwania do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczenia terminu dodatkowego“.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy.

- Dotyczy Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - §5 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 1 i 2 zapisami w brzmieniu:

- Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Uzasadnienie: Prosimy o zmianę, celem doprecyzowania. Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający oczekuje dostawy UPSa podtrzymującego oferowany tomograf komputerowy w zakresie utrzymania możliwości wykonania badania po zaniku zasilania na głównej linii zasilającej? Jeżeli tak prosimy o określenie czasu podtrzymania tomografu oraz wskazanie miejsca gdzie UPS miałby zostać posadowiony z uwzględnieniem znacznej wagi i gabarytów tego typu urządzenia.

Odp. Zapis pkt 61 załącznika nr 8 do SWZ brzmi jak poniżej:

| 61. | UPS - wykonanie zabezpieczenia w formie UPS dla pracowni tomografii tj. tomografu, strzykawki automatycznej oraz stacji technika (odpowiedniej mocy, napięciu). UPS zadania (w przypadku wahań napięcia, zaniku zasilania, przepięć itp.): - bezpieczne wyłącznie tomografu w tym wyhamowanie lampy RTG tomografu, właściwe chłodznie do czasu przejścia tomografu w stan spoczynku, - bezpieczne zapisanie badania, - minimalizowanie ryzyka uszkodzenia tomografu komputerowego i systemu tomografii, strzykawki automatcznej, stacji technika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający oczekuje dostawy nowej centrali wentylacyjnej? Jeżeli tak prosimy o wskazanie miejsca do montażu centrali oraz wskazanie gdzie można umieścić czerpnię oraz wyrzutnię centrali.

Odp. W załączniku nr C pomiary wydajności instalacji wentylacji dla tomografu wymienianego - starego.

Wykonawca winien sprawdzić wentylację i dostosować ją do wymagań aktualnych polskich przepisów. Wykonanie nowej instalacji wentylacji nie wchodzi w zakres oferty.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający oczekuje wymiany drzwi przesuwnych do pracowni? Jeżeli tak czy nowe drzwi mają posiadać napęd i automatykę sterującą?

Odp. Nie.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przed deinstalacją starego tomografu komputerowego przekaże Wykonawcy aktualny raport serwisowy określający stan urządzenia. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy złożyć stary tomograf, prosimy o opis drogi transportu z pracowni do miejsca składowania gdyż ma to bezpośredni wpływ na rzetelna wycenę.

Odp. Zamawiający udostępni dokumenty będące w posiadaniu odnośnie serwisowania aparatu. Stary tomograf należy złożyć w budynku Pawilon Oddziały Niezabiegowe – Plac Kuźnice 1.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Zamawiający wymaga realizacji zadania w terminie do 15.12.2022. Ze względu na zakres prac koniecznych do wykonania prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.01.2023.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w dniu podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia wskazane w postępowaniu do remontu. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

Odp. Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.

Odp. W załączniku nr A do niniejszego pisma projekt osłon stałych dla starego tomografu (wymienianego tomografu), który zawiera rysunki pomieszczeń.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią tomografu komputerowego.

Odp. W załączeniu nr B rzut architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcją wzmacniają obecny strop.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada jakieś zalecenia Straży Pożarnej lub program dostosowawczy p.poż. obejmujący swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

Odp. Zamawiający nie posiada zaleceń Straży Pożarnej lub programu dostosowawczego  p.poż. obejmującego swymi zaleceniami pomieszczenia objęte przebudowa/adaptacją.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o udostępnienie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji obejmującej swym zakresem pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

Odp. W załączniku nr E do niniejszego pisma PW – wentylacja mechaniczna, klimatyzacja.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o opublikowanie aktualnego Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu komputerowego.

Odp. W załączniku nr A do niniejszego pisma projekt osłon stałych dla starego tomografu (wymienianego tomografu).

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni TK.

Odp. pod – piwnice ze sprężarkownia, góra  - kuchnia, obok pracowni – piwnice kuchnia.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni tomografu komputerowego z aparatem TK.

Odp. Zamawiający nie potwierdza, należy przyjąć nowe dane – nowe założenia ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

Odp. Aparat będzie pracował 7 dni w tygodniu, ilość badań w ciągu doby około 60, wartości napięcia, natężenia prądu oraz czas ekspozycji zgodnie z rodzajem wykonywanego badania.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o udostępnienie planu pomieszczeń przewidzianych do projektu osłon radiologicznych z uwidocznieniem:

- grubości ścian

- technologii wykonania ścian i tynków

- osłon radiologicznych

Odp. W załączniku nr A do niniejszego pisma projekt osłon stałych dla starego tomografu (wymienianego tomografu).

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez WSSE.  Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do WSSE jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez WSSE”.

Odp. Zgodnie ze SWZ. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w powyższym zakresie.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o podanie wagi dla obecnie zainstalowanego aparatu TK.

Odp. Całkowita waga ok. 2,5 tony.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza użytkować Tomograf komputerowy do celów diagnostyki medycznej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy Zamawiającego o określenie jaka mocą przyłączeniową dysponuje dla potrzeb nowego tomografu komputerowego.

Odp. W załączniku nr D do niniejszego pisma PW – zasilanie elektryczne.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o informacje jakim rodzajem rozłącznika w rozdzielni głównej RG jest zabezpieczona istniejąca linia zasilająca urządzenie tomografu komputerowego oraz podanie wielkości zabezpieczenia.

Odp. W załączniku nr D do niniejszego pisma PW – zasilanie elektryczne.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o informacje czy nowy Tomograf komputerowy będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny Tomograf komputerowy?

Odp. Tak.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o informację gdzie znajduje się rozdzielnia główna RG z której to będzie lub jest zasilany Tomograf komputerowy.

Odp. W rozdzielnia główna znajduje się około 50 m od pracowni TK (piwnice kuchnia). W załączniku nr D do niniejszego pisma PW – zasilanie elektryczne.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o udostępnienie schematu rozdzielni głównej RG z której jest zasilany obecny aparat.

Odp. W załączniku nr D do niniejszego pisma PW – zasilanie elektryczne.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej Tomograf komputerowy  i określenie jej szacunkowej długości.

Odp. Trasa kabla około 50 m, od pracowni TK do sprężarkowni  - piwnice, potem do piwnice kuchnia.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o udzielenie informacji dotyczącej długości trasy dla kabla zasilającego Tomograf komputerowy,  jego ułożenia od rozdzielni głównej budynku do pomieszczenia technicznego oraz informację o warunkach środowiskowych w jakich przebiega trasa.

Odp. W załączniku nr D do niniejszego pisma PW – zasilanie elektryczne.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania tomografu komputerowego.

Odp. Długość ok. 50 m, typ kabla miedziany, średnica 50mm2, data instalacji grudzień 2014 r.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający w przypadku konieczności wzmocnienia stropu udostępni pomieszczenie poniżej/powyżej pracowni TK na czas konieczny do wykonania niezbędnych prac?

Odp. Tak.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji posadowienia aparatu i rozkładu pomieszczeń?

Odp. Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji posadowienia aparatu, rozkład pomieszczeń bez zmian.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odp. Tak.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający wymaga wymiany lamp oświetlenia na nowe LED? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wymienić oprawy.

Odp. Tak, pomieszczenie tomografu, pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia), pomieszczenie techniczne, pomieszczenie lekarzy (opisowi), przedsionek.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacjach elektrycznych słaboprądowych (KD, SAP, SSWiN, CCTV) nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. Nie wchodzą w zakres prac.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy o informację w jakim zakresie Zamawiający oczekuje modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej.

Odp. W załączniku nr C pomiary wydajności instalacji wentylacji dla tomografu wymienianego - starego.

Wykonawca winien sprawdzić wentylację i dostosować ją do wymagań aktualnych polskich przepisów. Wykonanie nowej instalacji wentylacji nie wchodzi w zakres oferty.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji gazów medycznych nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

Odp. Zamawiający potwierdza.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IV

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń aplikacyjnych w terminie późniejszym (po przekazaniu tomografu komputerowego i podpisaniu protokołu końcowego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odp. Zapis pkt 116, 117 i 118 załącznika nr 8 do SWZ brzmi jak poniżej:

| 116 | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 117 | Szkolenie zaawansowane (specjalistyczne) w siedzibie Zamawiającego dla personelu lekarskiego i techników. Szkolenie przez okres min. 8 dni roboczych x 5 godz. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (terminy szkolenia mogą być wyznaczone po ostatecznym odbiorze systemu). | TAK |  |
| 118 | Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie / certyfikat potwierdzające kwalifikację do obsługi urządzenia. | TAK |  |

- Dotyczy zapisów SWZ – część IX pkt III

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg dołączenia do oferty certyfikatu zgodności CE dotyczyć będzie jedynie tomografu komputerowego.

Odp. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą całości przedmiotu zamówienia.

- Dotyczy zapisów SWZ – część IX pkt IV

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego tomografu komputerowego?

Odp. Zapis punktu 2AIV w rozdziale IX brzmi:

„IV. Karty katalogowe (prospekty) dotyczące towaru w zakresie przedmiotu zamówienia - materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe, prospekty, foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały – ze wskazaniem pozycji, której dotyczą).

Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.”

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.