Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-24/22                                                   	           	 Nowy Sącz, dnia 28 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu – zestaw 7

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część I zapytań:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt 38, Część „PARAMETRY JAKOŚCIOWE”(Załącznik nr 8 do SWZ)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system tomografii komputerowej jednego z czołowych producentów systemów diagnostycznych na świecie, którego aparat posiada rozdzielczość przestrzenną izotropową x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego 0,4 mm?

Parametr ten jest wartością czysto teoretyczną i nie przekłada się na wartość kliniczną.

Obecny zapis uniemożliwia na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozdzielczość przestrzenną izotropową x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego 0,4 mm.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt 58, Część „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT” (Załącznik nr 8 do SWZ)

Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK, rok produkcji 2022

-Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów

- Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml

- Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 300 ml

- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar (132 psi).

- Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.

- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki – interfejs w języku polskim.

-- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- Funkcja testowania drożności naczyń.

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza marki różnych producentów środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i osmolalności środków kontrastowych).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza stężenia środka kontrastowego (w celu obliczenia optymalnych parametrów prędkości podania środka).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza objętości butelki (w celu dokładnej kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania).

- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie niegraniczoną ilość (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza wstrzykiwacz o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pkt 58, Część „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT” (Załącznik nr 8 do SWZ)

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza, którego materiały eksploatacyjne zawierają znikome ilości związków DEHP (ftalan dietylohekylu), gdzie ich typ i rodzaj został zbadany w niezależnym i akredytowanym laboratorium. Wyniki badania zgodności chemicznej wykazały, że ilość wypłukanych związków DEHP w ścieżce płynu mieści się poniżej granicy bezpieczeństwa i nie stwarza zagrożenia toksykologicznego. Wniosek dla całej populacji (osób dorosłych, dzieci i noworodków) jest taki, że ryzyko działań toksycznych jest niskie i jest mało prawdopodobne, aby produkt spowodował szkodę. Ponadto oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pkt 58,Część: „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT” (Załącznik nr 8 do SWZ)

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CIA 425”.

Uzasadnienie:

Zamawiający w punkcie nr 51, wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie”.

Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego wstrzykiwacza kontrastu bez integracji wg CAN.

Odp. Zamawiający wymaga sprzężenia wstrzykiwacza z oferowanym tomografem. Zamawiający dopuszcza sprzężenie min. w klasie I CIA 425.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pkt 58, Część „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT” (Załącznik nr 8 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu znajdującego się w pkt 58 dotyczącego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu o treści „Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425”.

Zapis w obecnym brzmieniu nie pozwala nam na założenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający wymaga sprzężenia wstrzykiwacza z oferowanym tomografem. Zamawiający dopuszcza sprzężenie min. w klasie I CIA 425.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pkt 58, Część: „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT”  (Załącznik nr 8 do SWZ)

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wstrzykiwacz z funkcją wyboru rozmiaru wkłucia.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pkt 16 (Załącznik nr 8 do SWZ) oraz pisma Zamawiającego z dnia 16.09.2022 r.

dot: zmiana SWZ  nr  I - sprostowanie

| 16. | Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania: ≥72kW | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Moc generatora jest niezwykle ważnym parametrem definiującym klasę urządzenia, możliwość zastosowań klinicznych a także żywotność samego aparatu.

Wnosimy o doprecyzowanie parametru w Pkt. 16 „Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania: ≥72 kW”, poprzez zdefiniowanie go jako „rzeczywista moc generatora”.

Różni producenci interpretują moc generatora w sposób zależny od wielu czynników, chcąc osiągnąć jak najwyższe parametry w tym zakresie (moc efektywna, równoważna itd.), jest to wówczas wartość względnia i subiektywna zależna od zastosowanych warunków pomiarowych.

Jedynym obiektywnym i porównywalnym parametrem jest „moc rzeczywista”, w związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zmiany na:„Rzeczywista moc generatora ≥72kW”

Odp. Zgodnie z SWZ (tj. pismo Zamawiającego z dnia 16.09.2022 r. dot: zmiana SWZ nr I – sprostowanie oraz odpowiedziami na zapytania).

Pytanie nr 8

Dotyczy Pkt 9 Załącznika „Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 8 do SWZ”

Prosimy o potwierdzenie,  że poprzez wprowadzony wymóg w pkt 9 Zamawiający rozumie dostarczenie kodów, haseł serwisowych po zakończeniu gwarancji na urządzenie (tj. tomograf komputerowy), poprzez przekazanie dostępu do kodów serwisowych na podstawie dodatkowej umowy licencji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  lub firmą  serwisową  wskazaną  przez Zamawiającego a Wykonawcą, której przedmiotem będzie udzielenie licencji na dostęp do opcji serwisowych urządzenia (kody serwisowe), na zasadach określonych w procedurach ochrony własności intelektualnych dotyczących serwisu urządzeń medycznych Wykonawcy.   Po zawarciu takiej umowy licencji, osobom wskazanym przez Zamawiającego lub firmę serwisową  wskazaną  przez Zamawiającego zostaną  przyznane imienne certyfikaty dostępu do kodów serwisowych. Osoby, które będą posiadać taki dostęp, złożą oświadczenia o zachowaniu poufności kodów serwisowych i że będą mogły używać kodów serwisowych wyłącznie do serwisowania urządzeń  medycznych Zamawiającego, dostarczonych przez wykonawcę  w ramach przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie:

Kody serwisowe i inne zabezpieczenia informatyczne służą  zapewnieniu, by czynności serwisowe (naprawcze, przeglądowe, konserwacyjne, kalibracyjne itd.) były prowadzone wyłącznie przez inżynierów serwisu biomedycznego posiadających odpowiednią  i aktualną  wiedzę, przeszkolenie i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju czynnościach, tym samym dając rękojmię bezpiecznego użytkowania urządzenia medycznego przez personel Zamawiającego i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Kody serwisowe stanowią  przedmiot własności intelektualnej (w szczególności prawa autorskiego) producenta urządzenia medycznego. Producenci ani tym bardziej wykonawcy nie mogą  w sensie fizycznym “przekazać  kodów serwisowych”, gdyż  oznaczałoby to ingerencję w oprogramowanie wbudowane w urządzenie medyczne o trudnych do przewidzenia skutkach. Mogą  natomiast udzielić  licencji do używania kodów serwisowych, które umożliwiają  dostęp do opcji serwisowych na różnych poziomach serwisu.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia dodatkowej umowy licencji – bezpłatnej (po okresie gwarancji) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  lub firmą  serwisową  wskazaną  przez Zamawiającego a Wykonawcą, której przedmiotem będzie udzielenie licencji na dostęp do opcji serwisowych (kody, hasła i blokady serwisowe) umożliwiających ty samym przegląd, konserwację,  naprawę, kalibrację itd. urządzenia na zasadach określonych w procedurach ochrony własności intelektualnych dotyczących serwisu urządzeń medycznych Wykonawcy.

Pytanie nr 9

Dotyczy SWZ – Rozdział IX - Pkt 2A „Przedmiotowe środki dowodowe”

Zwracamy się  z prośbą  o potwierdzenie,  że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą  przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. tomografu komputerowego), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia.

Odp. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą całości przedmiotu zamówienia.

Część II zapytań:

Pytanie nr 1

Dotyczy Formularza cenowego (Załącznik nr 9 do SWZ).

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w skład przedmiotu zamówienia wchodzą elementy objęte różnymi stawkami VAT: 8% (dla tomografu komputerowego i wyposażenia będącego wyrobem medycznym) oraz 23% (dla dodatkowego wyposażenia nie będącego wyrobem medycznym oraz prac adaptacyjnych), należy podać cenę w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% i 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT.

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie formularza cenowego o dodatkowe pozycje, dotyczące dostaw pozostałych elementów zamówienia objętych stawką VAT 23%(np. poz. 2- dodatkowe wyposażenie oraz poz. 3 - prace adaptacyjno-budowlane)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do Formularza cenowego (załącznik nr 9) podformularza w którym zostanie podana cena w rozbiciu na dodatkowe pozycje, dotyczące dostaw pozostałych elementów zamówienia objętych stawką VAT 8% lub 23%(np. poz. 1 tomograf, poz. 2- dodatkowe wyposażenie oraz poz. 3 - prace adaptacyjno-budowlane itp.). W Formularzu cenowym – załącznik nr 9 należy podać ogólną kwotę realizacji zamówienia zgodnie z opisem tabelki.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pkt 61, Część: „NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU CT” (Załącznik nr 8 do SWZ)

Prosimy o odstąpienie o wymogu dostarczenia UPS dla całej pracowni tomografii. Koszt zakupu, a także późniejszej amortyzacji (wymiana akumulatorów) takiego urządzenia jest znacząca, niewspółmierna do jego zastosowania w przypadku tomografii komputerowej. Takie urządzenie jest wymagane podczas wykonywania dynamicznych procedur medycznych, np. w angiografii, gdzie badania są dłuższe a ich przerwanie wiązałoby się z dużym ryzykiem. Z punktu widzenia serwisowego także nie ma zagrożenia dla aparatu (głównie lampy) spowodowanego nagłym wyłączeniem zasilania.

Jeżeli Zamawiający zmaga się z częstymi przerwami w dostawach prądu o wiele bardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie UPS do konsoli operatora, co pozwoli na swobodne dokończenie rekonstrukcji czy zamknięcie i zapisanie badania nawet w przypadku odcięcia zasilania.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie UPS tylko do konsoli operatora.

Odp. Zapis pkt 61 załącznika nr 8 do SWZ brzmi jak poniżej:

| 61. | UPS - wykonanie zabezpieczenia w formie UPS dla pracowni tomografii tj. tomografu, strzykawki automatycznej oraz stacji technika (odpowiedniej mocy, napięciu). UPS zadania (w przypadku wahań napięcia, zaniku zasilania, przepięć itp.): - bezpieczne wyłącznie tomografu w tym wyhamowanie lampy RTG tomografu, właściwe chłodzenie do czasu przejścia tomografu w stan spoczynku, - bezpieczne zapisanie badania, - minimalizowanie ryzyka uszkodzenia tomografu komputerowego i systemu tomografii, strzykawki automatycznej, stacji technika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie umowy poprzez wprowadzenie postanowień zabezpieczających Zamawiającego w przypadku podniesienia roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i regulujących tryb postępowania w tym przypadku?

Proponowana treść dodatkowych postanowień:

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego;

(c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;

(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;

(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,

(b) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub

(c) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10– Kary umowne

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w projekcie umowy.

Odp. Zapis § 10 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę z tytułu niniejszej umowy z zastrzeżeniem art.15r1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 373 ze zm.).”

Pytanie nr 5

Dotyczy terminu wykonania zamówienia - Rozdział VI Pkt 2 SWZ oraz §3 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ)

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 2 Kary umowne

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie sumy wysokości kar umownych do 10% wartości umowy brutto?

Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sumy wysokości kar umownych z poziomu 50% na 30%.

Pytanie nr 8

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 1 lit. i)

Prosimy o modyfikację postanowienia umownego w §10 ust. 1 lit. i) poprzez usunięcie w całości zapisu dotyczącego obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku nie przekazania kodów, haseł i blokad serwisowych po zakończeniu okresu gwarancji.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 1 lit. b)

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 0,1%wartości brutto towaru za każdy dzień zwłoki, w przypadku nieterminowej dostawy towaru (sprzętu). Wg naszej opinii zaproponowana kara umowna w wysokości 0,5% jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar z 0,5% na 0,2%.

Pytanie nr 10

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 1 lit. c i d)

Prosimy o modyfikację postanowienia umownego poprzez zmianę zapisów na następujące:

c) „(...)Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany na podzespół/element towaru (sprzętu) wolny od wad ...”

Odp. Zgodnie ze SWZ.

d) „w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na wymianę wadliwego podzespołu / elementu towaru (sprzętu) Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zakwestionowanego towaru za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu określonego w punkcie c.”

Powszechną praktyką i standardem jest wymiana wadliwych podzespołów/elementów sprzętu.  Wymiana wadliwego towaru (sprzętu) na nowy wiązałaby się z demontażem ścian, sufitu oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz instalacji, co jest niezasadne z punku widzenia ekonomiczno – użytkowego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar z 2% na 0,5%.

Część III zapytań:

Pytania do prac adaptacyjnych:

- Prosimy o podanie rodzaju i nośności oraz grubości warstw posadzkowych stropów pod i nad pracownią TK.

Odp. W załączeniu nr B rzut architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcją wzmacniają obecny strop.

- Prosimy o udostępnienie projektu osłon radiologicznych wykonanego dla aktualnie użytkowanego aparatu.

Odp. W załączniku nr A do niniejszego pisma projekt osłon stałych dla starego tomografu (wymienianego tomografu).

- Prosimy o podanie rodzaju materiału z jakiego są mury budynku i ściany działowe w obszarze pracowni TK.

Odp. Cegła.

- Proszę o wyjaśnienie, czy w ofercie należy ująć remont pomieszczeń przyległych do pracowni (sterownia, korytarz, pomieszczenie techniczne i pokój opisowy) i w jakim zakresie.

Odp. W zakresie prac remontowych należy uwzględnić pomieszczenie tomografu, pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia), pomieszczenie techniczne, pomieszczenie lekarzy (opisowi), przedsionek, kabinę pacjenta, toaleta. Zakres prac malowanie ścian i stolarki.

- Prosimy o informację, czy aktualnie zainstalowana instalacja klimatyzacji jest sprawna? Jaka moc chłodnicza aktualnie zainstalowanego agregatu?

Odp. Tak (parametry dostosowane do wymienianego tomografu - starego). Zgodnie z opisem zawartym w SWZ, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje „… (m.in. sprawdzenie  klimatyzacji dostosowanie jej do nowego tomografu komputerowego…”. Moc chłodnicza aktualnie zainstalowanego agregatu 4950W.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja wentylacji zapewnia wymaganą krotność wymian powietrza dla pomieszczeń RTG i w związku z tym nie wchodzi w zakres oferty. Prosimy o załączenie aktualnego protokołu z pomiarów instalacji wentylacji.

Odp. W załączniku nr C pomiary wydajności instalacji wentylacji dla tomografu wymienianego - starego.

Wykonawca winien sprawdzić wentylację i dostosować ją do wymagań aktualnych polskich przepisów.

- Jeżeli wykonanie instalacja wentylacji wchodzi w zakres oferty, prosimy o wskazanie miejsca montażu centrali wentylacyjnej, określenie na której kondygnacji i w jakiej odległości od pomieszczeń objętych przetargiem ma być pomieszczenie wentylatorni.

Odp. Wykonanie nowej instalacji wentylacji nie wchodzi w zakres oferty.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy budynek posiada zapas mocy grzewczej dla ciepła technologicznego do zasilenia nowej centrali wentylacyjnej.

Odp. Tak.

- Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie aparatu i pracowni TK w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas wydania decyzji administracyjnych urzędów publicznych. Termin wskazany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym powinien być przewidziany w taki sposób aby Wykonawca miał możliwość pełniej kontroli nad przebiegiem poszczególnych etapów realizacji zadania. W przeciwny wypadku, ewentualne opóźnienia wynikające z przewlekłych postępowań administracyjnych mogą skutkować karami umownymi które w żadnym wypadku nie będą wynikać z winy Wykonawcy.

Odp. Zgodnie ze SWZ.

- Jeśli Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie aparatu i pracowni TK w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający upoważni przedstawiciela Wykonawcy do złożenia stosownego wniosku w ww. urzędzie oraz poniesie koszty administracyjne.

Odp. Tak, Zamawiający upoważni przedstawiciela Wykonawcy do złożenia stosownego wniosku w ww. urzędzie. Koszty administracyjne pokrywa Wykonawca.

- Jeśli Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie aparatu i pracowni TK w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej do dnia montażu aparatu  wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowego złożenia wniosku wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r jako dokumentację która musi być przygotowana przez jednostkę docelowo użytkującą urządzenie.

Odp. Zamawiający będzie uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego złożenia wniosku.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wskaże, iż dokumentacja która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021r powinna być przygotowana przez jednostkę docelową użytkującą urządzenie jest niepełna lub posiada formalne wady, Zamawiający wydłuży czas realizacji zadania dokładnie o taki czas w jakim Zamawiający uzupełni ww. dokumentację lub usunie wskazane wady.

Odp. Zamawiający potwierdza, ale wyłącznie w przypadku, jeśli ponosi za to odpowiedzialność (dokumentacja niepełna lub posiada formalne wady) Zamawiający.

- Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wiążącej informacji jakie badania oraz szacunkowo ile badań na rok Zamawiający zamierza wykonywać na aparacie w docelowych pomieszczeniach?

Odp. Zamawiający planuje wykonywanie średnio ok. 60 badań w ciągu doby.

- Prosimy o podanie długości, rodzaju materiału oraz przekroju żył kabla zasilającego aktualnie użytkowany aparat.

Odp. Długość ok. 50 m, typ kabla miedziany, średnica 70mm2, data instalacji grudzień 2014 r.

- Prosimy o udostępnienie wyników pomiaru impedancji pętli zwarcia L-L istniejącej linii zasilającej.

Odp. W załączniku nr D Zamawiający przekazuje protokół z pomiarów ochronnych dla tomografu wymienianego – starego.

- Prosimy o informacje czy nowy Tomograf komputerowy będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny użytkowany aparat?

Odp. Tak.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ingerencji w strop pomieszczeń znajdujących się pod pracownią w przypadku konieczności dodatkowego wzmocnienia stropu (dla elementów mocowanych do podłogi w Sali badań)?

Odp. Tak. W załączeniu nr B rzut architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcją wzmacniają obecny strop.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

Odp. Zamawiający potwierdza.

- Prosimy o informację, czy w przypadku konieczności wzmocnienia osłon stałych, Zamawiający oczekuje takiego samego rodzaju wykończenia ścian ,czy dopuszcza każde inne rozwiązanie spełniające przepisy dla tego rodzaju sal.

Odp. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie spełniające przepisy dla tego rodzaju sal.

- Zamawiający wymaga demontażu i utylizacji obecnie używanego tomografu komputerowego. Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania dla zdemontowanego aparatu.

Odp. Zgodnie z opisem SWZ Zamawiający wymaga demontażu starego tomografu komputerowego i złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu późniejszej sprzedaży. Miejsce magazynowania stary tomograf należy złożyć w budynku Pawilon Oddziały Niezabiegowe – Plac Kuźnice 1.

- Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń pracowni TK oraz pomieszczeń przyległych do niej.

Odp. W załączeniu nr B rzut architektury remontowanych pomieszczeń wraz z konstrukcja wzmacniają obecny strop.

- Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju pomieszczenia znajdują się pod, nad oraz obok pracowni TK?

Odp. pod – piwnice ze sprężarkownia, góra  - kuchnia, obok pracowni – piwnice kuchnia.

- Prosimy o informację, czy istniejąca centrala p.poż. posiada wolne miejsca do ewentualnego wpięcia dodatkowej pętli dozorowej oraz w jakiej odległości od pomieszczenia badań się znajduje?

Odp. Tak, jest możliwość, Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

- Prosimy o informację, czy w istniejąca infrastruktura sieci komputerowej umożliwia wpięcie dodatkowych obwodów sieci komputerowej oraz w jakiej odległości od pomieszczenia badań się znajduje?

Odp. Tak, Wykonawca winien rozbudować sieć o:

Gniazda elektryczne w ilości 2 szt. - pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia),

Gniazda sieciowe w ilości 5 szt. – pomieszczenie technika obsługującego tomograf (sterownia),

Gniazda sieciowe w ilości 5 szt. – pomieszczenie lekarzy (opisowania),

Patch panel 1 szt.

Punkty logiczne/dostępowe, min. jeden, znajdują się w każdym pomieszczeniu obecnej pracowni TK (4 pomieszczenia). Do szafy logicznej ok. 50 m.

- Jeśli Zamawiający będzie wymagał nowych obwodów prosimy o wyjaśnienie jakiej kategorii przewody należy przewidzieć?

Odp. Kategoria 6A.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakres oferty nie wchodzi dostawa żadnego wyposażenia pomieszczeń poza urządzeniami opisanymi w Zestawieniu parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Część IV zapytań:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pkt 16 (Załącznik nr 8 do SWZ) oraz pisma Zamawiającego z dnia 16.09.2022 r. dot: zmiany SWZ  nr  I - sprostowanie

| 16. | Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania: ≥72kW | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prosimy o doprezycowanie, czy pomimo zmiany parametru nr 16: „Rzeczywista moc generatora min.72 kW” na: „Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania  ≥ 72 kW” Zamawiający bierze pod uwagę moc rzeczywistą (znamionową) generatora, a nie jej ekwiwalent wynikający z zastosowanych przez producenta metod pomiarowych. W materiałach różnych producentów podawane są różne rodzaje mocy: efektywana, równoważna, ekwiwalentna, a interpretacja i obliczenie jej jest zależne od wielu czynników, np. geometria lampy, zastosowany algorytm iteracyjny itp. Jedynym obiektywnym i porównywalnym parametrem fizycznym jest „moc rzeczywista (znamionowa)”.

Odp. Zgodnie z SWZ (tj. pismo Zamawiającego z dnia 16.09.2022 r. dot: zmiana SWZ nr I – sprostowanie oraz odpowiedziami na zapytania).

Część V zapytań:

Pytanie nr 1

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 1 lit. h)

Wnosimy o wykreślenie zaznaczonego poniżej tekstu w punkcie h).

Wykonawca nie może odpowiadać za niedotrzymanie terminu uzyskania pozwoleń/decyzji, o które występuje Zamawiający,opóźnienie/zwłoka może wynikać z opóźnienia/zwłoki po stronie organu administracji wydającego stosowne pozwolenie/decyzję. Takie postanowienia umowy i odpowiedzialność wykonawcy byłaby sprzeczna z treścią art. 433 pkt. 3 ustawy Prawy zamówień publicznych.

„h) w przypadku niedotrzymania terminu uzyskania pozwoleń/decyzji na użytkowanie sprzętu - towaru/pracowni dla którego są one wymagane lub terminów szkoleń o których mowa w §3 umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9, za każdy dzień zwłoki”

Odp. Zgodnie ze SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) - §10 ust. 1 lit. i)

Wnosimy o wykreślenie kary umownej w całości w punkcie i). Wyjaśniamy, że warunkiem przekazania kodów i haseł serwisowych jest zawarcie umowy licencji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, a zatem zawarcie tej umowy jest zależne wyłącznie od woli i zgody Zamawiającego. Takie postanowienia umowy i odpowiedzialność Wykonawcy byłaby zatem sprzeczna z treścią art. 433 pkt. 3 ustawy Prawy zamówień publicznych.

- w przypadku nie przekazania kodów, haseł i blokad serwisowych (potwierdzonych protokołem przekazania) umożliwiających pełny dostęp do funkcji serwisowych towaru (sprzętu) Zamawiającemu po zakończeniu okresu gwarancji o których mowa w załączniku nr ….. do umowy (Zestawieniu parametrów technicznych przedmiotu zamówienia), Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy określonej w § 9, za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zgodnie ze SWZ.