Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-26/22                                                   	            Nowy Sącz, dnia 28 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu – zestaw 8

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1 – dot. pkt. 11, 13, 14 oraz 15 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Opisane w pkt. 11, 13, 14 oraz 15 w/w załącznika funkcjonalności związane są z wykorzystaniem ekranów dotykowych umieszczonych na gantry tomografu. Prosimy o dopuszczenie tomografu, który nie jest wyposażony w ekrany dotykowe, natomiast posiada klasyczne panele sterujące z 4 stron oraz czytelny wyświetlacz centralny zapewniające wygodny sposób obsługi doskonale znany wszystkim technikom.

Pozostawienie obecnych zapisów w Załączniku nr 8 w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania i uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu mimo, iż tomograf komputerowy, który chcemy zaoferować spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego najważniejsze parametry techniczne i fizyczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. pyt. 21 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający dopuści system o nieznacznie niższej wartości szybkości chłodzenia anody od wymaganej, wynoszącej  931kHU/min (ok. 7% poniżej specyfikacji), ale o znacznie większej pojemności cieplnej anody niż wymagana, wynoszącej 8MHU (ok. 15% powyżej wymagań)? Parametry te zapewniają możliwość bezproblemowej pracy oraz brak konieczności robienia przerw między pacjentami, co jest spełnieniem potrzeb zamawiającego.

Pozostawienie obecnych zapisów w Załączniku nr 8 w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania i uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu mimo, iż tomograf komputerowy, który chcemy zaoferować spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego najważniejsze parametry techniczne i fizyczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza w poz. 20 Szybkość chłodzenia anody 931 kHU/min.

Pytanie nr 3 – dot. pkt 27 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie systemu, który zapewnia rekonstrukcję w czasie rzeczywistym, jednak nie spełnia wymogu szybkości 50 obrazów na sekundę.

Pozostawienie obecnych zapisów w Załączniku nr 8 w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania i uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu mimo, iż tomograf komputerowy, który chcemy zaoferować spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego najważniejsze parametry techniczne i fizyczne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wykonawca nie podaje oferowanego parametru tj. szybkości rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP) -  obrazów/s.

Pytanie nr 4 – dot. pkt 32 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu umożliwiającego wykonywanie skanu ciągłego w zakresie do 170 cm? Konieczność takiego badania występuje rzadko i w razie konieczności można je wykonać dwuetapowo. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Pozostawienie obecnych zapisów w Załączniku nr 8 w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania i uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu mimo, iż tomograf komputerowy, który chcemy zaoferować spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego najważniejsze parametry techniczne i fizyczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. pkt 58 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o dopuszczenie tomografu bez funkcji sprzężenia tomografu ze wstrzykiwaczem w technologii CanOPEN 425 w klasie IV, w zamian oferujący funkcję automatycznego startu i zatrzymania podawania kontrastu sterowane przez oprogramowanie tomografu. Funkcja ta w podobny sposób do wymaganej zwalnia technika z konieczności osobnego uruchamiania wstrzykiwacza, jednak jest realizowana w inny sposób.

Pozostawienie obecnych zapisów w Załączniku nr 8 w znaczący sposób ogranicza konkurencyjność postępowania i uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postępowaniu mimo, iż tomograf komputerowy, który chcemy zaoferować spełnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego najważniejsze parametry techniczne i fizyczne.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 - Załącznik Nr 8 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu komputerowego, posiadającego funkcję umożliwiającą zaplanowanie, w protokole badania, automatycznych dodatkowych rekonstrukcji w płaszczyźnie strzałkowej oraz koronalnej.

Odp. Zgodnie ze SWZ pkt 52-55.