Wykonawcy

wszyscy

DA.271-57-30/22                                                   	                                       Nowy Sącz, dnia 29 września 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu – zestaw 9

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Prosimy o informację, które urządzenia w Pracowni Tomograficznej mają być zabezpieczone UPSem i przez jaki czas?

Odp. Zapis pkt 61 załącznika nr 8 do SWZ brzmi jak poniżej:

| 61. | UPS - wykonanie zabezpieczenia w formie UPS dla pracowni tomografii tj. tomografu, strzykawki automatycznej oraz stacji technika (odpowiedniej mocy, napięciu). UPS zadania (w przypadku wahań napięcia, zaniku zasilania, przepięć itp.): - bezpieczne wyłącznie tomografu w tym wyhamowanie lampy RTG tomografu, właściwe chłodznie do czasu przejścia tomografu w stan spoczynku, - bezpieczne zapisanie badania, - minimalizowanie ryzyka uszkodzenia tomografu komputerowego i systemu tomografii, strzykawki automatcznej, stacji technika. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Pkt 61 Załacznika nr 8 - Zamawiający wymaga dostarczenia UPSa do wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz, który chcemy zaoferować może pracować na zasilaniu z kontaktu, jak i wyposażony jest w baterie, które umożliwiają pracę bez konieczności podpięcia do zasilania. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania tego typu wstrzykiwacza nie na konieczności dostarczania UPSa dla podtrzymania napięcia wstrzykiwacza.

Odp. Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający udzielił odpowiedzi w Zestaw nr 6 pyt. nr 5:

1. „Dotyczy zał. nr 8, Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – pkt 86, 87 Zamawiający wymaga zaoferowania rekonstrukcji o nazwach własnych SurfaceMIP/VIP, oferowanych przez jednego dostawcę.

Czy uzna za równoważne zaoferowanie przez naszą firmę najnowszej generacji fotorealistycznych rekonstrukcji Cinematic VRT, realizującej:

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR. Technika stosująca:

• oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,

• rozpraszanie/pochłanianie fotonów,

• użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo.

Cinematic VRT posiada szereg publikacji potwierdzających, iż wpływa na:

• zwiększenie dokładności diagnostycznej

• szybsze i dokładniejsze przygotowywanie się chirurgów do wykonywania zabiegów

• ułatwienie omawiania przypadków z klinicystami

• zastosowania w dydaktyce i szkoleniach studentów/rezydentów

Zalety te zostały opisane w poniższych artykułach:

• Cinematic rendering sheds light on abdominal pathology: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121008

• Cinematic rendering enhances ovarian cancer evaluation: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=122134

• Cinematic rendering makes strides in cancer evaluation:

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&itemId=125069

• Cinematic rendering aids diagnosis in aortic complication: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=119681

• Physicians prefer cinematic rendering for ankle injuries:https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=121620

• Cinematic rendering paves way for 'virtual' physical exam: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=adv&pag=dis&ItemID=124419

Rekonstrukcja Cinematic Rendering jest doceniana i premiowana w dużej ilości postępowań na aparaty CT i MR.

Akceptacja tego postulatu pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie w ramach punktu 86 i 87.”

Dla umożliwienie nam złożenia konkurencyjnej i ważnej oferty wnosimy o dopuszczenie analogicznego rozwiązania (ten sam efekt kliniczny, realizowany w nice inny sposób) i uznanie jako rozwiązanie równoważne dla pkt. 86 i 87 rozwiązania:

najnowszej generacji fotorealistycznych rekonstrukcji Cinematic VRT, realizującej:

Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT.

Technika stosująca:

• oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku,

• rozpraszanie/pochłanianie fotonów,

Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania o parametrach i jakości nie gorszej niż opisany w SWZ.