Wykonawcy

wszyscy

DA.271-66-11/22                                                   	           	 Nowy Sącz, dnia 28 października 2022 r.

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu – zestaw 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę i montaż wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, projekt umowy §7 ust. 6 i 7

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom serwisowym w trakcie cyklu życia z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o usunięcie lub modyfikację zapisu – gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania urządzenia.

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:

„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast elementu lub modułu Sprzętu wadliwego element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji nie biegnie na nowo.”

Odp. Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SWZ.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Tomograf komputerowy, Generator, pkt D.12

Obecny wymóg zakresu napięć anodowych uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty, prosimy o dopuszczenie zakresu napięć anodowych min. 70 kV co dalej jest jednym z najwyższych zakresów dostępnych na rynku tomografów komputerowych i umożliwia niskodawkowe badania przy napięciu 70 kV jak i badania pacjentów otyłych przy napięciu 140 kV.

| D.12 | Zakres napięcia anodowego [kV] ≥ 70 | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający dopuszcza zakres napięcia anodowego [kV] ≥ 70.

- Czy Zamawiający dopuści akcesoria tomografu komputerowego tj. wstrzykiwacz automatyczny, fantom itd. fabrycznie nowe z rokiem produkcji 2021?

Odp. Zamawiający dopuszcza akcesoria do tomografu komputerowego tj. wstrzykiwacz automatyczny, fantom itp. fabrycznie nowe z rokiem produkcji 2021.

- Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Tomograf komputerowy, Fantom, pkt 57:

Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie wymagań dotyczących gęstości właściwej (g/cm3) elementów zamawianego fantomu do kontroli gęstości elektronowej CT tkanek. Fantom  do kontroli  jednostek HU  aparatu CT zawierający materiały o podanych w SIWZ gęstościach nie istnieje na rynku (nie jest dostępny komercyjnie). Pośród kilku dostępnych na rynku fantomów jedynie trzy zawierają wkładki z materiałów o zbliżonych wartościach. Pozostałe fantomy nie zawierają wielu (więcej niż trzech)  wkładek z wymaganych materiałów.

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełnione wymogi tego pkt w sytuacji zaoferowania rozwiązania równoważnego tj fantomu Gammex 467?

| Fantomy dostępne komercyjnie: | Gammex 467 |
| --- | --- |
| R2W = related to water | R2W | g/cm3 |
| Wymagania SIWZ |  |
| Płuca 0,28 g/cm3 | 0,29 | 0,30 |
| Płuca 0,46 g/cm3 | 0,40 | 0,45 |
| Pierś 0,98 g/cm3 | 0,96 | 0,99 |
| Tłuszcz 0,943 g/cm3 | 0,90 | 0,92 |
| Woda 1 g/cm3 | 1,00 | 1,00 |
| Solid water 1,017g/cm3 | 0,99 | 1,02 |
| Tytan 4,59 g/cm3 | 3,79 | 4,59 |
| Mózg 1,051 g/cm3 | 1,05 | 1,05 |
| Wątroba 1,106 g/cm3 | 1,07 | 1,08 |
| Kość 1,051 g/cm3 | 1,09 | 1,12 |
| Materiał CB2-30% CaCO3 1,333 g/cm3 | 1,28 | 1,34 |
| Materiał CB2-50% CaCO3 1,559 g/cm3 | 1,47 | 1,56 |

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższy fantom.

- Czy Szpital dysponuje powierzchnią magazynową o parametrach wymienionych poniżej, do złożenia wymaganych umową urządzeń do dnia wskazanego w umowie.

Pomieszczenie magazynowe o powierzchni m.in. 40m2, bez przeszkód w postaci, nieutwardzonego gruntu, krawężników, schodów, windy, itp. na trasie transportu z ciężarówki do wskazanego pomieszczenia, z otworem drzwiowym o wymiarach wys. min. 202cm, szer min 110cm, nośność stropu umożliwiająca posadowienie najcięższego elementu dostawy tj. 2500kg, zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, zabezpieczenie przed przemarzaniem.

Odp. Szpital dysponuje powierzchnią magazynową.

- Prosimy o podanie jaką maksymalnie mocą przyłączeniową dysponuje Zamawiający na potrzeby wyspecyfikowanych w OPZ urządzeń, oraz o wskazanie rozdzielni z której należy doprowadzić linię zasilającą wraz z opisem trasy przewidzianej dla linii zasilającej.

Odp. Zamawiający potwierdza, że dysponuje odpowiednią rezerwą mocą dla urządzeń w tym tomografu 86,5kVA. Pracownia Brachyterapii znajduje się w budynku onkologii na parterze odległość pomieszczenia od rozdzieleni to około 20m.

W celu ułatwienia określenia w/w elementów Zamawiający przekazuje link do strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku onkologii.

http://szpitalnowysacz.pl/2018/09/rozbudowa-osrodka-onkologicznego-szpitala-specjalistycznego-im-j-sniadeckiego-w-nowym-saczu-49-18/

- Prosimy o wskazanie miejsca dla posadowienia agregatu wody lodowej potrzebnego do chłodzenia tomografu komputerowego

Odp. W ramach realizacji zadania należy przewidzieć konieczność dostawy agregatu wody lodowej na potrzeby tomografu, jeżeli wymaga od tego właściwa praca i użytkowanie tomografu. W pomieszczeniu brak przyłącza wody lodowej. Punkt poboru przyłącza nowej instalacji wody lodowej w tym węzeł/agregat należy wykonać zgodnie z sztuką budowlaną. Zamawiający pozostawia kwestię lokalizacji do wyboru Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji agregatu wody lodowej na dachu, jeżeli nośność dachu budynku na to pozwoli lub też za bunkrem Pracowni Brachyterapii

W celu ułatwienia określenia w/w elementów Zamawiający przekazuje link do strony internetowej na której znajduje się dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku onkologii.

http://szpitalnowysacz.pl/2018/09/rozbudowa-osrodka-onkologicznego-szpitala-specjalistycznego-im-j-sniadeckiego-w-nowym-saczu-49-18/

- Prosimy o potwierdzenie, że gdyby miejsca instalacji urządzeń wyspecyfikowanych w OPZ wchodziły w kolizję z istniejącym wyposażeniem pomieszczenia, Wykonawca będzie mógł w porozumieniu z Zamawiającym zmienić miejsca montażu zainstalowanego już wyposażenia

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. Wykonawca będzie mógł w porozumieniu z Zamawiającym zmienić miejsca montażu zainstalowanego już wyposażenia. Koszty zmiany miejsca montażu oraz instalacji niezbędnych do podłączenia w nowym miejscu pokrywa Wykonawca.

- Prosimy o informację czy zainstalowana w pomieszczeniu kolumna anestezjologiczna jest na gwarancji. Jeżeli element podlega gwarancji prosimy o wskazanie kontaktu do firmy udzielającej gwarancji.

Odp. Zainstalowana w pomieszczeniu kolumna anestezjologiczna jest po gwarancji.

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, projekt umowy §7 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, celem doprecyzowania, że przez istotną naprawę rozumie się naprawę o wartości przekraczającej 40% wartości sprzętu.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projektem umowy.

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, projekt umowy §8 ust. 5

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych

Odp. Projekt umowy §8 ust. 5 dot. nieprawidłowego wystawienia faktury i nie odnosi się do dostarczenia urządzenia zastępczego.

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, projekt umowy §9 ust. 1 b) oraz e)

Prosimy o obniżenie kar umownych w punkcie b) na „0,2% wartości brutto sprzętu/towaru” oraz w punkcie e) na „0,1% wartości brutto umowy”.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich unieważnienia.

Odp. Zamawiający zmienia wysokość kar w punkcie b) z 2% na 0,5%.

Zamawiający zmienia wysokość kar w punkcie e) z 1% na 0,2%.

- Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, projekt umowy §9 ust. 3

Prosimy o dodanie „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zgodnie ze SWZ – projektem umowy.