Wykonawcy wszyscy

DA.271-77-17/22                                                	              Nowy Sącz, dnia 13 grudnia  2022 r.

Dotyczy: zapytanie nr  12 do postępowania.

W związku ze złożonymi zapytaniami odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Część nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści potrójny znacznik głębokości w postaci półpierścieni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie” i dopuści oznaczenie nazwy producenta na opakowaniu?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie” i dopuści oznaczenie nazwy producenta na opakowaniu?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rurki zawierająca śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o specyfikacji:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora

- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer

- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta

- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm jednostronnie

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

- w zestawie do użytku opcjonalnego karbowana przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowana folia/papier

- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)

- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o specyfikacji:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 60 cm – dla rurek intubacyjnych

- rozmiary: Ch12, 14, 16 o dł. 30 cm – dla rurek tracheostomijnych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 1 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści kolorowy nieprzezroczysty konektor?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści rozmiar nr 10 min. 40 cm?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6cm x 8cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści 1 pasek o wymiarach 16mm x 40cm (+/-10%)?

Odpowiedz: Zamawiający  dopuszcza 16mm x 40cm (+/-5%).

Część nr 1 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 1 poz. 15
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie 3,6 bar?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści przepływ 5 ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści filtr z cewnikami: 5 cm z jednej strony oraz 10 cm z drugiej strony?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na ciśnienie 3,6 bar?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przepływ 40 ml/min?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści filtr z cewnikami: 5 cm z jednej strony oraz 10 cm z drugiej strony?

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany w całości z PP, dwie rury rozciągliwe do 180 cm, 1 rura rozciągliwa do 120 cm, wszystkie złącza wykonane z PP, układ z bezlateksowym workiem oddechowym 2L?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany w całości z PP, dwie rury rozciągliwe do 200 cm, wszystkie złącza wykonane z PP?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Część nr 7 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy pediatryczny wykonany w całości z PP, dwie rury rozciągliwe do 160 cm, 1 rura rozciągliwa do 100 cm, złącza wykonane z PP, układ z bezlateksowym workiem oddechowym 1L?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.